## mobiliario
Anexo Técnico
Adquisición de mobiliario y equipamiento de laboratorio para bachillerato
Partida | Cant. | Centro de Costos | Descripción | Unidad Medida
1 | 2 | Bachillerato UAEH | Mesa del profesor con superficie de trabajo de longitud de 120 cm, ancho de 75 cm y altura de trabajo de 75 cm. La superficie de trabajo de la mesa deberá de ser de resina fenólica blanca de laminado de alta presión (HPL) en color blanco. La cubierta de resina fenólica deberá estar montada sobre una abase rectangular de de 110 cm x 65 cm construida en PTR de 2 x 1 pulgadas calibre 14. La base, a su vez, estará soportada, soldada, por cuatro columnas de PTR laterales, dos de cada lado, colocadas al centro (de 2 x 1 pulgadas calibre 14) y con una separación entre ellas de 20 cm. Las columnas laterales estarán soldadas, al centro de un PTR, al piso, de 65 cm de longitud (de 2 x 1 pulgadas calibre 14). La mesa deberá contener cuatro niveladores, colocados en cada uno de los extremos de la base. Las orillas de los PTR deberán ser cubiertas por una tapa de plástico de 2 x 1 pulgadas. La resina fenólica debe ser resistente a los reactivos Acetato de Amilo, Acetato de Etilo, Ácido Acético al 98%, Acetona, Alcohol Butílico, Alcohol Etílico, Alcohol Metílico, Hidróxido de Amonio al 28%, Benceno, Tetracloruro de Carbono, Cloroformo, Ácido Crómico 60%, Dimetilformamida, Dioxano, Etil-éter, Formaldehído al 37%, Ácido Fórmico al 90%, Gasolina, Ácido Clorhídrico 36%, Metiletilcetona, Cloruro de Metileno, Monoclorobenceno, Naftaleno, Ácido fosfórico al 85%, Nitrato de Plata Saturado, Hidróxido de Sodio al 40%, Escamas de Hidróxido de Sodio, Sulfuro de Sodio Saturado, Ácido Sulfúrico al 96%, Tolueno, Tricloroetileno, Xileno, Cloruro de Zinc Saturado. Mobiliario con garantía de 15 años | Pieza
2 | 12 | Bachillerato UAEH | Estación o mesa de trabajo 240 cm de longitud, 110 cm de ancho y 90 cm de altura. Con cubierta de resina fenólica blanca 3/4" espesor. La cubierta de resina fenóloica deberá estar montada sobre un enrejado de PTR de 3 x 1.5 pulgadas, calibre 14, de 135 cm x 105 cm, con dos largueros internos simétricamente distribuidos. La mesa incluye una base de uni-columna de soporte a piso de 120 cm x 60 cm, fabricada en perfil de sección angular de 2 x 2 pulgadas con chapa de lámina revestida con aleación zinc-hierro por el proceso de inmersión en caliente y posterior tratamiento térmico de recocido que cumpla con la astm a 653 / a 653m, con peso específico del revestimiento a60 y un grosor promedio de revestimiento de aproximadamente 0.0005 pulgadas para un calibre 18. Unicolumna con acceso a ramaleos y válvulas de distribución de fluidos de servicio mediante dos puertas abatibles. Unicolumna con acabado final de la superficie en textura lisa semi brillante resina química base poliéster TGIC con densidad específica 1.46 g/cm3 (± 0.05) de acuerdo a la norma AAMA 2603 condiciones de curado 10min @ 200° c/392° f con un espesor de película de 2.5 - 3.5 milésimas que cumpla o exceda métodos de prueba ASTM d-3359 ASTM d-3363 ASTM d-3363 de adherencia. Superficie de trabajo en compactado fenólico (SPC) de alto impacto 250-110 con resistencia al desgaste supercial >150 (punto inicial) resistencia al rayado que cumpla con ASTM 638-08/ en ISO 178 (módulo de elasticidad) y ASTM 792-08/ en ISO 1183 (densidad). Con servicios de alimentación de fluidos (aire, agua y gas LP) para laboratorio acabado en válvula cónica monomando a una presión de 100 PSI, ubicados en el extremo cercano a la línea de entubamiento para servicio de fluidos. Salida de cuatro contactos eléctricos dobles de 127 volts montados debajo de la superficie de la mesa, insertados en la estructura de PTR, colocados a la mitad de la dimensión de 240 cm de la mesa, dos de cada lado. La altura de la unicolumna, la estructura de soporte de la superficie, y la superficie de resina polifenólica, deberá ser de 90 cms. Cada mesa debe incluir una tarja cónica en acero inoxidable calibre 18, de 22 cm de ancho y 18 cm de altura conectada al servicio de drenaje emilab me 240-110-9 y deberá estar localizada en la orilla, cerca del sistema de entubamiento para servicio de fluidos. Las mesas deberán estar interconectadas entre sí mediante los sistemas de entubamiento del servicio de fluidos y suministros. Se requiere instalación completa. Mobiliario con garantía de 15 años. | Pieza
3 | 4 | Bachillerato UAEH | Mesa a muro con dos tarjas cada una, en color blanco, en dimensiones de 120 cm de longitud, 75 cm de profundidad y 90 cm de altura. Con cubierta de acero inoxidable y peralte máximo de 3 cm para facilitar el escurrimiento. Soportada por gabinetes, fabricados en lámina revestida con aleación zinc-hierro por el proceso de inmersión en caliente y posterior tratamiento térmico de recocido que cumpla con la ASTM a 653 / a 653m un peso específico del revestimiento a60 y un grosor promedio de revestimiento de aproximadamente 0.0005 pulgadas para un calibre 18 fabricados en cuerpo circundante, charnelas electro-zincadas y niqueladas para evitar corrosión. Acabado final de la superficie en textura lisa semi brillante resina química base poliéster TGIC con densidad específica 1.46 g/cm3 (± 0.05) de acuerdo a la norma AAMA. 2603 condiciones de curado 10min @ 200° c/392° f con un espesor de película de 2.5 - 3.5 milésimas que cumpla o exceda métodos de prueba ASTM d-3359 ASTM d-3363 ASTM d-3363 de adherencia, dureza de lápiz e impacto directo, superficie de trabajo a base de acero inoxidable t 304 cal 18 según ASTM a240, ASTM a666, y AMS 5513 que cumpla con una densidad (libra/ pulg.2) a RT de 0.29, módulo de elasticidad en tensión (psi x 106) 28.0, conductividad térmica (btu/h/pies2/pies) a 212 °f de 9.4 y un coeficiente promedio de expansión térmica (pulg. X 10-6 por o f) 32 a 212 °f (0 a 100 °c) de 9.2 con refuerzos inferiores en lámina galvanizada en forma de omega. Con tapas laterales y gabinetes base fabricado en lámina galvanizada calibre 18 acabado en pintura en polvo resistente a ataques químicos y corrosión, con dos puertas abatibles y manijas en polipropileno de alta densidad incrustada en el cuerpo del mueble, con bisagras de acero inoxidable. Incluye también 2 escudillas de acero inoxidable de 50 x 38 x 25 cm, frente, fondo y alto, con dos llaves de cuello de ganso fabricada en tubo de 3/4 de pulgada, con salida tipo aereador, base con barra de latón de 1 pulgada con apertura y cierre en un cuarto de vuelta y con conexción para niple de 1/2. Con identificador verde para agua fría. Cada tarja debe contener dos escurridores de 70 cm de alto por 70 cm de ancho, en acero inoxidable, montadas al muro. Con 30 vástagos de secado de 12.5 cm x 1 cm de diámetro de polipropileno de alta densidad. Debe contener una bandeja escurridora, con agujero para drenaje a la tarja. Las tarjas deberán ser colocadas en serie. Se proporcionará plano de instalación. Emilab e2-120. Mobiliario con garantía de 15 años | Pieza
4 | 4 | Bachillerato UAEH | Mesa para balanza en color blanco con un ancho de 90 cm, profundidad de 75 cm y altura de trabajo de 90 cm. Con superficie de trabajo de resina fenólica grado laboratorio de 3/4" de espesor color blanco, con sistema antivibración. Con tapas laterales y frontales fabricado en lámina galvanizada calibre 18 acabado en pintura en polvo resistente a ataques químicos y corrosión, incluye dos contactos duplex tipo plug NEMA 5-15 para trabajar con un voltaje de 120 V/15 A con una variación de ±10%, colocados al fondo en la parte media soportados por una base tambien de resina fenólica de 90 cm da ancho por 10 cm de alto. El sistema antivibración consiste en una estructura con absorción de vibración, con cubierta superior hecha de una placa de 2.0 cm de grosor, de mármol con dimensiones de 46 cm x 46 cm colocada al centro de la mesa. Se requiere de instalación completa. Mobiliario con garantía de 15 años. | Pieza
5 | 4 | Bachillerato UAEH | Campana de extracción de humos de 2.2 m de frente 0.76 m de fondo y 2.3 m de alto. Con cubierta de acero inoxidable tipo profundo con escudilla de 14 x 14 x 14 cm frente, fondo y alto la cual debe conectarse al sistema de drenaje. El interior debe ser de acero inoxidable, cubierta e interior, acero inoxidable calibre 18 tipo 304 acabado pulido 3. Incluye 2 gabinetes base con cuatro puertas abatibles fabricado en lámina galvanizada calibre 18 acabado en pintura en polvo resistente a ataques químicos y corrosión. La campana cuenta con guillotina de forma vertical accionada de manera manual con multiposicion. La campana debe incluir dos lámparas para luz interior y cuatro contactos duplex tipo plug NEMA 5-15 para trabajar con un voltaje de 120 V/15 A con una variación de ±10%. Debe incluir válvulas certificadas que se accionan fuera de la campana con sus respectivas llaves dentro de la campana para servicio de servicio agua, gas y aire. Debe incluir salida de mínimo 6 pulgadas para conectar a ducto de extracción. La lámina galvanizada de la campana de extracción deberá ser revestida con aleación zinc-hierro por el proceso de inmersión en caliente y posterior tratamiento térmico de recocido que cumpla con la ASTM a 653 / a 653m un peso específico del revestimiento a60 y un grosor promedio de revestimiento de aproximadamente 0.0005 pulgadas para un calibre 18 con una temperatura de recocido de alrededor de 500 a 565 ° c que cumpla con la ASTM a 653 / a 653m un peso específico del revestimiento a60 y un grosor promedio de revestimiento de aproximadamente 0.0005 pulgadas para un calibre 20 , acabado final de la superficie en textura lisa semi brillante resina química base poliéster TGIC con densidad específica 1.46 g/cm3 (± 0.05) de acuerdo a la norma AAMA 2603 condiciones de curado 10min @ 200° c/392° f con un espesor de película de 2.5 - 3.5 milésimas que cumpla o exceda métodos de prueba ASTM d-3359 ASTM d-3363 ASTM d-3363 de adherencia, dureza de lápiz e impacto directo. Debe contener un gabinete inferior para resguardo de flamables con puertas manuales color blanco, con dos repisas fabricado en lámina revestida con aleación zinc-hierro por el proceso de inmersión en caliente y posterior tratamiento térmico de recocido que cumpla con la ASTM a 653 / a 653m un peso específico del revestimiento a60 y un grosor promedio de revestimiento de aproximadamente 0.0005 pulgadas para un calibre 20, relleno interno de las paredes del gabinete con lamina mineral (insulator).y gabinete estándar. La campana deberá contar con un sistema de extracción aérea con tubo de polipropileno termo fusionado de mínimo 6 pulgadas de diámetro cedula 80 y un extractor centrifugo a prueba de explosión. El extractor centrífugo para exteriores y que soporte atmosferas corrosivas. Deberá tener aspas fabricadas en polipropileno y motor a prueba de explosión de 2 HP conectado a un circuito automático interruptor de 15 A a 1 polo, caja de fusibles ip 44. Tendrá un caudal de descarga libre mínimo de 1500 m3/h y deberá ser accionado desde el panel de control de la campana de extracción. El motor debe instalarse en la azotea y se debe considerar la cantidad de ducto necesario para conectarlo a la campana. Incluye instalación completa eléctrica, aire, gas y agua y sistema de extracción. Equipo y mobiliario con garantía de 15 años | Pieza
6 | 5 | Bachillerato UAEH | Vitrina gabinete alto color blanco, con medidas de 120 x 40 x 190 cm (frente, fondo, alto). fabricado en lámina galvanizada calibre 18 en pintura en polvo resistente a ataques químicos y corrosión, bisagras de acero inoxidable, jaladera de polipropileno de alta densidad color negro, con puertas de cristal de al menos 5 mm de espesor enmarcado, puertas abatibles, izquierda y derecha. Con 5 entrepaños de altura ajustable mediante cremallera En la parte superior incluye gabinete color blanco con dos puertas abatibles solidas con un entrepaño en la parte superior de 120 x 40 x 70 cm (frente, fondo, alto), fabricado en lámina galvanizada calibre 18 acabado en pintura en polvo resistente a ataques químicos y corrosión, bisagras de acero inoxidable, jaladera de polipropileno de alta densidad color negro. Las vitrinas se dejan instaladas y conectadas, mobiliario con garantía de 15 años. | Pieza
7 | 2 | Bachillerato UAEH | Mesa móvil color blanco de medidas: 75 cm de longitud, 60 cm de profundidad y 90 cm de altura. La superficie de trabajo de la mesa deberá de ser de resina fenólica de laminado de alta presión (HPL) de 3/4 de pulgada. Con estructura fabricada en PTR cuadrado de 1-1/2" calibre 14 acabado en pintura en polvo horneada, con entrepaño de resina fenólica de 3/4 de pulgada a 30 cm de altura, medidos a partir de la parte más baja de la mesa móvil y fijado a la estructura metálica mediante dos travesaños de PTR cuadrado de 1-1/2" calbire 14. Con cuatro rodajas, dos con freno, de 4 pulgadas. La resina fenólica de ser resistente a los reactivos: Acetato de Amilo, Acetato de Etilo, Ácido Acético al 98%, Acetona, Alcohol Butílico, Alcohol Etílico, Alcohol Metílico, Hidróxido de Amonio al 28%, Benceno, Tetracloruro de Carbono, loroformo, Ácido Crómico 60%, Dimetilformamida, Dioxano, Etil-éter, Formaldehído al 37%, Ácido Fórmico al 90%, Gasolina, Ácido Clorhídrico 36%, Metiletilcetona, Cloruro de Metileno, Monoclorobenceno, Naftaleno, Ácido fosfórico al 85%, Nitrato de Plata Saturado, Hidróxido de Sodio al 40%, Escamas de Hidróxido de Sodio, Sulfuro de Sodio Saturado, Ácido Sulfúrico al 96%, Tolueno, Tricloroetileno, Xileno, Cloruro de Zinc Saturado. Mobiliario con garantía de 15 años. | Pieza
8 | 1 | Bachillerato UAEH | Mesa a muro con una tarja, en color blanco, en dimensiones de 95 cm de longitud, 75 cm de profundidad y 90 cm de altura. Con cubierta de acero inoxidable y peralte máximo de 3 cm para facilitar el escurrimiento. Soportada por gabinetes, fabricados en lámina revestida con aleación zinc-hierro por el proceso de inmersión en caliente y posterior tratamiento térmico de recocido que cumpla con la ASTM a 653 / a 653m un peso específico del revestimiento a60 y un grosor promedio de revestimiento de aproximadamente 0.0005 pulgadas para un calibre 18 fabricados en cuerpo circundante, charnelas electro-zincadas y niqueladas para evitar corrosión. Acabado final de la superficie en textura lisa semi brillante resina química base poliéster TGIC con densidad específica 1.46 g/cm3 (± 0.05) de acuerdo a la norma AAMA 2603 condiciones de curado 10min @ 200° c/392° f con un espesor de película de 2.5 - 3.5 milésimas que cumpla o exceda métodos de prueba ASTM d-3359 ASTM d-3363 ASTM d-3363 de adherencia, dureza de lápiz e impacto directo, superficie de trabajo a base de acero inoxidable t 304 cal 18 según ASTM a240, ASTM a666, y AMS 5513 que cumpla con una densidad (libra/ pulg.2) a RT de 0.29, módulo de elasticidad en tensión (psi x 106) 28.0, conductividad térmica (btu/h/pies2/pies) a 212 °f de 9.4 y un coeficiente promedio de expansión térmica (pulg. X 10-6 por o f) 32 a 212 °f (0 a 100 °c) de 9.2 con refuerzos inferiores en lámina galvanizada en forma de omega. Con tapas laterales y gabinetes base fabricado en lámina galvanizada calibre 18 acabado en pintura en polvo resistente a ataques químicos y corrosión, con dos puertas abatibles y manijas en polipropileno de alta densidad incrustada en el cuerpo del mueble, con bisagras de acero inoxidable. Incluye también 1 escudillas de acero inoxidable de 50 x 38 x 25 cm, frente, fondo y alto, con una llave de cuello de ganso fabricada en tubo de 3/4 de pulgada, con salida tipo aereador, base con barra de latón de 1 pulgada con apertura y cierre en un cuarto de vuelta y con conexción para niple de 1/2. Con identificador verde para agua fría. Debe contener un escurridor de 70 cm de alto por 70 cm de ancho, en acero inoxidable, montado al muro. Con 30 vástagos de secado de 12.5 cm x 1 cm de diámetro de polipropileno de alta densidad. Debe contener una bandeja escurridora, con agujero para drenaje a la tarja. Se proporcionará plano de instalación. Emilab e2-120. Mobiliario con garantía de 15 años. | Pieza
9 | 3 | Bachillerato UAEH | Regadera de emergencia fabricada en tubería de acero inoxidable tipo 304 de 1 1⁄4” con conexiones de acero inoxidable. La toma de agua deberá estar a 2.3 m del piso con entrada de 1 1⁄4” NPT roscada, hembra, contará con válvula de acero inoxidable tipo 304 de 1 1⁄4” que deberá ser activada mediante una jaladera de acero inoxidable de 60 cm de largo. La regadera deberá tener una campana de 10” de diámetro y disco de 8” de diámetro, ambos fabricados en acero inoxidable. Deberá incluir un lavaojos con dos rociadores de acero inoxidable con malla cubre polvo montado sobre una charola de 10” de diámetro de acero inoxidable. La toma de drenaje se deberá ubicar a 0.23 m del suelo con entrada de 1 1⁄4” NPT roscada, hembra. Los equipos se dejarán instalados y conectados, esta partida incluye ramaleo de servicios. Equipo con garantía de 15 años. | Pieza
10 | 3 | Bachillerato UAEH | Gabinete alto guarda reactivos con sistema de extracción, con medidas de 90 cm x 40 cm x 190 cm (frente, fondo, alto), fabricado en lámina galvanizada calibre 18 acabado en pintura en polvo resistente a ataques químicos y corrosión. Con lámina revestida con aleación zinc-hierro por el proceso de inmersión en caliente y posterior tratamiento térmico de recocido que cumpla con la ASTM a 653 / a 653m un peso específico del revestimiento a60 y un grosor promedio de revestimiento de aproximadamente 0.0005 pulgadas para un calibre 20. Debe incluir 5 entrepaños de altura ajustable mediante cremallera. Deberá contar con un sistema de extracción aérea con tubo de polipropileno termo fusionado de mínimo 6 pulgadas de diámetro cedula 80 y un extractor centrifugo a prueba de explosión. El extractor centrífugo para exteriores y que soporte atmosferas corrosivas. Deberá tener aspas fabricadas en polipropileno y motor a prueba de explosión de 1 HP conectado a un circuito automático interruptor de 15 A a 1 polo, caja de fusibles ip 44. Deberá ser accionado desde el panel de control instalado cerca del gabinete. El motor debe instalarse en la azotea y se debe considerar la cantidad de ducto necesario para concectarlo al gabinete con extracción. Los equipos se dejarán instalados y conectados, esta partida incluye ramaleo de servicios. Equipo y mobiliario con garantía de 15 años. | Pieza
11 | 3 | Bachillerato UAEH | Gabinete guarda flamables puertas solidas abatibles una izquierda y una derecha, incluye 5 entrepaños de altura ajustable mediante cremallera medidas generales de 90 x 37 x 190 cm (frente, fondo, alto). Fabricado en lámina galvanizada calibre 18 acabado en pintura en polvo resistente a ataques químicos y corrosión, revestida con aleación zinc-hierro por el proceso de inmersión en caliente y posterior tratamiento térmico de recocido que cumpla con la ASTM a 653 / a 653m un peso específico del revestimiento a60 y un grosor promedio de revestimiento de aproximadamente 0.0005 pulgadas para un calibre 20. Los equipos se dejarán instalados y funcionando, esta partida no incluye ramaleo de servicios. Equipo y mobiliario con garantía de 15 años. | Pieza
12 | 2 | Bachillerato UAEH | Mesa de trabajo a muro, con superficie de trabajo de longitud de 1200 mm, ancho de superficie de trabajo de 750 mm, altura de trabajo de 750 mm. Con cubierta de resina fenólica blanca 3/4" espesor, será resistente a los reactivos:Acetato de Amilo, Acetato de Etilo, Ácido Acético al 98%, Acetona, Alcohol Butílico, Alcohol Etílico, Alcohol Metílico, Hidróxido de Amonio al 28%, Benceno, Tetracloruro de Carbono, Cloroformo, Ácido Crómico 60%, Dimetilformamida, Dioxano, Etil-éter, Formaldehído al 37%, Ácido Fórmico al 90%, Gasolina, Ácido Clorhídrico 36%, Metiletilcetona, Cloruro de Metileno, Monoclorobenceno, Naftaleno, Ácido fosfórico al 85%, Nitrato de Plata Saturado, Hidróxido de Sodio al 40%, Escamas de Hidróxido de Sodio, Sulfuro de Sodio Saturado, Ácido Sulfúrico al 96%, Tolueno, Tricloroetileno, Xileno, Cloruro de Zinc Saturado. La estructura de soporte será metálica con un marco con patas en C, que deberá cumplir con las especificaciones: ser fabricado en perfil de acero soldado y acabado en frío con dimensiones de los perfiles de 50x25 mm y un espesor mínimo de lámina de 2 mm, con las esquinas y los bordes desbarbados. La estructura deberá tener una capacidad de carga mínima de 200 kg / m². Cada pata deberá tener un ajustador de altura con un pie redondo de diámetro de 24 mm hecho de plástico y con un ajuste de altura de 30 mm. Todas las aberturas de los extremos de los perfiles deberán estar cerradas con tapas. Las superficies metálicas deberán ser desengrasadas y pasadas por un proceso de fosfatado y contarán con un recubrimiento en polvo de epoxi-poliéster horneado, con un espesor de capa mínimo de 80 μm. | Pieza
13 | 5 | Bachillerato UAEH | Extractor de aire/ventilador axial HXB-T de 62.8 cm de 1/2 Hp intensidad 4.4a/127V Garantía de 2 años | Pieza
14 | 1 | Bachillerato UAEH | Compresor para laboratorio de 5 HP, con tanque de 300 lts, horizontal, con pistón, bifásico, 450 litros, con guarda banda, desplazamiento de 0.62 mts3, 22 pies 3 x min; mínimo de 780 RPM | Pieza
15 | 1 | Bachillerato UAEH | Suministro e instalación de tanque estacionario de 120 lts de capacidad. Incluye mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, accareo horizontal y vertical hasta el lugar de su utilización, trazo, corte, lijado, desperdicio, fijación, nivelación, soldadura, pruebas, retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, en cualquier nivel y todo lo necesario para su correcta ejecución. Garantía de 2 años | Pieza
16 | 3 | Bachillerato UAEH | Perchero fabricado en madera precompuesta de 1.80 m con cuatro ganchos | Pieza
17 | 80 | Bachillerato UAEH | Banco giratorio de acero inoxidable calibre 12, asiento de altura ajustable. Estructura hecha de tubo redondo de acero inoxidable calibre 12 | Pieza
18 | 5 | Bachillerato UAEH | Bote papelero con una capacidad de 20 L. Elaborado en plástico negro resistente con un diseño rectangular que mide 40.3 x 33 x 24.8 cm. | Pieza
19 | 2 | Bachillerato UAEH | Tarima de plástico HDPE antiderrames, contenedoras de líquidos y derrames químicos, con rejillas HDPE removibles, compatibles con tambos industriales de 200 litros, tambos de plástico, bidones | Pieza
20 | 5 | Bachillerato UAEH | Extintor de bióxido de carbono de 4.5 kg/ 10 Lb. 2 años de garantía | Pieza
21 | 4 | Escuela Preparatoria Numero 6 | Pizarrón blanco porcelanizado escolar 480x120 cm, magnético, superficie de Escritura: porcelanizada magnética, color blanco semimate para plumón, resistente a rayones, espesor de respaldo: 9 mm, marco perimetral: aluminio anodizado, porta plumín a lo largo de toda la base, garantía de 5 años contra defectos de fabricación y de por vida en pintado, borrado, incluye instalación perforaciones y aditamentos para la instalación deberá de incluir una placa metálica de 6.5x4 cm con la insignia de la garza grabada en colores institucional. | Pieza
22 | 160 | Escuela Preparatoria Numero 6 | Mesabanco, fabricado el chasis en tubo calibre 18 soldado on soldadura 7013, incluye parrilla portalibros fabricada en tubo calibre 18 y soldado con soldadura 7013, con asiento y respaldo por separado en polipropileno calibre 8mm virgen 100%. La paleta deberá ser de madera de pino de primera de 30mm y terminado el melanina color burdeos, con cubrecantos termofusionados en color arena (colores institucionales) y forrada en la parte superior e inferior. Requisitos de mantenimiento correctivo una vez al año, durante 5 años que consiste en: 1.- volver a soldar las partes dañadas o en su caso cambio de chasis por uno nuevo. 2.- pintura general al 100% del chasis de color institucional. 3.- cambio de plásticos dañados por nuevos tanto de respaldo como de asiento. 4.- cambio de regatones dañados por nuevos. 5.- cambio de paleta dañada por nuev. 6.- revisión física de toda la tornillería necesaria en cada una de ellos, 7.- retiro y traslado del centro de costos al taller del proveedor y viceversa, 8.- maniobras en general Deberá de incluir una placa metálica de 6.5x4 cm con la insignia de la garza grabada en colores institucional | Pieza
23 | 5 | Escuela Superior Tizayuca | Escritorio, fabricado en madera precompuesta de 30mm color burdeos con medidas de 1.20x60x75 que consiste con patas de acero de patin color gris calibre 14 y cubierta con cantos termofusionados a una temeratura de 195” con material de pvc de 1mm del mismo color en las partes laterales con una garantia de 3 años | Pieza
24 | 4 | Escuela Superior Tizayuca | "ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO FABRICADO EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR BURDEOS DE 30 MM DE ESPESOR CON MEDIDAS FINALES DE 1.50X0.70X0.75 INCLUYE UNA CAJONERA DE DOS GAVETAS FABRICADA EN ELMSMO MATERIAL, CON CORREDERAS DE EXTENSION, JALADERAS SATINADAS Y RODAJAS PARA MEJOR MOVILIDAD" Con ranura para pasacables. | Pieza
25 | 100 | Escuela Superior Tizayuca | Mesa Binaria medidas de 1.50x0.60x0.75 fabricada la parte estructural con ptr de calibre 14 con 4 placas de acero calibre 12 incluye 4 niveladores metálicos marca Risch y pintadas con pintura automotiva color champangue, la cubierta será de madera precompuesta en 30mm color burdeos con cantos termofusionados en color arena a una temperatura de 195” y el faldón será de 19mm de 1.50x0.50 con cantos termofusionados. | Pieza
26 | 88 | Escuela Preparatoria Numero 6 | Silla Italiana Color: pintura gris satinada para las patas y asiento, respaldo y conchas en color rojo indio. Materiales empleados: Polipropileno importado, con estructura metálica de tubo redondo con diámetro de 22 mm, espesor de 1,5 mm con norma UNI 10305-3, rolado y electrosoldado, pintada con epoxi-poliester, las conchas de polipropileno reforzado; asiento tapizado, color rojo indio, a través de una espuma moldeada y se tapiza en tela con retardante al fuego. Servicio: Instalación en sitio. Garantía: 5 años | Pieza
27 | 213 | Escuela Superior Tizayuca | Silla Italiana Color: pintura gris satinada para las patas y asiento, respaldo y conchas en color rojo indio. Materiales empleados: Polipropileno importado, con estructura metálica de tubo redondo con diámetro de 22 mm, espesor de 1,5 mm con norma UNI 10305-3, rolado y electrosoldado, pintada con epoxi-poliester, las conchas de polipropileno reforzado; asiento tapizado, color rojo indio, a través de una espuma moldeada y se tapiza en tela con retardante al fuego. Servicio: Instalación en sitio. Garantía: 5 años | Pieza
28 | 4 | Escuela Superior Tizayuca | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS FABRICADO EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR BURDEOS DE 28MM CON MEDIDAS FINALES DE 1.45X0.45X0.70 INCLUYE CORREDERAS DE EXTENSION, JALADERAS SATINADAS, Y CERRADURA EN GENERAL | Pieza
29 | 4 | Escuela Superior Tizayuca | SILLONES SEMI EJECUTIVOS MODELO MATRIX FABRICADO EN ACERO CALIBRE 14 CROMADO CON ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO DE 1a. FORRADO EL RESPALDO EN MALLA Y EL ASIENTO EN TELA MASH EN COLOR NEGRO | Pieza
30 | 20 | Escuela Superior Tizayuca | Lockers metálico de 4 secciones fabricado en lamina calibre 20, color a lección cada unión tiene una ranura de 5 mm de profundidad para una mayor fijación, Dimensiones: 2.10x0.50x0.40. Accesorios: incluye 4 chapas de moneda reversible de 5.00. Instalación en sitio, modelo MT4S | Pieza
31 | 4 | Escuela Superior Tizayuca | Cesto de basura fabricado en madera precompuesta de 15mm, medidas de 0.32x0.32x0.25m, con fondo blanco. color burdeos. | Pieza

## direcciones
No. de partida | Dependencia | Dirección
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 | Bachillerato UAEH | San Juan Tilcuautla, La Concepción, Hidalgo, coordenadas 20°07'55.2"N 98°48'13.3"W.
21 Y 22 | Escuela Preparatoria Número 6 | Camino a Teltipan No. 38, Tlaxcoapan Hgo. Mex. C.P. 42953
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 | Escuela Superior Tizayuca | Carretera Tizayuca-Pachuca Km. 2.5 s/n, Tizayuca, Hidalgo, C.P. 43800