## STACEY
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Anexo Técnico
Equipamiento a Laboratorios
Fondo | No. Partida | Centro de Costos | Objeto Gasto | Cant. | Descripcion | Unidad Medida | Unitario Presupuesto
Participaciones Federales Ordinario | 1 | Dirección de Laboratorios | 5310 | 1 | Analizador fijo de arco y chispa, ,compacto, ultrarrápido estandarización rápida de 5 minutos, utilizando una sola muestra, ahorro por consumo mínimo de Argón (flujo constante 12 l/h)), con diseño de cámara óptuca que no requiere bomba de vacio, consta de los siguientes componentes: Óptica de emisión óptica CMOS , Soporte de chispa, Sistema de excitación; Generador de plasma, Sistema de argón con bajo consumo, Software Spark Analyzer Pro CHECK, Montaje Paschen-Runge. Multidetectores CMOS de alta resolución, Estabilizado contra fluctuaciones de temperatura., Purgado con argón para transmisión de luz. Libre de deriva debido al material utilizado. Rango de longitud de onda efectiva 178 ? 611 nm. Elaboración de perfiles automatizada, Módulos de análisis: 1 Módulos de análisis de programas analíticos y 1 Matriz incluia), para aleaciones ferrosas, aceros al carbono, baja aleación, alta aleación y hierrros: C (0.002-4.5%), Si (0.01-6.5%), Mn (0.001-23.2%), P (0.00-2.45%), S (0.004-0.45%), Cr 0.0030-33.5%), Mo (0.005-9.9%), Ni (00.3-43.9%), Al (0.002-2.85%), Co (0.005-18.9%), Cu (0.001-8.4%), Nb (0.005-3..0%), Ti (0.002-2.9%), V (0.002-10.2%), W (0-05-21.4), Pb (0.01-0.36%), Sn (0.015-0.240 %), Mg (0.002-0.23%), As (0.003-0.2%), Zr (0.015-0.7%), Ca (0-0001- 0.0125%), Ce(0.0001-0.95%), B (0.001-0.115%), Zn (0.004- 0.044%) La 0.001-0.250%), matriz de aleaciones de aluminio: Si, Cu, Mn, Mg, Cr, Ni, Zn, Ti, Ag B, Be, Bi; Ca, Co, Ga, Hg, In, La, Li, Na, P, Pb, Sb, Sn, Sr, V, Zr, Sc, Matriz de aleaciones de Cobre: Zn, Pb, Sn, P,Mn, Fe, Ni, Si, Mg, Cr, As, Sb, Bi, Ag, Co, Al , S, Be, Nb, matriz de aleacones de Zinc: Al, Cu, Pb, Sn, Cd, Fe, Ag, In, Mg, Mn, Ni, Si,Ti, Tl, Bi, Ce, Cr, La, programa análito para cada grupo incluido, accesorios estándar incluidos. Hadware incluye PC Intel® Core? i5 o superior, 8 GByte de RAM, SSD de 500 GB Adaptador gráfico, Puertos USB, Tarjeta de sonido de audio , Adaptador de red, Sistema operativo Windows 10/11? 64 Bit Professional, Teclado, ratón, monitor TFT (Versión US), Accessorios extra: Regulador de presión de argón, conector 6mm, Mesa Móvil 150x76x76 cm, software adiciondal, Contro lGrade, Result Export, Type Estandarizaton, Control Samples, Software Spark Analyzer Pro CHECK iCAL , con lógica de calibración inteligente (solo una muestra para estandarización). Estándares certificados Stainless Steel Disk AISI 422, 38 mmX19mm (CEM). Copper Manganesse Brass, Chill cast 40mmx15mm. ZincAAluminium/ Copper Alloycast 50mmmx20mm (Zamak). Arconic Aluminium AA 6063 64mmx25mm incluidos. Instalación y entrenamiento, costo de flete, embalaje y seguro incluido, 12 meses de garantía del fabricante. | Equipo | 1612608.8
Participaciones Federales Ordinario | 2 | Dirección de Laboratorios | 5310 | 6 | Aparato para punto de fusión 115v. Resolución de temperatura ±0,1ºC. Velocidades de rampa seleccionables entre 0,2°C/min y 10°C/min. Función de fecha y hora. Salida para PC. Salida USB a unidad flash. Capacidad de memoria de 3 x 2 fusiones (sólo IA9300). Tiene un brazo de extensión de altura ajustable y un cabezal de visualización que puede girarse para adaptarse a cada usuario, el brazo extensible es completamente plegable y puede guardarse en la unidad, de modo que ésta puede almacenarse plana para ahorrar espacio. Como ayuda visual, el cabezal incorpora una lupa de 8 aumentos. Lente del objeto ajustable para un enfoque nítido. Teclado de membrana con menús sencillos para un uso intuitivo. Los botones de control situados para poder registrar las temperaturas sin apartar la vista de la muestra. Microprocesador digital con resolución de 0,1C que proporciona un calentamiento rápido y un control preciso de la temperatura. Las muestras de 3 tubos capilares pueden visualizarse simultáneamente. | Pieza | 61480
Participaciones Federales Ordinario | 3 | Dirección de Laboratorios | 5310 | 1 | Campana de extracción de humos de 2.2 m de frente 0.76 m de fondo y 2.3 m de alto. Con cubierta de acero inoxidable tipo profundo con escudilla de 14 x 14 x 14 cm frente, fondo y alto la cual debe conectarse al sistema de drenaje. El interior debe ser de acero inoxidable, cubierta e interior, acero inoxidable calibre 18 tipo 304 acabado pulido 3. Incluye 2 gabinetes base con cuatro puertas abatibles fabricado en lámina galvanizada calibre 18 acabado en pintura en polvo resistente a ataques químicos y corrosión. La campana cuenta con guillotina de forma vertical accionada de manera manual con multiposición. La campana debe incluir dos lámparas para luz interior y cuatro contactos duplex tipo plug NEMA 5-15 para trabajar con un voltaje de 120 V/15 A con una variación de ±10%. Debe incluir válvulas certificadas que se accionan fuera de la campana con sus respectivas llaves dentro de la campana para servicio de servicio agua, gas y aire. Debe incluir salida de mínimo 6 pulgadas para conectar a ducto de extracción. La lámina galvanizada de la campana de extracción deberá ser revestida con aleación zinc-hierro por el proceso de inmersión en caliente y posterior tratamiento térmico de recocido que cumpla con la ASTM a 653 / a 653m un peso específico del revestimiento a60 y un grosor promedio de revestimiento de aproximadamente 0.0005 pulgadas para un calibre 18 con una temperatura de recocido de alrededor de 500 a 565 ° c que cumpla con la ASTM a 653 / a 653m un peso específico del revestimiento a60 y un grosor promedio de revestimiento de aproximadamente 0.0005 pulgadas para un calibre 20 , acabado final de la superficie en textura lisa semi brillante resina química base poliéster TGIC con densidad específica 1.46 g/cm3 (± 0.05) de acuerdo a la norma AAMA 2603 condiciones de curado 10min @ 200° c/392° f con un espesor de película de 2.5 - 3.5 milésimas que cumpla o exceda métodos de prueba ASTM d-3359 ASTM d-3363 ASTM d-3363 de adherencia, dureza de lápiz e impacto directo. Debe contener un gabinete inferior para resguardo de flamables con puertas manuales color blanco, con dos repisas fabricado en lámina revestida con aleación zinc-hierro por el proceso de inmersión en caliente y posterior tratamiento térmico de recocido que cumpla con la ASTM a 653 / a 653m un peso específico del revestimiento a60 y un grosor promedio de revestimiento de aproximadamente 0.0005 pulgadas para un calibre 20, relleno interno de las paredes del gabinete con lamina mineral (insulator).y gabinete estándar. La campana deberá contar con un sistema de extracción aérea con tubo de polipropileno termo fusionado de mínimo 6 pulgadas de diámetro cedula 80 y un extractor centrifugo a prueba de explosión. El extractor centrífugo para exteriores y que soporte atmosferas corrosivas. Deberá tener aspas fabricadas en polipropileno y motor a prueba de explosión de 2 HP conectado a un circuito automático interruptor de 15 A a 1 polo, caja de fusibles ip 44. Tendrá un caudal de descarga libre mínimo de 1500 m3/h y deberá ser accionado desde el panel de control de la campana de extracción. El motor debe instalarse en la azotea y se debe considerar la cantidad de ducto necesario para conectarlo a la campana. Incluye instalación completa eléctrica, aire, gas y agua y sistema de extracción. | Pieza | 639269.5504
Participaciones Federales Ordinario | 4 | Dirección de Laboratorios | 5310 | 1 | Campana de extracción de humos de 2.2 m de frente 0.76 m de fondo y 2.3 m de alto. Con cubierta de acero inoxidable tipo profundo con escudilla de 14 x 14 x 14 cm frente, fondo y alto la cual debe conectarse al sistema de drenaje. El interior debe ser de acero inoxidable, cubierta e interior, acero inoxidable calibre 18 tipo 304 acabado pulido 3. Incluye 2 gabinetes base con cuatro puertas abatibles fabricado en lámina galvanizada calibre 18 acabado en pintura en polvo resistente a ataques químicos y corrosión. La campana cuenta con guillotina de forma vertical accionada de manera manual con multiposición. La campana debe incluir dos lámparas para luz interior y cuatro contactos duplex tipo plug NEMA 5-15 para trabajar con un voltaje de 120 V/15 A con una variación de ±10%. Debe incluir válvulas certificadas que se accionan fuera de la campana con sus respectivas llaves dentro de la campana para servicio de servicio agua, gas y aire. Debe incluir salida de mínimo 6 pulgadas para conectar a ducto de extracción. La lámina galvanizada de la campana de extracción deberá ser revestida con aleación zinc-hierro por el proceso de inmersión en caliente y posterior tratamiento térmico de recocido que cumpla con la ASTM a 653 / a 653m un peso específico del revestimiento a60 y un grosor promedio de revestimiento de aproximadamente 0.0005 pulgadas para un calibre 18 con una temperatura de recocido de alrededor de 500 a 565 ° c que cumpla con la ASTM a 653 / a 653m un peso específico del revestimiento a60 y un grosor promedio de revestimiento de aproximadamente 0.0005 pulgadas para un calibre 20 , acabado final de la superficie en textura lisa semi brillante resina química base poliéster TGIC con densidad específica 1.46 g/cm3 (± 0.05) de acuerdo a la norma AAMA 2603 condiciones de curado 10min @ 200° c/392° f con un espesor de película de 2.5 - 3.5 milésimas que cumpla o exceda métodos de prueba ASTM d-3359 ASTM d-3363 ASTM d-3363 de adherencia, dureza de lápiz e impacto directo. Debe contener un gabinete inferior para resguardo de flamables con puertas manuales color blanco, con dos repisas fabricado en lámina revestida con aleación zinc-hierro por el proceso de inmersión en caliente y posterior tratamiento térmico de recocido que cumpla con la ASTM a 653 / a 653m un peso específico del revestimiento a60 y un grosor promedio de revestimiento de aproximadamente 0.0005 pulgadas para un calibre 20, relleno interno de las paredes del gabinete con lamina mineral (insulator).y gabinete estándar. La campana deberá contar con un sistema de extracción aérea con tubo de polipropileno termo fusionado de mínimo 6 pulgadas de diámetro cedula 80 y un extractor centrifugo a prueba de explosión. El extractor centrífugo para exteriores y que soporte atmosferas corrosivas. Deberá tener aspas fabricadas en polipropileno y motor a prueba de explosión de 2 HP conectado a un circuito automático interruptor de 15 A a 1 polo, caja de fusibles ip 44. Tendrá un caudal de descarga libre mínimo de 1500 m3/h y deberá ser accionado desde el panel de control de la campana de extracción. El motor debe instalarse en la azotea y se debe considerar la cantidad de ducto necesario para conectarlo a la campana. Incluye instalación completa eléctrica, aire, gas y agua y sistema de extracción. | Equipo | 639269.5504
Participaciones Federales Ordinario | 5 | Dirección de Laboratorios | 5320 | 8 | Carrito de acero para gavetas. Carrito con 6 repisas cromadas que se ajustan en incrementos de 1 , con topes laterales y posteriores de 4 que evitan que los artículos se caigan. Tiene llantas neumáticas posteriores de 10 , ruedas giratorias frontales de 5 con seguro. Con dimensiones de 42 x 26 x 61 , con capacidad de 500 kg. | Pieza | 13984.96
Participaciones Federales Ordinario | 6 | Dirección de Laboratorios | 2990 | 369 | Charola de plástico levantamuertos, color gris, medidas: 20 x 15 x 7 | Pieza | 320.16
Participaciones Federales Ordinario | 7 | Dirección de Laboratorios | 2950 | 1 | Compresor SECOP 1/3 (P) HP, 134A,115V LBP/MBP (NF11FX) | Pieza | 2320
Participaciones Federales Ordinario | 8 | Dirección de Laboratorios | 5690 | 2 | Detector de Fallas Ultrasónico Interactivo resistente y robusto con menus intuitivos y personalizables, Incluye Curvas DAC, DAC dividida, TCG, AVG/DGS, Evaluación AWS, API, Corrección de curvatura, Juntas TKY y formas complejas. Permite creación de Plan de Barrido interactivo con perfil de soldadura, Geometrías TKY/ Boquillas y Bridas, Superficies curvas, Visualizador de haz ultrasónico en vivo, Barrido A proyectado, Profundidad real en formas complejas, Memoria interna, puerto USB para conexión a PC, WiFi, Pantalla Multi-Touch, Permite tener hasta 50 aplicaciones de inspección personalizadas. Incluye certificado de calibración EMA.Características: * Rango dinámico de 120 dB * Pulso cuadrado 100V a 500V * PRF variable hasta 1500 kHz * Frecuencia de actualización de pantalla de 60Hz * Ancho de banda de 0.2 MHz a 20 MHz (-3dB) * 20 filtros* Promedio de señales * Pantalla a color de 7 (1024 x 600 pixeles) * 2 Compuertas independientes * 7 modos de medición * Auto calibración * 10 hr de duración de la batería * Fabricado con protección IP67 *Peso de 1.7 kg* Garantía de 1 año contra defectos de fabricación* Paquete AWS Incluye: Transductor Haz A ngular AWS, Zapatas AWS 45º, 60º, 70º, Transductor Haz Recto TCL028, Bloque DSC, Cable BNC-BNC de 6 pies, Gel Acoplante * Incluye capacitación en el uso y manejo por 4 hrs en las instalaciones de Zion NDT o via remota | Equipo | 256306.64
Participaciones Federales Ordinario | 9 | Dirección de Laboratorios | 5290 | 1 | Dron wingtra one package empty genii wingtra. Sony 6100 Payload Kit (GEN II). tableta que incluye software de control terrestre WingtraPilot (para planificación de misiones y monitoreo en vuelo), control remoto y módulo de telemetría. Estación de carga de baterías, 1 Estación de carga de baterías. 2 juegos de baterías. 1 Maletín de transporte para accesorios que incluye repuestos básicos. 3 Entrenamiento por un día en sus instalaciones. Soporte en línea gratuito. 2 Set of Flight Batteries. 2 x ?S3P batteries, total de 75OOmAh. 2 par de hélices de gran altitud. 1 PPK Premium: Licencia de activación para carga útil múltiple. 1 Estuche rígido de viaje para WingtraOne. 1Equipo de carga de campo con Ultracharge+. Incluye paquetes GNSS N3, PIX 4D y estación de trabajo. | Pieza | 1695667.3752
Participaciones Federales Ordinario | 10 | Dirección de Laboratorios | 5310 | 10 | Equipo para demostración de experimentos en electroquímica, CPS. Incluye: Unidad de demostración de electroquímica, CPS, Marco de panel C50, de dos niveles, para equipo CPS y Mesa para elementos de electroquímica. | Pieza | 113274
Participaciones Federales Ordinario | 11 | Dirección de Laboratorios | 5310 | 1 | Estación de soldadora laser 1500w 220V, máquina 4 en 1: soldadora, limpieza de soldadura, limpiadora y cortadora alta eficiencia, pistola intercambiable, ergonómica con alimentador, velocidad de soldadura de 3 a 6 veces más rápida que la tradicional, cordón de soldadura sólido con gran penetración, capacidad de bobina de 5 kg a 15 kg, ideal para acero al carbón, inoxidable, enfriada por refrigerante, espesor desde 1mm. Incluye transformador elevador tipo seco monofásico de 127v a 220v | Equipo | 392332.84
Participaciones Federales Ordinario | 12 | Dirección de Laboratorios | 5290 | 12 | Estación de trabajo para el alumno estará compuesta por siguiente descrito: Las dimensiones mínimas de la estación de trabajo serán de 1800 mm de largo, 850 mm de ancho y 780 mm de alto. La estación de trabajo contará con cuatro pies de aluminio en perfil en forma de L, anodizado natural, serán de 100 x 50 mm, con 1 ranura clip, 2 ranuras separadas para canalización de cables y 8 ranuras en forma de T, incluye tapa protectora de plástico. Contará con 4 elementos conectores entre la superficie y las patas de perfil L, este permitirá ajuste vertical y horizontal. La estación de trabajo contará con una superficie no conductora, fabricada en aglomerado laminado de alta presión de 30 mm de espesor, esquinas delanteras izquierdas y derechas redondeadas con un radio de 20 mm. La superficie contará con una canalización en la parte inferior para organizar cables de fácil acceso con tapa con apertura de 180 grados. El marco de la estación de trabajo deberá ser de perfil de aluminio de 40 x 40mm. La estación de trabajo tendrá dos perfiles traseros de aluminio en forma de L con largo de 1400 mm, las dimensiones del perfil L, anodizado natural, serán de 100 x 50 mm, 1 ranura clip, 2 ranuras separadas para canalización de cables y 8 ranuras en forma de T, incluye tapa protectora de plástico. La estación de trabajo contará con una cabina para módulos de 1800 mm de largo x 360 mm de ancho x 172 mm de alto, carátula para montaje mecánico de dispositivos estandarizados de 19?, sistema de cableado con conectores DIN 41612 estilo H15, la placa de cubierta será con perfil de aluminio para parte superior, ranura en T integrada en parte superior e inferior, bordes con protección contra impactos. La estación de trabajo deberá contar con una lampará RGB de leds que será controlada por un sensor de gestos, la lámpara estará diseñada para una mesa de 1800 mm de largo, conmutable y regulable por medio de tecnología sin contacto, dos sensores libres de desgaste para atenuación y luz ambientada, memoria para almacenar la última luz climatizada, contará con interfaz I2C para control externo. La estación de trabajo contará con una unidad conmutable de una fase con un panel frontal de aluminio de 3 mm de espesor. La unidad conmutable estará equipada con: un interruptor para protección de motores con rango de 10 a 16 A con liberación de tensión, un switch con protección a 30 mA diferenciales y 25 A en corriente nominal, un botón de paro de emergencia tipo hongo con desbloqueo de tipo medio-giro, un interruptor de cambio accionado por llave con 3 posiciones; contará con tres indicadores; blanco, verde y amarillo indicando voltaje extra bajo, voltaje alterna trifásica y parada de emergencia. La estación de trabajo contará con un sistema de dispositivos de laboratorio para medición y prueba electrónica que integrará un centro de control que contará con las siguientes dimensiones: 128.50 mm de alto, 320 mm de largo y 220 mm de ancho. En la parte frontal, el centro de control contará con una superficie antihuellas, antiviral y antibacteriana. El centro de control será capaz de integrar hasta 8 dispositivos, y será capaz de controlar hasta un máximo de 32 dispositivos. Las conexiones de prueba del centro de control podrán ser de hasta ocho bornes para trabajo en laboratorio y hasta cuatro bornes tipo BNC. El centro de control contará con 12 terminales redondas iluminadas con un efecto de desaparición y parpadeo. Los elementos de operación del centro de control trabajarán sin contacto por medio de una rueda 3D sin toque con funciones de gesto y un menú de control sin contacto, una pantalla capacitiva de 8 pulg multitáctil, con función de gestos 3D. La pantalla identificará 1, 2, 3 y 5 gestos de toque, tendrá la opción de mostrar las ventanas en la pantalla dividida en cuartos, dos tercios, a la mitad y por completo. El sensor de la pantalla podrá ser encendido o apagado. El centro de control contará con función de captura de pantalla, un adquisidor de datos capaz de mostrar 5 curvas de medición simultáneamente y medir hasta 500,000 valores, un sistema de almacenamiento de archivos y exportación de datos vía interfaz USB y Ethernet. El centro de control cuenta con interfaces; LAN, WLAN, BT 2.0 y NFC. El sistema de dispositivos de laboratorio contará con una fuente de alimentación de 0-32 V/0-5A, 160 W integrada en el centro de control. La fuente de alimentación cuenta con las funciones para salida por medio de bornes iluminados de laboratorio de 4 mm con efecto de desaparición y parpadeo, ajuste de color dependiendo de la función, activación y desactivación de la salida de la fuente de alimentación. La fuente de alimentación mostrará en pantalla funciones editables y podrán ser remotamente controlables como: función rampa, función OVL/OCL, limitador, Data logger gráfico de 5 canales/500,000 valores medidos, Tabla de valores medidos desplazable, medición de energía eléctrica y medición de corriente de irrupción. La fuente de alimentación contará con una función VNC y Servidor web, además, contará con adquisición de datos en tiempo real. La fuente de alimentación contará con un ajuste de precisión de 16 bits, Usoll = 1 mV, Isoll=1mA. La precisión de las mediciones de la fuente será de 24 bits, U actual=0.01 mV, I actual= 0.01 mA, coeficiente de temperatura U:0.002 %/K, I: 0.008 %/K, tiempo de estabilización: 12 microsegundos y paso de carga 0 -100 %. El sistema de dispositivos de laboratorio contará con un multímetro digital de precisión de 5-3/4 dígitos integrados en el centro de control. El multímetro tendrá bornes de entrada para laboratorio de 4 mm iluminadas con efecto de desaparición y parpadeo, ajuste de color dependiendo la función, funciones editables en la pantalla y controladas remotamente para crear un límite en la salida, registro de datos de cinco canales, 500,000 valores de medición, tabla de valores medidos desplazable, servidor web y función VNC, adquisición de datos medidos en tiempo real. Las características de salida deberán ser: pantalla de 5-3/4 dígitos, rango de visualización de 400,000 puntos, factor de cresta cinco. El multímetro tendrá la capacidad para medir hasta 40 A, medida de tensión hasta 1,000 V, precisión de medición de 0.08 % con convertidor A/D de 24 bits, medidor RC, Medidor de temperatura desde -200°C hasta 600 °C, medida de frecuencia hasta 100kHz. Los parámetros de trabajo del multímetro deberán ser: Voltaje CC: hasta 1000 V; 1 ?V, ±0,08 %+ 5 dgt, Voltaje AC hasta 750 V;1 ?V ±0,5%+10 dgt, corriente DC hasta 32 A, 100 nA; +/- 0,15%+ 10 dgt, corriente CA: hasta 32 A, 100 nA; +/-0.8%+10 dígitos, medición de resistencia hasta 40 MOhm, 1 mOhm; +/- 0.5%+10dgt, medición de capacitancia hasta 400 nF/4/40/400/4000 ?F; 1 pF +/-1,0%+10 dgt, medición de frecuencia hasta 100 kHz, 1 Hz; +/- 0,1%+10 dgt, medición de temperatura -200 °C a +600 °C, detección Pt 100 / 1000, ajuste de rango automático, Función True RMS con factor de cresta de cinco, prueba para diodos y prueba de continuidad. El sistema de dispositivos de laboratorio deberá integrar en la unidad de control un generador de funciones dual para 40 MHz y 30 Vpp. El generador de funciones deberá contar con las funciones: entradas y salidas con iluminación inteligente en los bornes con efecto para desaparecer y parpadear, ajuste de color dependiendo de la función. Las salidas del generador deberán ser dos bornes tipo BNC, una salida tendrá capacidad de suministrar hasta 30 Vpp, la segunda salida deberá suministrar cinco volts tipo TTL. Las entradas del generador serán dos de tipo de bornes BNC, una con capacidad de cuenta de 150 MHz, la entrada dos será para un trigger que definirá el disparo, además, contará con funciones editables desde el display y remotamente controlables para ajuste de parámetros de modulación, conteo y transporte de señales, servidor web y función VNC, y adquisición de datos en tiempo real. El generador podrá generar dos funciones en la misma unidad, una señal será externa otra señal será para modulación interna. La señal portadora respecto a la señal útil será ajustable de forma separada. El generador contará con modos de modulación digital; ASK: modulación por cambio de amplitud y FSK: modulación por cambio de frecuencia, la modulación analógica será modulación de amplitud, frecuencia y ancho de pulso, y función de barrido. El generador permitirá la generación de señales de tipo; senoidal, cuadrada, triángulo, diente de sierra, trapezoide y rampa; la frecuencia de salida será senoidal de 1 ?Hz hasta 40 MHz, el resto de señales hasta 5 MHz, el Nivel de amplitud será hasta 30 Vpp, resolución de 14 bits, el ciclo de trabajo será de 0,1 a 99,9%, con trigger para disparo externo e interno para condiciones de inicio definidas, pulsos únicos/pulsos múltiples/funcionamiento en ráfaga: hasta 999 s, contador de hasta 150 MHz para señales rápidas. El sistema de dispositivos de laboratorio integrará una fuente de alimentación de 0 -48 V / 16A de 800 W, debe contar con las funciones de; activar y desactivar la salida de la fuente, edición de funciones mostradas en la pantalla y controlables remotamente, servidor web y función VNC, adquisición de valores en tiempo real. La fuente deberá soportar una ondulación residual de 40 a 200 mVrms, tolerancia de tensión aprox. +-2 %, tiempo de estabilización de 100 ms a plena carga, monitorización para carga, tensión y temperatura; la fuente deberá estar fabricada según el certificado UL 60950-1. La estación de trabajo contará con una fuente de voltaje de Corriente Alterna monofásica de 380 W de potencia controlable por el sistema de dispositivos de laboratorio. La fuente de corriente alterna incluirá un medidor de potencia y energía monofásica, control electromecánico silencioso. La fuente de CA tendrá una precisión de < +-1,5 % f.s. en la variación de carga. El tiempo de control es aproximadamente de un segundo a 10 % de fluctuación, el tiempo de ajuste es de aproximadamente 5 segundos de 0 a 100 %, la precisión de medición es de 14 bits TRMS para medición de voltaje y corriente. La fuente de alimentación mostrará en la pantalla del centro de control del sistema de dispositivos para laboratorio para mostrar: COS PHI y grados, Frecuencia f, tensión de corriente alterna L-N, corriente I, potencia activa, aparente y reactiva, tiempo y potencia activa, aparente y reactiva. La estación de trabajo contará con dos módulos de 3 tomas de corriente de 120 V para 16 A, sockets tipo americano cuya parte frontal será de aluminio anodizado. Contará con una bandeja para CPU y soporte para monitor el cual deberá ser adecuado para pantallas planas con un peso máximo de 15 kg, ajustable en sus brazos a dos posiciones de montaje sencillo, su ajuste deberá tener un alcance de 505 mm deberá tener un enrutamiento de cables, mangos de sujeción extraíbles. La estación de trabajo contará con perfiles para expansión superior de la mesa con clips para el interior del perfil en L. La dimensión de cada perfil de expansión será de 780 mm de alto y contarán con una barra para encajar en el perfil en L por medio de una ranura para clip. El perfil en L contará con 2 ranuras para la canalización separada de cable para enrutamiento de cables, 2 ranuras en T integradas sirven como estación de acoplamiento para componentes del sistema. | Pieza | 788388.964
Participaciones Federales Ordinario | 13 | Dirección de Laboratorios | 5290 | 1 | Estación de trabajo para profesor el cual deberá tener dimensiones de 1600mm de largo, 850 mm de ancho y 780 mm de alto, sus soportes deberán ser cuatro patas de perfil de aluminio en forma de L, anodizado natural. La dimensión del perfil en L deberá ser de 100 x 50 mm, con 1 ranura clip, 2 ranuras separadas para canalización de cables y 8 ranuras en forma de T, incluye, tapa protectora de plástico. Contará con 4 elementos conectores entre la superficie y las patas de perfil L, este permitirá ajuste vertical y horizontal. La estación de trabajo contará con una superficie no conductora, fabricada en aglomerado laminado de alta presión de 30 mm de espesor, esquinas delanteras izquierdas y derechas redondeadas con un radio de 20 mm. La superficie contará con una canalización en la parte inferior para organizar cables de fácil acceso con tapa con apertura de 180 grados. El marco de la estación de trabajo deberá ser de perfil de aluminio de 40 x 40mm. La estación de trabajo para profesor contará con conmutador de red para las 12 estaciones. La estación de trabajo para profesor deberá tener control y supervisión de las funciones individuales de las mesas de alumno conectadas en red, deberá contar un botón de paro de emergencia; además, deberá tener ocho E/S digitales controlables con interfaz ethernet completamente cableado e instalado. La estación de trabajo del profesor deberá tener integrados los contactores y relés para todas las estaciones de trabajo. La estación de trabajo del profesor incluirá un software con licencia de instructor, el cual deberá tener una base de datos SQL para todos los datos de medición, ajustes personalizados, podrá definir en cada estación de trabajo los permisos autorizados, podrá definir cada usuario con contraseña, tendrá inicio rápido a través de perfiles de usuarios almacenados, integración de material didáctico. La estación de trabajo del profesor deberá incluir un sistema de energía ininterrumpida con las siguientes características como mínimo: Capacidad de 700 VA, deberá contar con una tensión de entrada nominal de 120 V, deberá contar con una tensión de salida nominal de 120 V. | Pieza | 729543.6574
Participaciones Federales Ordinario | 14 | Dirección de Laboratorios | 2950 | 2 | Filtro secador VAL-22DAI, 3 puntas (hasta 1/2 hp) (30) | Pieza | 151.9948
Participaciones Federales Ordinario | 15 | Dirección de Laboratorios | 2460 | 10 | Fuente De Alimentación Regulable De 110v 10a-30v. Potencia: 300 W. Voltaje mínimo de entrada - Voltaje máximo de entrada105V - 130V. Pantalla LED retroiluminada de 4 dígitos. Puerto USB de 5 V/2 A, ventilador de refrigeración inteligente, materiales de alta calidad | Pieza | 2770.08
Participaciones Federales Ordinario | 16 | Dirección de Laboratorios | 5310 | 10 | Instrumento portátil multipropósito de varios canales. Mobile Cassy-2. Visualización de datos en una pantalla grande. Detección automática de sensores, compatible con todos los sensores CASSY sensores M. Hembrillas de 4 mm para U, I, P y E, y hembrilla tipo K para sensor de temperatura. Manipulación de comandos intuitiva mediante rueda táctil. Registro de datos rápido con trigger o por tiempo preliminar (para ser usado también como osciloscopio). Representación gráfica y evaluación en el instrumento. Conexión USB para la presentación y evaluación en el PC con funcionalidad total de CASSY Lab 2 (524 220). Conexión de memoria USB para el transporte de los datos y pantallas incluso sin PC. Con soporte. Incluye: 1 licencia Cassy Lab 2, Sensor de voltaje M, Sensor de ?V con cables, Adaptador de sensor de pH, Sensor de temperatura | Pieza | 101486.015
Participaciones Federales Ordinario | 17 | Dirección de Laboratorios | 2550 | 10 | Medidor de oxígeno disuelto portátil con ATC, pantalla LCD de 3.5, rango DO 0-20 mg/l, temperatura 0-40C, precisión de 0.3 mg/l, tiempo de respuesta 30 seg. Incluye sensor polarográfica y sensor de temperatura. Opera con 2 baterías AA | Pieza | 17759.6
Participaciones Federales Ordinario | 18 | Dirección de Laboratorios | 5310 | 3 | Mesa a muro con una tarja, en color blanco, en dimensiones de 95 cm de longitud, 75 cm de profundidad y 90 cm de altura. Con cubierta de acero inoxidable y peralte máximo de 3 cm para facilitar el escurrimiento. Soportada por gabinetes, fabricados en lámina revestida con aleación zinc-hierro por el proceso de inmersión en caliente y posterior tratamiento térmico de recocido que cumpla con la ASTM a 653 / a 653m un peso específico del revestimiento a60 y un grosor promedio de revestimiento de aproximadamente 0.0005 pulgadas para un calibre 18 fabricados en cuerpo circuandante, charnelas electro-zincadas y niqueladas para evitar corroción. Acabado final de la superficie en textura lisa semi brillante resina química base poliéster TGIC con densidad específica 1.46 g/cm3 (± 0.05) de acuerdo a la norma AAMA 2603 condiciones de curado 10min @ 200° c/392° f con un espesor de película de 2.5 - 3.5 milésimas que cumpla o exceda métodos de prueba ASTM d-3359 ASTM d-3363 ASTM d-3363 de adherencia, dureza de lápiz e impacto directo, superficie de trabajo a base de acero inoxidable t 304 cal 18 según ASTM a240, ASTM a666, y AMS 5513 que cumpla con una densidad (libra/ pulg.2) a RT de 0.29, módulo de elasticidad en tensión (psi x 106) 28.0, conductividad térmica (btu/h/pies2/pies) a 212 °f de 9.4 y un coeficiente promedio de expansión térmica (pulg. X 10-6 por o f) 32 a 212 °f (0 a 100 °c) de 9.2 con refuerzos inferiores en lámina galvanizada en forma de omega. Con tapas laterales y gabinetes base fabricado en lámina galvanizada calibre 18 acabado en pintura en polvo resistente a ataques químicos y corrosión, con dos puertas abatibles y manijas en polipropileno de alta densidad incrustada en el cuerpo del mueble, con bisagras de acero inoxidable. Incluye también 1 escudillas de acero inoxidable de 50 x 38 x 25 cm, frente, fondo y alto, con una llave de cuello de ganso fabricada en tubo de 3/4 de pulgada, con salida tipo aereador, base con barra de latón de 1 pulgada con apertura y cierre en un cuarto de vuelta y con conexción para niple de 1/2. Con identificador verde para agua fría. Debe contener un escurridor de 70 cm de alto por 70 cm de ancho, en acero inoxidable, montado al muro. Con 30 vástagos de secado de 12.5 cm x 1 cm de diámetro de polipropileno de alta densidad. Debe contener una bandeja escurridora, con agujero para drenaje a la tarja. Incluye manguera para colocar en la tarja-escurridor. Las mesas se dejaran instaladas y conectadas, esta partida incluye ramaleo de servicios. mobiliario con garantía de 15 años. | Equipo | 51570.5608
Participaciones Federales Ordinario | 19 | Dirección de Laboratorios | 5310 | 5 | Mesa para balanza en color blanco con un ancho de 90 cm, profundidad de 75 cm y altura de trabajo de 90 cm. Con superficie de trabajo de resina fenólica grado laboratorio de 3/4 de espesor color blanco, con sistema antivibración. Con tapas laterales y frontales fabricado en lámina galvanizada calibre 18 acabado en pintura en polvo resistente a ataques químicos y corrosión, incluye dos contactos duplex tipo plug NEMA 5-15 para trabajar con un voltaje de 120 V/15 A con una variación de ±10%, colocados al fondo en la parte media soportados por una base tambien de resina fenólica de 90 cm da ancho por 10 cm de alto. El sistema antivibración consiste en una estructura con absorción de vibración, con cubierta superior hecha de una placa de 2.0 cm de grosor, de mármol con dimensiones de 46 cm x 46 cm colocada al centro de la mesa. Se requiere de instalación completa. | Equipo | 27840.6032
Participaciones Federales Ordinario | 20 | Dirección de Laboratorios | 5310 | 8 | Mesas de trabajo con dimensiones de 2000 mm de largo, 850 mm de ancho y 780 mm de altura, sus soportes deberán ser cuatro patas de perfil de aluminio en forma de L, anodizado natural, con dimensiones de 100 x 500 mm. El perfil en L deberá contar con una ranura de clip y dos ranuras pasa cable, además, contará con 8 ranuras en forma de T en total. La superficie de trabajo deberá ser aglomerado laminado de alta presión de 30 mm. El núcleo de la superficie de la mesa deberá ser resina sólida de melamina de 12mm. | Equipo | 71363.7284
Participaciones Federales Ordinario | 21 | Dirección de Laboratorios | 2950 | 2 | Motor 1/70 emerson con balero 110V (192) | Pieza | 362.9988
Participaciones Federales Ordinario | 22 | Dirección de Laboratorios | 5290 | 1 | Pizarrón con dos áreas de escritura, que deberá consistir en: dos áreas de escritura sucesivas, colocadas verticalmente e independientes entre sí; columnas de perfiles de aluminio de 125 mm extruidos y anodizados naturalmente; con contrapesos de acero. Las áreas deberán de tener las siguientes medidas: 2000 mm de largo y 1000 mm de altura cada una. Las áreas deberán ser de acero esmaltadas, blancas, bordeadas sin rosca con perfiles de aluminio redondeados y con esquinas de seguridad. | Pieza | 209789.3188
Participaciones Federales Ordinario | 23 | Dirección de Laboratorios | 5660 | 8 | Potenciostato monocanal PalmSens, EmStat 4S LR, rango bajo, FRA/EIS hasta 200 KHz. Versión es ideal para aplicaciones que requieren medir corrientes bajas de hasta picoamperios, mientras que la es muy adecuada para aplicaciones que necesitan una corriente máxima de hasta 200 mA. Rango de portencial de 3 V a 5 V, rango de corriente de 1 nA a 10 mA, corriente máxima de 30 mA. Electrodos WE, RE, CE y conexión a tierra, conectores tipo banana de 2 mm. Incluye: Potenciostato/galvanostato/analizador de impedancia EmStat4S LR (rango bajo); Cable de sensor con pinzas de cocodrilo; Célula ficticia; Cable USB-C; Estuche de plástico resistente; Manual y memoria USB; Medidas y pesos: Cuerpo de aluminio: 7,2 x 5,5 x 2,6 cm, Peso: ± 130 g | Pieza | 113500.0028
Participaciones Federales Ordinario | 24 | Dirección de Laboratorios | 5310 | 1 | Prensa automática de montaje de compresión en caliente, SIMPLIMET para probetas de 1 1/4? de diámetro, con sistema electro-hidráulico de presión, gabinete rim; tiempos de ciclo rápido, 5 minutos por cada muestra montada para montajes de 1.5 de diámetro; separador dúplex permite que los usuarios produzcan dos montajes en un único ciclo, funciones de enfriamiento inteligentes con el sistema smartcool para optimizar el tiempo y el consumo de agua de enfriamiento; función termoplástica con precarga de 350 psi para el moldeo de resina transóptic (lúcita); , retroalimentación táctil mediante clicks de paro en las posiciones de bloqueo y desbloqueo para informar al usuario cuando la cámara de montaje está cerrada y/o abierta; controles gráficos sensibles al tacto; indicadores numéricos digitales; pantalla de led azul que muestra los parámetros; barra de estado iluminada que mantiene al operador informado del progreso a lo largo de todo el proceso de montaje; interfaz de usuario sencilla que hace que la prensa sea muy fácil de utilizar; manual de operación. peso: 105 lbs. (48 kg.). alimentación requerida 85 a 264 vac, 50/60 hz, 1 fase. dimensiones: 12.25? (311 mm) ancho, 20.75? (527 mm) altura, 24.5? (622 mm) profundidad.Kit de accesorios: cepillo de limpieza, pinzas, llave de correa, destornillador Torx, herramienta de pala y raspador, espaciador de molde dúplex, desmoldante en polvo, instrucciones de funcionamiento y guía de inicio rápido. Instalación y capacitación | Pieza | 523713.6425
Participaciones Federales Ordinario | 25 | Dirección de Laboratorios | 2950 | 2 | Protector térmico 1/3 (NN) | Pieza | 49.996
Participaciones Federales Ordinario | 26 | Dirección de Laboratorios | 2950 | 1 | Relay y protector domestico SECOP 1/3 117U4123 (TT) | Pieza | 154.9992
Participaciones Federales Ordinario | 27 | Dirección de Laboratorios | 2460 | 10 | Sensor de conductividad con adaptador de sensor de conductividad, compatible con el sensor universal Mobile-CASSY 2, constante de celda 0,58 cm -1, rango de medición: 0 ... 1 S/cm, rango de temperatura: -25 ... +100 °C, conexiones: Toma DIN de 6 polos | Equipo | 27542.0308
Participaciones Federales Ordinario | 28 | Dirección de Laboratorios | 5660 | 8 | Sistema de suministros horizontales Tipo 4 montados en el techo con largo de 2000 mm, multifuncionales usando un carril para servicios directamente en el lugar de trabajo, el sistema tendrá rieles de perfil en forma de C con conector de montaje compuesto de dos perfiles paralelos con elementos estabilizadores y un perfil central, esto deberá ser montado en la construcción del techo, dos partes finales de aluminio para tapar los extremos del riel de medios. El equipo eléctrico constará de dos sockets dobles tipo plug NEMA 5-15 para trabajar con un voltaje de línea nominal de 127 V +-5% / 15 A, 6 mA con botón de prueba y reinicio GFCI, con un sistema de obturador automático a prueba de manipulaciones y una luz indicadora LED color rojo, dos sockets dobles tipo plug NEMA 5-15 para trabajar con un voltaje de línea nominal de 127 V +-5% / 15 A, color blanco, 0.6 m de un pequeño electro distribuidor, IP 44, 165 x 93 mm, cuatro interruptores automáticos B 15 A, 1 polo, una caja de fusibles, IP, 44, un interruptor de línea con llave, relé y lámpara de control. Cable de instalación con blindaje doble para sistemas estructurales (clase D). Para uso como cable de instalación entre el panel de conexión y la conexión del aparato como cableado a piso (cable terciario). | Pieza | 372950.8083
Participaciones Federales Ordinario | 29 | Dirección de Laboratorios | 2460 | 20 | Sonda redox monovarilla BNC, compatible con el sensor universal Mobile-CASSY 2, Componente activo: clavija de platino con electrolito en gel. Rango de temperatura: -5 ... +80 °C. Eje: 120 mm, 6 mm Ø. Cable: 1 m de largo, conector BNC | Pieza | 12377.9308
Participaciones Federales Ordinario | 30 | Dirección de Laboratorios | 2950 | 2 | Termostato ranco F50Q-1125-001 original | Pieza | 164.9984