## AT 17
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Dirección de Recursos Materiales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
Licitación Pública Nacional UAEH-LP-N44-2025
Adquisición de consumible, mobiliario y equipo de laboratorio
Anexo 17 (Anexo Técnico)
Empresa
Licitación
Representante Legal
RFC
En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla con los requerimientos solicitados, lo cual no limita la libre participación de los interesados.
Partida | Centro de Costos | Cantidad | Descripción | Unidad Medida
1 | Área Académica de Biología | 1 | Agitador vortice cuenta con un motor de alto desempeño que garantiza una operación silenciosa, estructura de metal resistente a golpes que asegura durabilidad y resistencia en el uso diario; ajusta la velocidad de agitación de 0 a 2800 rpm mediante una perilla, proporcionando flexibilidad para diversas aplicaciones; alimentacion 110v. Incluye tubo cónico 10ml ó 15ml, tubo Ø 30mm, plataforma Ø 99mm y microtubos 1.5 / 2 ml. SKU: AVJ100202 | Unidad
2 | Área Académica de Biología | 1 | Autoclave de vapor eléctrica para 24 litros, cuenta con tanque interno cilíndrico de acero inoxidable con recubrimiento de cromo; tapa con cierre hermético uniforme de 6 mariposas, válvula de seguridad calibrada a 1.5 kg/cm2, válvula de alivio, termómetro bimetálico de carátula, manómetro, tubo de nivel de agua y control manual de tres calores, rango de temperatura de hasta 121 °C, presión máxima de 1.5 kg/cm2, tiempo para alcanzar la temperatura 30 minutos, incluye canastilla de acero inoxidable. | Equipo
3 | Área Académica de Biología | 1 | Baño de flotacion con secado, intervalo de temperatura: T.A.- 99°C, precisión: ±2°C, visualización de parámetros, pantalla LCD, dimensiones totales, aprox. 640 x 390 x 140 mm, volumen del baño 2.7 - 3.1 L, peso neto 14.7 kg, materiales de fabricación; exterior de aluminio soldado, interior TFE negro, resistente al calor y corrosión, potencia 350 W, alimentación CA 110V±10%, características adicionales panel de control sensible al tacto (touch), fácil de usar, cuenta con protección contra sobrecalentamiento y función de programación de horarios de encendido y apagado, accesorios incluidos tapa del baño de flotación, cable de corriente y manual de operación. | Equipo
4 | Área Académica de Biología | 13 | Caja para guardar 25 portaobjetos azul | Pieza
5 | Área Académica de Biología | 13 | Caja para guardar 25 portaobjetos blanca | Pieza
6 | Área Académica de Biología | 13 | Caja para guardar 25 portaobjetos rojo | Pieza
7 | Área Académica de Biología | 13 | Caja para guardar 25 portaobjetos verde | Pieza
8 | Área Académica de Biología | 10 | Caja para guardar portaobjetos con 100 lugares color amarillo | Pieza
9 | Área Académica de Biología | 10 | Caja para guardar portaobjetos con 100 lugares color blanco | Pieza
10 | Área Académica de Biología | 10 | Caja para guardar portaobjetos con 100 lugares color rojo | Pieza
11 | Área Académica de Biología | 10 | Cajas para guardar portaobjetos con 100 lugares color azul | Pieza
12 | Área Académica de Biología | 10 | Cajas para guardar portaobjetos con 100 lugares color verde | Pieza
13 | Área Académica de Biología | 1 | Congelador vertical digital negro 17 pies CVSN-17D, con sistema de puerta reversible que permite cambiar la apertura, conpresor inverter para eficientizar el consumo eléctrico, ruedas de desplazamiente, 5 parrillas y 6 divisiones en la puerta. Alto 1810 mm, ancho 815mm, profundidad 770 mm, lámina acero pintado liso, fuente de alimentación 115V/60 Hz, 3.5A, iluminación LED. | Equipo
14 | Área Académica de Biología | 3 | Crioviales graduados de 5 ml con 200 piezas. | Paquete
15 | Área Académica de Biología | 125 | Frasco FR de 110 ml, cristalino con tapa de plástico. | Pieza
16 | Área Académica de Biología | 5 | Frascos de vidrio transparente con boca ancha de 32 oz, tapa plástica, 946 ml, caja con 12 piezas. | Caja
17 | Área Académica de Biología | 5 | Frascos de vidrio transparente con boca ancha de 8 oz, tapa plástica, 237 ml, caja con 24 piezas | Caja
18 | Área Académica de Biología | 5 | Frascos de vidrio transparente con boca ancha de 16 oz, tapa plástica, 473 ml, caja con 12 piezas. | Caja
19 | Área Académica de Biología | 3 | Grabadora, grabador bioacústico diseñado para grabar aves, anfibios, mamíferos terrestres y otros animales salvajes que vocalizan dentro del rango auditivo típico de los humanos, carcasa resistente a las inclemencias meteorológicas con un grado de protección IP67, duración excepcionalmente prolongada de la batería permiten dejarlo desatendido en el campo durante largos periodos para obtener grabaciones de audio de la vida silvestre cercana, programación flexible, adaptación al registro de periodos de máxima actividad o para extender la duración de la batería del grabador en instalaciones prolongadas, se configura principalmente desde la aplicación móvil Song Meter Configurator mediante bluetooth, graba audio en el formato WAV, ampliamente compatible, de modo que las grabaciones se pueden revisar y procesar en casi cualquier software de audio. | Equipo
20 | Área Académica de Biología | 1 | Incubadora digital 51 LT de 46x41x31 cm, microprocesador PID digital con precisión de temperatura de ±0.5 °C. Conformado por interior de aluminio de alta calidad, exterior de acero con recubrimiento, puerta transparente acrílica y un estante fijo y otro regulable. Rango de temperatura ambiente+2 a 62 grados Celsius. Alimentación eléctrica: 115V; 50/60Hz. | Equipo
21 | Área Académica de Biología | 2 | Medidor ambiental diez en uno, puede medir la velocidad del aire, el flujo de aire, la temperatura del aire, la temperatura tipo K, el índice de calor y la humedad, también ofrece mediciones de bulbo húmedo, punto de rocío, efecto de viento y nivel de luz; incluye un minirrotor de turbina con rodamiento de bolas de baja fricción reemplazable, un fotodiodo de precisión con filtro de corrección de color y coseno, y un sensor de humedad capacitivo para alta precisión, la entrada tipo K admite sondas de termopar tipo K estándar para medir temperaturas de superficie de hasta 1300 °C (2372 °F), la gran pantalla LCD doble cuenta con retroiluminación para facilitar su uso en zonas con poca luz y el apagado automático (con desactivación) permite ahorrar batería. | Unidad
22 | Área Académica de Biología | 2 | Medidor ambiental, mide la altitud, la presión barométrica, el viento cruzado, la altitud de densidad, la temperatura del punto de rocío, la dirección (dirección y orientación del viento), el viento en contra / viento decola, el índice de estrés térmico, la humedad relativa, la presión de la estación (presión absoluta), la temperatura, la temperatura de bulbo húmedo (psicrométrica), la sensación térmica y la velocidad del viento. | Equipo
23 | Área Académica de Biología | 1 | Medidor multiparamétrico de pH/OR/CE/TDS/salinidad/OD/presión/temperatura, intervalo de pH de 0.00 a 14.00, calibración automática en uno, dos o tres puntos, intervalo de mV de ±600.0 mV; resolución de 0.1 mV; exactitud de ±0.5 mV, intervalo de temperatura de -5.00 a 55.00 °C, memoria para 45000 registros conectividad USB a PC fuente de alimentación con 4 baterías AA. | Equipo
24 | Área Académica de Biología | 1 | Medidor multiparamétrico de pH/OR/CE/TDS/salinidad/OD/presión/temperatura, intervalo de pH de 0.00 a 14.00, calibración automática en uno, dos o tres puntos; intervalo de mV de ±600.0 mV; resolución de 0.1 mV; exactitud de ±0.5 mV; intervalo de temperatura de -5.00 a 55.00 °C, memoria para 45000 registros, conectividad USB a PC, fuente de alimentación: 4 baterias AA. | Equipo
25 | Área Académica de Biología | 2 | Medidor para suelo tres en uno (pH, humedad y luminosidad), pH de 3.5 a 8, humedad relativa de 0 a 10%, luminosidad de 0 a 2000, sonda con longitud de 170 mm. | Unidad
26 | Área Académica de Biología | 3 | Medidor para suelo tres en uno (ph, humedad y luminosidad), rango de pH de 3.5 a 8, rango de humedad de 0 a 10% de humedad relativa, rango de luminosidad de 0 a 2000, sonda con longitud de 170mm | Equipo
27 | Área Académica de Biología | 1 | Microscopio estéreo zoom, oculares: WF 10X/20 mm con gomas protectoras y ajuste de dioptrías en ambos oculares; cabeza: triocular inclinada 45°, con ajuste de distancia interpupilar de 55 - 75 mm y perillas de ajuste zoom; objetivos: con sistema zoom de aumentos variables para 0.7, 0.8, 1X, 1.5X, 2X, 3X, 4X, y 4.5X (de 7 a 45 aumentos totales) con tapa; cuerpo: estativo, robusto y reforzado con acabado en pintura epóxica; platina: intercambiable de 60 mm, blanca translúcida y doble cara blanco/negro con un par de pinzas; enfoque: macrométrico antiderrapante con ajuste de tensión; iluminación: LED transmitida e incidente con control de intensidad variable independiente; dimensiones: 225 x 340 x 270 mm, alimentación: CA 110/240V, 50/60 Hz; accesorios incluidos: cable trifásico, instructivo en español, funda de plástico y kit de limpieza. | Equipo
28 | Área Académica de Biología | 3 | Microscopio trinocular, con sistema Greenough, puerto de la cámara con 50vis fijos 50doc izquierda dividida y montura C 0,5x, zoom manualmente operable 5: 1 (0,8 x 4,0 x) en ambos lados, zoom fijo click stops 0.8x-1x-2x-3x-4x, distancia libre de trabajo de 110 mm, estativo K LAB, base de soporte W190xD3 10xH95 mm, superficie de trabajo W160xD195 mm, interfaces d=84 mm para platinas yd=45 mm para polarizador TL - Columna 250 mm con accionamiento y asa, rango de elevación 145 mm, soporte de vástago d=76 mm, capacidad de carga 5 Kg, fricción ajustable, unidad de transiluminación LED incorporada con espejo giratorio y deslizable para transiluminación de campo claro, campo oscuro y oblicua, cámara de microscopía Axiocam 208 color. | Equipo
29 | Área Académica de Biología | 2 | Parrilla con agitación digital, rango de temperatura de calentamiento temperatura ambiente a 550°C, incremento 5°C, rango de velocidad 0-1500 rpm, tipo de motor motor de polo sombreado, dimensión de la placa de trabajo 184 x 184 mm (7 pulgadas), pantalla de temperatura LED, pantalla de velocidad escala, material de la placa de trabajo cerámica de vidrio, energía 1030 W, salida de calefacción 1000 W, posición de agitación 1, temperatura de seguridad 580 °C, precisión de visualización de temperatura: ± 1°C, precisión del control de temperatura: ±10 °C, sensor de temperatura externo PT1000 (precisión ±0,2), dimensiones 215 x 360 x 112 m. | Equipo
30 | Área Académica de Biología | 1 | Rotovapor completo, tipo de enfriamiento vertical, superficie de enfriamiento 1600 cm2, rango de velocidad 20 - 300 rpm tolerancia velocidad, velocidad de rotación definida 100rpm ±1 rpm, tolerancia velocidad, velocidad de rotación definida 100rpm ±1 %, elevador manual, movimiento 150 mm, rango de temperatura de calefacción temperatura ambiental - 99 °CDimensiones (An x Al x Pr) 440 x 530 x 330 mmPeso 28.3 kg, temperatura ambiental permitida 5 - 40 °C, humedad relativa permitida 80 %, voltaje 100 - 240 V, frecuencia 50/60 Hz, consumo de energía 1400 Wcant/env, la Bomba de vacío compatible, resistente a las sustancias químicas, un diseño compacto, generación de vacío mediante una bomba de membrana. Vacio final 10 mBar, nivel de ruido 40-52 dB, capacidad de vacio 1,5 m3/h. | Equipo
31 | Área Académica de Biología | 120 | Tarro de conserva de vidrio transparente, boca ancha con tapa de plástico de 235 ml. | Unidad
32 | Área Académica de Biología | 60 | Tarro de conserva de vidrio transparente, boca ancha con tapa de plástico de 32 oz (960 ml). | Unidad
33 | Área Académica de Biología | 60 | Tarro de conserva de vidrio transparente, boca ancha con tapa de plástico de 460 ml. | Unidad
34 | Área Académica de Biología | 25 | Tarro PET de 1000 ml, boca ancha, con tapa blanca y empaque. | Pieza
35 | Área Académica de Biología | 125 | Tarro PET de 250 ml, boca ancha, con tapa blanca y empaque | Pieza
36 | Área Académica de Biología | 125 | Tarro PET de 500 ml, boca ancha, con tapa blanca y empaque. | Pieza
37 | Área Académica de Biología | 50 | Tarro PET de 750 ml, boca ancha, con tapa blanca y empaque. | Pieza
38 | Área Académica de Biología | 1 | Termociclador, capacidad de bloque 96 tubos/tiras de 0,2 ml o 1 placaPCR o 39 x 0,5 ml, rango de control de temperatura De 0°C a 100°C, control de temperatura, muestra o bloque simulado, precisión/uniformidad ± 0,2 °C / ± 0,2 °C, tasa de rampa 4°C / Seg. (máximo), temperatura de la tapa de 30 °C a 112 °C, ajustable porel usuario, memoria de programa Ilimitado con unidad flashIncrementos/decrementos sí, tanto el tiempo como latemperatura, inicio de sesión multiusuario sí, con protección por contraseña, reinicio por falla de energía sí, fuente de alimentación universal, de 75 a 275 V, de 50 a60 Hz, comunicación USB, LAN y RS232, dimensiones 10,2 x 14,2 x 9,9 pulgadas / 26 x 36 x 25cm peso 7,3 kg / 16 libras. | Equipo
39 | Área Académica de Biología | 1 | Termómetro digital, precisión básica: ± (0.04% rdg + 0.3 ° C), tipo de conector mini-TC, función cero de la sonda resolución 0.1 ° C / ° F / K, pantalla resolución automática de 4 dígitos (0.1 / 1) con luz de fondo y anunciadores de función, velocidad de lectura: 3 seg para lecturas e indicadores de tendencia, tipo de batería 3 AA alcalina (incluida), duración de la batería 2000 horas, estadísticas mínimo, maximo, promedio, Rng, T1-T2 (solo HH912T) y Std Dev; 193 H x 84 W x 28 D mm (7.6 x 3.3 x 1.1 ), peso: 362.9 g (12.8 oz), calibración garantizada por 2 años. | Pieza
40 | Área Académica de Biología | 1 | Transiluminador UV de sobremesa, filtro 15 X 15cm, onda media 302 nm, intensidad unica 8W, 115V UVP | Equipo
41 | Área Académica de Biología | 5 | Tubos de centrifuga con faldón de 50 ml con 50 piezas. | Paquete
42 | Área Académica de Biología | 1 | Vial de vidrio claro de 22ml: 23 x 85mm con rosca 20 - 400, tapa negra, 100 piezas. | Paquete
43 | Área Académica de Ciencias Agrícolas y Forestales | 1 | El agitador magnético digital y de placa calefactora, 10x10 Rango de temperatura: Ambiente + 5 a 400 °C Rango de velocidad: De 150 a 1500 rpm Plataforma: 10 x 10 pulgadas (25,4 x 25,4 cm) Dimensiones: 11,6 x 16,7 x 4,5 pulgadas / 29,5 x 42,4 x 11,4 cm, Rango de temperatura de funcionamiento: De +4 °C a 65 °C Capacidad de agitación: 15 L Eléctrico: 115 V Referencia Thomas Sc (H3710-HS). | Equipo
44 | Área Académica de Ciencias Agrícolas y Forestales | 1 | El baño maría digital es un equipo que consta de una tina de acero inoxidable, su exterior con cubierta epóxica, controldigital, protección contra sobrecalentamiento. Tapa de policarbonato capacidad q 70 grados centigrados +-0.2 grados centigrados, área de trabajo 154x300x150mm, alimentación eléctrica 100-230V, 50/60Hz. | Equipo
45 | Área Académica de Ciencias Agrícolas y Forestales | 1 | El equipo que es un Kit de monitoreo nutrimental, incluye 7 medidores de diferentes parámetros de medición para el monitoreo agrícola, Nitratos, K, Na, Ca, P, pH y EC, contiene un lisímetro para colectar solución en el suelo y una prensa para extraer la savia de las hojas, este equipo nos permite hacer lecturas del agua, el suelo, las soluciones nutritivas, de la savia de las hojas y de los frutos. Es un laboratorio portátil, ideal para monitorear en el campo y obtener resultados inmediatos que permiten tomar decisiones de manera inmediata para la corrección de las soluciones nutritivas o de la cantidad adecuada para incorporar a los cultivos, también se utiliza en aplicaciones como alimentos, industrial, acuacultura, etc. | Equipo
46 | Área Académica de Ciencias Agrícolas y Forestales | 1 | El medidor de sobremesa pH es un equipo que contiene un electrodo de pH de vidrio de doble unión, sonda ATC y soporte. Medidas pH, mV y temperatura (°C o F) Rango de pH De -2 a 16 Resolución de pH 0.01 Precisión del pH ±0.01Calibración de pH Hasta 5 puntos (EE. UU.: 1.68, 4.01, 7.00, 10.01, 12.45 o NIST: 1.68, 4.01, 6.86, 9.18, 12.45) conreconocimiento de búfer automático Rango de mV De -2000 a 2000 mV Resolución mV 0,1 dentro de 199,9 mV, 1 más allá de 200 mV Precisión de mV ±0,2 dentro de 199,9 mV, ±2 más allá de 200 mV Calibración de mV Compensación hasta ±150 mV | Equipo
47 | Área Académica de Ciencias Agrícolas y Forestales | 1 | El Molinete digital es un Medidor De Caudal. Unidades de velocidad nudos, mph, km/h, m/s, fps y cm/sprecisión de 0,1 para todas las unidades (excepto im cm/s: 3 cm/s), Temperatura actual, mínima, media, máxima y factor de sensación térmica | Equipo
48 | Área Académica de Ciencias Agrícolas y Forestales | 1 | Fuente de poder con salida máxima de 300V, Contiene 3 pares de puertos hembra para conexión de sistemas de electroforesis y/o de transferencia. Ideal para electroforesis de ADN, ARN y Proteínas. | Equipo
49 | Área Académica de Ciencias Agrícolas y Forestales | 1 | La parrilla de agitación y calentamiento es un plato caliente con agitación de 10.25 X 10.25 , 120 V Especificaciones: - Máxima temperatura a 400ªC - Rango de agitación de 50-1500 RPM - Diseño robusto con placa de cerámica de 10.25 x 10.25 - Display LED de fácil lectura con diseño elevado para proteger los componentes electrónicos de las salpicaduras - Característica de ingeniería de innovación Stir Trac para agitaciones de velocidadbaja, control de velocidad consistente y fuerte acoplamiento magnético. - Sistema de alarma de sobrecalentamiento para evitar quemaduras accidentales con un gran mensaje cuando la superficie está a más de 50ªC - Protección automática de sobre temperatura - Incluye barra magnética estándar - Dimensiones de la placa: 10.25 x 10.25 (26.0 cm x 26.0 cm) - Dimensiones totales: 11.3 de ancho x 16.2 de fondo x 4 de alto - Requerimientos eléctricos: 100-120 V 50/60Hz. | Equipo
50 | Área Académica de Ciencias Agrícolas y Forestales | 2 | La parrilla de agitación y calentamiento tiene un tamaño de 26.03 x 26.03 cm, un plato ceramico, 120 volts, un rango de temperatura ambiente a 400 grados centigrados, velocidad de agitación de 50-1500rpm, capacidad de fluido 0 a 1000 mL, controlador digital, un peso de 13 libras, 115 V. | Equipo
51 | Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales | 1 | Agitador de varilla digital aplicado para diferentes procesos de mezclado, síntesis química y análisis fisicoquímicos. Cantidad máxima de agitación: 20 L. Intervalo de velocidad: 50-2200 rpm. Precisión de la velocidad: ±3 rpm. Torque máximo: 40 N?cm. Viscosidad máxima: 10 000 mPas. Diámetro de la varilla: 0.5-10 mm. Tipo de motor: Motor de corriente continua (CC) sin escobillas. Visualización de parámetros: Pantalla LCD. Potencia de salida del motor: 50W. Potencia de entrada de motor: 60W. Clase de protección: IP21. Dimensiones: 83 x 220 x 186 mm (Ancho*Alto*Diámetro). Peso: 2.8 kg. Potencia: 70W. Alimentación: 100-240V/50/60Hz. MCA SCIENCE MED | Pieza
52 | Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales | 2 | Agitador de varilla digital aplicado para diferentes procesos de mezclado, síntesis química y análisis fisicoquímicos, capacidad máxima de agitación de 20 Litros. Intervalo de velocidad (50-2200 rpm). Precisión de la velocidad ±3 rpm. Torque máximo (40 N/cm). Viscosidad máxima 10 000 mPas. Diámetro de la varilla: 0.5-10 mm. Motor de corriente continua (CC) sin escobillas. Visualización de parámetros: en pantalla LCD. Potencia de salida del motor de 50W. Potencia de entrada de motor de 60W. Clase de protección (IP21). Dimensiones (83Ancho x 220 Alto x Diámetro186 mm). Peso aproximado 2.8 kg. Potencia: 70W. Alimentación: 100-240V/50/60Hz. MCA SCIENCE MED | Pieza
53 | Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales | 1 | Balanza analítica de laboratorio capacidad de peso de 0.1 miligramos hasta 120 gramos. Balanza electrónica de laboratorio 0,0001gramos de lectura, Balanza digital precisa., pantalla LCD para Investigación científica (120 g) con calibración automática, resistente a la corrosión, a la oxidación y de fácil limpieza, protector contra corrientes de aire con puertas de vidrio removibles, tipo de alimentación de 110 volts. | Pieza
54 | Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales | 3 | Electrodo combinado pH/atc cuerpo de vidrio conector , junta de cerámica, material cuerpo de vidrio resistente a los productos químicos. intervalo de pH de 0 a 14, temperatura de funcionamiento de 0 grados a 100 grados de pH/ATC. | Pieza
55 | Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales | 1 | Placa de calentamiento (Parrilla) con agitación magnética, plato cerámico con medidas de 18 centímetros por 18 centímetros, temperaturas de calentamiento en un rango de 0 grados a 450 grados centígrados, revoluciones de agitación de 0 a 1500revoluciones por minuto, capacidad de conexión de 120 V. | Pieza
56 | Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales | 2 | Placa de calentamiento con agitación magnética, pantalla digital, placa cerámica vidriada resistente a los ácidos y alcalies de 18x18centimetros, controles de microprocesador avanzado por medio de perillas, indicadores leds en el panel de control que indican el funcionamiento del equipo, rango de temperatura de ambiente +5 °C a 450°C, (máxima de 580°c). Velocidad de agitación de 60 a 1500 rpm, carga máxima permisible de 10 litros, 60 ciclos, sensor de temperatura para una exactitud de +/- 0.2 °C. | Pieza
57 | Área Académica de Gerontología | 1 | KIT DE SIMULACIÓN DE ENVEJECIMIENTO que incluye: Gafas convencionales: permiten experimentar restricciones en el campo visual. Tapones para oídos (50 Pares): bloquean los sonidos de alta frecuencia mostrando sensación de presbyacusis (pérdida de audición causada por la vejez). Chaleco para la espalda: restringe la postura y obliga al usuario a adoptar una posición curvada característica de la vejez. Limitadores de dedos (1 par): limita los movimientos de las articulaciones de los dedos causando torpeza. Limitadores de hombros (1 par): restringen el movimiento de los hombros permitiendo experimentar lentitud en los brazos. Guantes (10 pares): simulan la pérdida de sensibilidad en manos y dedos. Pesas para las muñecas: simulan la pérdida de fuerza del brazo. Bastón (1 unid.): para experimentar las dificultades de una persona discapacitada. Limitadores de rodillas (1 par): Restringen el movimiento de las rodillas produciendo sensación de lentitud en las piernas. Pesas para tobillos: 1000g (1 par): Simulan la pérdida de fuerza muscular. | Kit
58 | Área Académica de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Alimentos | 1 | Agitador vortex; Rango de velocidad: 600 a 3,200 rpm; Movimiento: Orbital Modo de uso: Continuo e intermitente; Indicación de velocidad: Escala; Dimensiones; C165 x 122 x 165 mm; Voltaje: 120V, 60 Hz | Equipo
59 | Área Académica de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Alimentos | 1 | Balanza con Capacidad: 30 kg, Legibilidad: 0.1 kg, Repetibilidad: ±0.1 kg, Linealidad: ±0.2 kg, Calibración: Externa Unidades de pesaje: kg, oz, lb, Dimensiones del plato: 950 x 500 mm, Tiempo de estabilización: 2 segundos, Interfaz: RS232Pantalla: LCD, altura del digito 25 mm, Carcasa: Carcasa de metal y plato de acero inoxidable, Ambiente de operación: 5° - 40°C, Dimensiones generales: 950 x 500 x 65 mm, Fuente de alimentación: CA110/540V, 50/60 Hz y 6 baterías AA (no incluidas), Peso neto: 16 kg. | Equipo
60 | Área Académica de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Alimentos | 2 | Báscula para alimentos de alto rendimiento. Capacidad de 6,000gramos. Lectura mínima (certificada) de 2gramos. Modos de pesaje: básico, Pesaje, pesaje en porcentaje, control de peso, acumulación. Unidades de pesaje: Gramo; Kilogramo; Onza; Libra; Libra: onza. Pantalla dual LED. Protección IPX8. Platillo de 190milimetros x 242 milímetros (acero inoxidable). Medidas de 256 milímetros de ancho x 288 milímetros de fondo x 124 milímetros de alto. Peso aproximado de 3.9Kilogramos. Temperatura de trabajo de -10 a 40°Centigrados y hasta 90% Humedad Relativa, sin condensación. Alimentación eléctrica con batería recargable o adaptador de AC (incluido). | Equipo
61 | Área Académica de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Alimentos | 2 | Batidora de 10 velocidades con estructura de metal, tazón en acero inoxidable con capacidad de 1.0 kilo. De 120 voltios, 325 Watts, largo de cable 122 cm. Equipada con aditamentos: Batidor plano con borde flexible, batidor de 6 alambres, gancho para amasar, batidor de pastelería con raspador, protector de vertido de una pieza. | Equipo
62 | Área Académica de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Alimentos | 1 | Colorímetro, con dos aperturas, una apertura plana de diámetro 8 milímetros y una apertura de punta de diámetro 4 milímetros muestra cóncava fácil de medir en un plano grande, adecuada para la mayoría de las muestras. Con el espacio de color CIE LAB, para verificar la diferencia de color para delta E. con una batería recargable de iones de litio incorporada de alta capacidad portátil. usos en plástico, electrónica, pintura, tinta, textiles, prendas de vestir, impresión y teñido, alimentos, medicina, cosmética, parámetros de placa blanca incorporados medición rápida. | Equipo
63 | Área Académica de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Alimentos | 1 | Colorímetro, con dos aperturas, una apertura plana de diámetro 8 milímetros y una apertura de punta de diámetro 4 milímetros muestra cóncava fácil de medir en un plano grande, adecuada para la mayoría de las muestras. Con el espacio de color CIE LAB, para verificar la diferencia de color para delta E. con una batería recargable de iones de litio incorporada de alta capacidad portátil. usos en plástico, electrónica, pintura, tinta, textiles, prendas de vestir, impresión y teñido, alimentos, medicina, cosmética, parámetros de placa blanca incorporados medición rápida. | Equipo
64 | Área Académica de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Alimentos | 1 | Congelador 20 Pies cúbicos: Control de temperatura: 23.3 °C - 12.22°C. - Tres canastillas deslizables Store-More. - Capacidad de voltaje: 220 Volts. - Seguro de llave autoajustable. - Tipo de condensador estático. - Controles de disco mecánico. - Descongelamiento manual. - Certificación: Energy-Star. - Asa de color coordinado. - Luz de encendido. - Luz interior. Medidas: - Altura: 89.00 cm. - Ancho: 156.00 cm. - Profundidad: 75.00 cm. | Equipo
65 | Área Académica de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Alimentos | 1 | Congelador 20 Pies cúbicos: Control de temperatura: 23.3 °C - 12.22°C. - Tres canastillas deslizables Store-More. - Capacidad de voltaje: 220 Volts. - Seguro de llave autoajustable. - Tipo de condensador estático. - Controles de disco mecánico. - Descongelamiento manual. - Certificación: Energy-Star. - Asa de color coordinado. - Luz de encendido. - Luz interior. Medidas: - Altura: 89.00 cm. - Ancho: 156.00 cm. - Profundidad: 75.00 cm. | Equipo
66 | Área Académica de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Alimentos | 1 | Cutter para emulsiones cárnicas. Volumen 15 litros en acero inoxidable. Capacidad 4 a 8 kilogramos. Velocidad de cuchillas variable de 500 a 3500 revoluciones por minuto. Peso Máquina ± 165kg. | Equipo
67 | Área Académica de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Alimentos | 1 | Equipo extractor de aceites Esenciales (Escala Semi Laboratorio): Cámara de Extracción de vidrio borosilicato. Resistente a la corrosión química. Condensador de alto rendimiento de vidrio borosilicato. Sistema de calefacción por velas de cuarzo. Sistema de seguridad de nivel constante el cual evita el funcionamiento del equipo en condiciones dañinas y alerta al operador. Tablero electrónico de comando canastos de acero inoxidable para colocar la materia prima. Válvula de descarga con llaves selectoras de vidrio borosilicato. Estructura autoportante de acero pintada en epoxi. Bocas estratégicamente ubicadas, para una fácil y rápida limpieza del equipo. | Equipo
68 | Área Académica de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Alimentos | 1 | Equipo para determinar humedad en cebada, remolacha, trigo sarraceno, canario, trébol, blanco, maíz amarillo y maíz blanco, lino (linaza), lentejas, mijo, mostaza, frijoles blancos, avena, cacahuate, guisantes, maíz palomero, palomitas de maíz blanco, canola, arroz, centeno, cártamo, sorgo, soja, girasol, triticale, trigos (durum y blando). Características: con rango de humedad 5 al 40 por ciento. Rango de temperatura 0 a 45 grados centígrados. Se utilizan 2 baterías de 9 voltios. Equipado con un botón de calibración incorporado para mostrar el promedio de resultados de prueba guardados. Pantalla multilingüe: inglés, español, francés, alemán, italiano, portugués y sueco. Tiene un circuito capacitivo de mayor frecuencia que mejora la precisión para 40 tipos de granos básicos para la agroindustria alimentaria. | Equipo
69 | Área Académica de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Alimentos | 1 | Espectrofotómetro de microplacas UV / Vis con pantalla táctil y cubeta Fuente de luz: Lámpara de flash de xenón Opciones de lectura: Placas de 6-48, 96 y 384 pocillos, cubeta, placas µDrop Rango de lectura: Hasta 4 Abs Tipo de plato: Placas de 6-48, 96 y 384 pocillos, µDrop Cubetas: Si Selección de longitud de onda: Monocromador Rango de onda: 200-1000 nm Banda ancha: 2,5 nm Linealidad fotométrica: 0 a 2,5 Abs, 2% a 450 nm Resolución: 1 nm Precisión (fotométrica). 1.0% + 0.003 Abs (0 a 2.0 Abs), 2.0% (2.0 a 2.5 Abs) a 450 nm Temperatura de la incubadora: Ambiente + 2 ° C a 45 ° C Agitación: lineal Velocidad de medición: Microplaca de 96 pocillos: 6 segundos (modo rápido). Microplaca de 384 pocillos: 10 segundos (modo rápido), Velocidad de escaneo espectral 10 s de 200 a 1000 nm Versiones de idioma del software: Inglés, alemán, francés, español, italiano, portugués, ruso, chino, japonés Peso: 10,8 kilogramos | Equipo
70 | Área Académica de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Alimentos | 1 | Esterilizador tipo gabinete de sobremesa. Controladores digitales a base de microprocesador tipo PID escalable. Pantalla de cristal líquido para indicación simultánea de temperatura, tiempo, presión, proceso, programas y falla de energía. Gráfica de proceso en pantalla. Alarma audible y visible de fin de ciclo, material esterilizado o falla de energía. Volante de seguridad con puntas anticaloríficas. Cámara y puerta fabricadas en acero inoxidable tipo 304 o 316L. Tiempo programable de 0 a 99 minutos. Temperatura programable de 105° a 134 °C. Cinco programas pre establecidos configurables por el usuario: P1-Paquetes, 121°C, 30 min. P2-Instrumentos envueltos, 134°C, 15 min. P3-Instrumentos sin envolver 127 °C, 15 min. P4-Líquidos, 121°C, 15min. P5-Desinfección, 105°C, 30 min. Opcional puerto de salida a USB para grabar datos en memoria de ciclos de esterilización. Gráfica en Excel. Autodiagnóstico. Menú de despresurización automática con dos modalidades: Drenado continuo (para sólidos) y drenado intermitente (para líquidos). Ciclo de secado con puerta entre abierta. Carga manual de agua. Protección interna de sobrecalentamiento. Válvula de seguridad de sobrepresión. Sensor de platino tipo PT-100 Charola perforada de acero inoxidable, pinza sujeta-charola, manguera de polipropileno para desagüe y vaso dosificador. | Equipo
71 | Área Académica de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Alimentos | 1 | Estufa a gas de 6 quemadores octagonales con tapa desmontable. 3 parrillas superiores en hierro fundido montadas sobre una cubierta semisellada. 3 charolas en la parrilla para captar escurrimientos. Horno grande con interior de: frente 0.660 metros, fondo 0.590 metros y alto 0.420 metros. Puerta de horno con cierre hermético, 2 parrillas niqueladas dentro del horno, 1 quemador tubular en acero inoxidable. Peso 165 kilogramos. Medidas exteriores totales: Frente 0.880 metros, fondo 0.810 metros y alto 0.960 metros. | Equipo
72 | Área Académica de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Alimentos | 1 | Horno de microondas industrial: construcción en acero inoxidable. Base interior de cerámica. Panel de control con botones touch. Controles digitales con programas de cocción preestablecidos. 5 niveles de potencia, incluyendo la función para descongelar. Potencia: 1,0 Kilowatts. Capacidad: 0.9 FT³. Opciones de voltaje: 120V. 60HZ., 230V. 50HZ. Peso: 14,7 Kilogramos dimensiones: 510 X 430 X 310 milímetros tiempo de entrega: inmediata | Equipo
73 | Área Académica de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Alimentos | 1 | Horno de microondas: Potencia: 1200W; Voltaje: 127 V; Alto (cm): 32.2; Ancho (cm): 54; Fondo (cm): 43.3; Peso (Kg): 14; Tamaño: 13 Pulgadas; Encendido Electrónico: Sí; Material de fabricación: Fierro y Plástico; Capacidad lt: 31 a 40 Litros | Equipo
74 | Área Académica de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Alimentos | 1 | Medidor de sobremesa con dos módulos de pH y concentración de iones (ISE); módulo de conductividad, sólidos totales disueltos, salinidad o resistividad; módulo de oxígeno disuelto y soporte. Exactitud con ISE: ± 0.2 mV, exactitud pH ± 0.002, exactitud salinidad: 0.5% de la lectura, exactitud oxígeno disuelto: ±0.2 mg/L. Pantalla LCD gráfica a color con opciones personalizadas por usuario. El módulo pH/temperatura permite hasta 6 puntos de calibración de pH con reconocimiento automático de buffers. El módulo de conductividad ofrece capacidad de conductividad, sólidos totales disueltos, salinidad o resistividad, elección de curvas de salinidad práctica o de agua de mar natural. Compensa automáticamente la temperatura, la salinidad con entrada manual y la presión barométrica. Lecturas de pH: -2.000 a 20.000, lecturas de resistividad: 2 ohm a 100 mega-ohm, lecturas de conductividad: 0.001 microSiemens a 3000 miliSiemens. Lecturas de oxígeno disuelto: 0 a 90 mg/L. Lecturas de sólidos disueltos totales: 0 a 200 ppt. Incluye: 2 Módulos de pH/ISE/Temperatura, Módulo de conductividad/temperatura, módulo de oxígeno disuelto/temperatura, sonda pH/ATC, celda conductividad, sonda DO polarográfica, sonda agitadora, manga de calibración para sonda DO, kit de mantenimiento para sonda DO, kit de solución ROSS (buffer pH 4, 7 y 10, solución de almacenamiento, solución limpiadora y botella de almacenamiento para electrodo de pH), estándar de conductividad, 1413 microSiemens, 5 x 60 mililitros, brazo de electrodo con soporte, adaptador de corriente universal eléctrica. | Equipo
75 | Área Académica de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Alimentos | 1 | Medidor portátil de pH de 0.00 a 14.00 pH; resolución de 0.01; límite de error de ± 0.01 pH; hasta 3 puntos de calibración y reconocimiento automático de cuatro grupos de búfer predefinidos. mV de -1999 a 1999; resolución de 1mV; límite de error de ±1mV. Temperatura de 0 a 100 °C; resolución de 0.1°; límite de error de ±0.5 °C; compensación de calibración de 1 punto. Memoria para hasta 30 medidas y últimos datos de calibración. Entrada BNC para el electrodo. Protección IP54. Se suministra con electrodo, soluciones buffer en polvo y estuche para transporte. Alimentación eléctrica 100-120 Volts y/o 4 baterías AAA | Equipo
76 | Área Académica de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Alimentos | 2 | Microscopio Triocular, Técnica incluida de campo claro, tubo trinocular con ángulo de observación de 30° (ángulo ergonómico), con giro de 360 grados, distancia interpupilar ajustable de 48 a 75 milímetros, oculares de campo amplio 10x/20, objetivos Plan acromáticos (corrección al infinito), (todos los componentes ópticos están provistos de un tratamiento antihongos), sistema de iluminación LED, AC100 240Volt. Incluye: Microscopio con iluminación LED Fuente de poder externa de 100...240Volt, Cable toma corriente ? Tubo trinocular 30 grados/20, 100/0 o 0/100 Revolver porta objetivos de 4 posiciones inclinados hacia atrás ? Platina fija 75x30 con movimiento XY 76 milímetros x 30 milímetros. Sujeta objetos. Objetivo Plan-Achromat 4x/0.10 WD=27.8 milímetros. Objetivo Plan-Achromat 10x/0.25 WD=8.00 milímetros. Objetivo Plan-Achromat 40x/0.65 WD=0.6 milímetros. Objetivo Plan-Achromat 100x/1.25 Oil WD=0.13 milímetros. Condensador 0.9/1.25. Oculares 10x/20. Aceite de inmersión 8. Funda de protección contra polvo INCLUYE: Cámara digital,compacta, versátil y fácil de operar con resolución de 3.5 megapíxeles, sensor CMOS de ½ pulgada captura la imagen rápidamente ofreciendo transferencias de conexión en tiempo real, tiempo de exposición ajustable, solución profesional para la alta resolución, para la captura, proceso y análisis de imágenes. Cuenta con un adaptador 0.5x tipo C para la instalación en cualquier microscopio EVIDENT/OLYMOPUS. Esta configuración consiste de: Cámara digital LC35 de 3.5 Megapíxeles o Sensor CMOS en color de 1/2,5 pulgadas o Resolución max: 2,160 1,620 pixeles o Tamaño de píxel: 2.64 m x 2,64 micrómetro o Tamaño del sensor: 1 a 2.5 pulgada o Conversión analógica-digital (profundidad de bit): 10 Bits o Transferencia de datos USB 3.1 o Adaptador para cámara digital 0.5x montura C NOTA: NO incluye Workstation ni software para microscopia. Requerimientos mínimos: Windows 10 u 11 64 bits CPU: equivalente RAM: 8 GB Recomendado: Cuatro o más núcleos CPU físicos 8 GB RAM (doble canal) E9701717 | Equipo
77 | Área Académica de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Alimentos | 1 | Mufla digital, Rango de temperatura: De 50 Celsius a 1,100 Celsius, Estabilidad: +/- 5 Celsius, Timer: Hasta 75 horas con 16 perfiles de temperatura y control de rampas, Alarmas: Para limites alto y bajo de temperatura, detección de fallas y bajas de voltaje, Termocupla: Tipo K , Gabinete de la cámara: Doble gabinete de acero, terminado en esmalte anticorrosivo, Aislamiento: Alu?mina-si?lice de alta eficiencia, Dimensiones exteriores: 40 x 47 x 64 cm, Dimensiones interiores: 20 x 28 x 22 centímetros (ancho x fondo x alto), Capacidad: 12.3 Litros, Peso: 48 Kilogramos, Watts: 3,000, Voltaje: 120 Volts. | Equipo
78 | Área Académica de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Alimentos | 1 | Parrilla a gas, con tres quemadores de 35,000 BTU/HR. 3 parrillas en hierro gris y 3 cubiertas semiselladas. 3 charolas para recolección de escurrimientos. peso 66 kilogramos. medidas: frente 1.320 metros, fondo 0.565 metros, alto 0.310 metros, base en acero inoxidable para la parrilla. | Equipo
79 | Área Académica de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Alimentos | 2 | Parrilla con agitación, Carcasa de aluminio con controlador digital y pantalla LED. Indicador luminoso de advertencia para superficie caliente. Rango de temperatura desde ambiente hasta a 540 °C Agitación de 50 a 1500 revoluciones por minuto Placa cerámica de 18.6 cm x 18.6 cm Alimentación eléctrica de 100-120 Volts; 60 Hertz. Dimensiones de la unidad 13 x 8.2 x 3.8 pulgadas, tipo Agitador de placa caliente, Agitador, placas calefactoras CIMAREC | Equipo
80 | Área Académica de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Alimentos | 2 | Pelador automático orange peeler pro pela 3 frutas/minuto, ajuste de grosor, multifunción para frutas y verduras. | Equipo
81 | Área Académica de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Alimentos | 1 | Refractómetro diseñado para cubrir concentraciones bajas y medianas (0.0 a 60.0 porcentaje de grados Brix) por lo cual puede medir valores Brix de mermeladas, jugos concentrados, líquidos refrigerantes, y otras muestras que no puedan ser medidas. Rango Brix : 0.0 a 60.0 porciento, Resolución 0.1 porciento, Exactitud ± 0.1 porciento, Compensación de temperatura 10 a 40 grados Celsius.Rango de Medición: Brix : 0.0 a 60.0% Resolución: 0.1% Exactitud de la Medición: ± 0.1% Rango de Compensación de Temperatura: 10 a 40°C Fuente de Poder: 1 batería seca de 9V Dimensiones y Peso: 17x9x4cm, 270g | Equipo
82 | Área Académica de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Alimentos | 1 | Rotavapor digital con baño Control de velocidad y temperatura. Altura ajustable. La pantalla muestra la temperatura interna, la temperatura del baño y la velocidad de rotación. Baño con capacidad de 4.3L aprox. Un sensor corta la energía automáticamente si el agua en el baño disminuye cierto nivel. Se suministra con matraz de 1L Configuración Vertical Temperatura Ambiente a 180ºC Velocidad 20 a 280 rpm Elemento calefactor (baño) 1000W Alimentación eléctrica 220V; 50/60Hz Dimensiones externas* 620 x 410 x 870mm Peso aprox. 19.5kg | Equipo
83 | Área Académica de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Alimentos | 1 | Set de 6 micropipetas multicanal con carrusel portapipetas 2:incluye 1-canal; o,1 a 2,5 µL, 0,5 a 10 µL, 2 a 20 µL, 10 a 100 µL, 20 a 200 µL, 100 a 1.000 µL, volúmen variable. Debe incluir carrusel portapipetas 2, 6X epT.I.P.S. ®Box 2.0 con 96 puntas de pipeta y bolígrafo | Juego
84 | Área Académica de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Alimentos | 1 | Ultracongelador horizontal de temperatura ultra baja de - 86 grados Celcius. Capacidad 3 pies cúbicos. Intervalo de temperatura De -50 grados Celcius a -86 grados Celcius. No. de Puertas 1. Material de la cabina Acero laminado en frío. Interior Acero inoxidable Acabado exterior Acero pintado. Certificaciones/conformidad UL, cUL, CE, RoHS, REACH, EPA, SNAP, ISO 13485, Prop 65. Tipo de condensador Refrigerado por aire Dimensiones (Fondo x Ancho x Alto) exteriores 32,7 x 28,8 x 43,7 pulgadas (831 x 732 x 110 mm) Dimensiones interiores (Fondo x Ancho x Alto) 18,4 x 18,4 x 16,4 pulgadas (467 x 467 x 417 mm) Seguridad de acceso Cerradura de teclas Salidas de datos RS485, 4-20Ma, contactos secos, USB Amperaje 10.7 Tipo de tapón NEMA 5-20 P Tensión 115 V Fase Soltero Consumo energético 6,6 kilowatts-hora/día Características ecológicas Eco Foam, refrigerantes naturales de hidrocarburos compresor Accionamiento en H Refrigerante Mezcla R290/R170+R290 | Equipo
85 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 2 | Aceite mineral para curado de madera en la construcción. Base de aceite mineral, orgánico, para protección de madera. Incoloro. Presentación de 5 litros. | Garrafa
86 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Agua destilada desmineralizada, líquido incoloro, alta pureza, presentación de 20 L. Bidón 20 litros | Bidón
87 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Arena de banco color gris, viaje de 6 metros cúbicos | Servicio
88 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Báscula con estadímetro 80 kilogramos, capacidad de 80 x 0.1 kilogramos, estadímetro:75-200 centímetros, dimensiones, largo x ancho x alto: 53 x 27.5 x 148.5 centímetros, color blanco. Tamaño de la plataforma de peso: 37.5 centímetros x 27.5 centímetros. Llantas traseras para su desplazamiento. Estructura de lamina con recubrimiento en polvo. | Equipo
89 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Caja de muestras de suelo de 9 piezas, frascos de muestra, soportes de pesaje, contenedor, tapa redonda, juego de té, latas vacías de aluminio. | Paquete
90 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 2 | Disco para sierra circular 10 X 120d X 1 Aluminio, diámetro central 25 mm, material: carburo tungsteno. | Pieza
91 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 6 | Hilo para albañil de polipropileno multifilamento, compuesto por hilo de 3 cabos de 5,040 deniers, color blanco, longitud 165 metros, calibre 0.6 g/m | Rollo
92 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 5 | Kit de dosímetros que contiene: Escala de pantalla: 30dB a 90dB (L)50dB a 110dB (M) 70 dB a 140 dB (H). Rango RMS primario 1 kHz 41dB a 86dB (L) 55 dB a 106 dB (M) 75 dB a 125 dB (H). Medida máxima de pico C ponderación de nivel de sonido: 90.0 a 143.0 dB Consideraciones de ponderación: A, C, y Z. Ponderación de tiempo: Rápido, Lento, Impulso.Amplitud dinámica: 60 dB Escala de frecuencia: 20Hz~8kHz Dimensiones 107 (L) x 65 (W) x 33 (H) mm; 4.21 (L) x 2.56 (W) x 1.30 (H)in Precisión: ±1.4dB@94dB / 1KHZ Memoria interna MAX registrador de datos: 10000 (NDM); 999,999 (SLM) Liviano con interfaz USB Modos por defecto: OSHA, MSHA, DOD, ACGIH e ISO. | Kit
93 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 2 | Kit de inductores de 20 valores, 160 unidades, 1uH a 10 mH, kit de surtido de inductores de estrangulador de potencia radial, bobina de cobre, resistencia a CC, compartimento individual. | Kit
94 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Membrana triaxial para pruebas triaxiales, 38 mm de diámetro, 0,3mm de espesor, membrana de manga, película de látex/Goma | Pieza
95 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Multímetro digital profesional, tensión máxima en CA 1000V, tensión máxima en CC 1000V, corriente máxima en CA 10ª, frecuencia máxima 100 kHz. Retroiluminación LED, modo MIN/MAX, función de retención de datos, selección de rango automático y manual, protección contra excesos en todos los rangos, indicación de polaridad negativa, alerta de exceso de rango. | Equipo
96 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Paquete de 5 varillas de acero inoxidable 304 de 8 mm de diámetro y 25,4 cm por varilla redonda sólida | Paquete
97 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 4 | Piedra esmeril de 6 x 3/4 de carburo de silicio grano 60, Barreno (Centro) 1 (25.4 mm), Velocidad máxima: 4,710 rpm, Peso: 600 g, Para pulido de metal, vidrio, cerámica y mármol | Pieza
98 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 2 | Plomada de latón 16 oz - 454g, diametro 55mm, alto 145mm, Punta de acero templado, Cuerpo de latón sólido con acabado pulido, Tapa atornillable para facilitar el centrado del hilo | Pieza
99 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Prensa de Tornillo Portátil para la sujeción de dos o más piezas para perforarlas o pulirlas al mismo tiempo, ideal para fijarla a cualquier banco de trabajo de 2 1/2 pulgadas. La prensa de tornillo que rote a 360° y se incline 50° que permita mayor movilidad, que cuente con botón de liberación rápida para permitir una reutilización, con mandíbulas desmontables de 7 1/2 pulgadas que mejoren el agarre. Con almohadillas acolchonadas para una mejor protección. | Equipo
100 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 6 | Regla de acero, 12 pulgadas/300 mm, (1/32 pulgadas, 1/64 pulgadas, 1 mm, 1/2 mm), 1/64 pulgadas de grosor x 1/2 pulgadas de ancho, acabado chapado en cromo satinado de acero | Pieza
101 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 2 | Rueda abrasiva para rectificado de tipo 1, 8 pulg X 1 pulg X 1-1/4 pulg de grano 60, Dureza N Rectifica materiales como aceros al carbón, aceros rápidos y grado herramienta, tiene acabado medio, excelentes acabados y rápida remoción de material. | Pieza
102 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Termómetro infrarrojo, ayude a realizar mediciones de temperaturas que va desde los -30 a los 400 grados centígrados. Cuente con láser resolución óptica que asegure su correcta medición, que incluya características de doble láser de enfoque del objetivo; auto escaneo máximo mínimo, promedio diferencia, alarma alta y baja; pantalla retro iluminada y función de apagado automático, protección anticaídas de 2 m. que incluya una bolsa exclusiva de protección para el termómetro y baterías de 9 voltios con vida útil de aproximadamente 10 horas. | Equipo
103 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 6 | Vaso de aluminio 70 mm de diámetro x190 mm de altura | Pieza
104 | Área Académica de Matemáticas y Física | 1 | Parrilla de agitación digital, placa de cerámica de 18.4 x 18.4 cm, con rango de Temperatura de 5 a 540 °C, Velocidad de agitación de 50 a 1500 rpm, 120 V. Capacidad de fluido de 0 a 10000 ml. Controlado por microprocesador, peso 11 libras | Pieza
105 | Área Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia | 1 | Agitador vórtex de velocidad variable para mezclado preciso de suave a vigoroso. Amplia selección de aditamentos para la mayoría de los tubos, placas y otros contenedores. Control libre de manos o mediante toque, puede ser usado en cuartos fríos e incubadoras. Especificaciones: Velocidad: 600 - 3200 rpm- Temporizador: No tiene, Dimensiones: 122 mm de ancho x 165 mm de fondo x 165 mm de alto, peso: 4 kg- Requisitos eléctricos: 120 V Incluye:- Plataforma de 3 pulgadas (7.62 cm) y copa Pop-off. (Lab Génetica docencia) | Equipo
106 | Área Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia | 1 | Báscula para caballos diseñada específicamente para el pesaje de caballos. Un software especial de pesaje de animales garantiza un pesaje rápido incluso con animales inquietos. El diseño permite una altura de escalón baja y la alfombrilla de goma que absorbe el sonido de impacto facilita el pesaje de los animales. Características: dimensiones: L x A x A - 201 x 112 x 11cm, construcción en acero inoxidable, ruedas de transporte en la parte delantera de la plataforma, determinación precisa del peso incluso con animales inquietos, capacidad de pesaje hasta 1500 kg, división 1 kg, peso total de la balanza: 120 kg (incl. estera de goma extraíble = 20 kg), pantalla LCD grande de 50 mm, desmontable y retroiluminada, en carcasa de acero inoxidable (IP65) con un programa especial para el pesaje de animales vivos, funciones básicas: cero, tara, función de acumulación (número de pesadas y peso total), operación: batería 4 A/h (aprox. 100 horas) cargador de corriente incluido, células de carga extremadamente resistentes a los golpes gracias a sus patas de goma con rótulas. | Equipo
107 | Área Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia | 1 | Centrifuga compacta, con rotor de ángulo fijo 8/4 x 15 ml, características: centrífuga ideal para para aplicaciones médicas prácticas y laboratorios con un pequeño número de muestras. controlada por microprocesador con pantalla LCD grande. Especificaciones: Velocidad máxima: 6,800 rpm. Fuerza centrífuga relativa (RCF) máxima: 4,445 xg. Volumen máximo: 8 x 15 mL tubos de fondo redondo / 4 x 15 mL tubos de fondo cónico. Rango de velocidad: 200 - 6,800 rpm, seleccionable en incrementos de 10. Tiempo de corrida: 99 h 59 min / 59 min 50 s en incrementos de 1 min / 10 s. Perfiles de velocidad de aceleración/desaceleración: 10, posibilidad de desaceleración sin freno. Dimensiones: 28 cm de ancho x 24 cm de alto x 35 cm de fondo. Peso: 8 kg. Requisitos eléctricos: 100-230 V, 50/60 Hz, 50W. Incluye: Rotor de ángulo fijo para 8 x 15 mL tubos de fondo redondo o 4 x 15 mL de fondo cónico (No. de catálogo: 221.57 V01) Velocidad máxima: 6,800 rpm RCF máxima: 4,445 xg. Aceleración: 33/227 s y desaceleración: 29/226. Seguro eléctrico de tapa. Acceso rápido a las muestras. Identificación y apagado por desbalanceo activo. Sistema de enfriamiento por aire. Aceleración y desaceleración rápidas. Nivel de ruido 60 dBA a máxima velocidad. Fácil remoción de rotor sin herramientas. Panel de control con operación táctil. Operación sencilla a una sola mano. - Fácil de programar incluso con guantes puestos. Teclado tipo membrana a prueba de salpicaduras. Indicación permanente de valores preestablecidos y actuales. Selección de velocidad tanto en rpm como en fuerza g. Fabricada de acuerdo con las regulaciones de seguridad internacionales IEC61010. | Equipo
108 | Área Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia | 1 | Congelador Horizontal de Tapa Sólida, control digital de temperatura. Capacidad de 25.4 pies cúbicos. Tapa de cofre doble tapa sólida de cerradura con llave. 2 canastillas, control de temperatura ajustable que permite utilizar en modo refrigeración o congelación. Rango de temperatura de -10°C hasta -26°C. Control Digital, Iluminación interior. Volumen utilizable: 686 Lts. 110 V / 60 H / 5 A. Cuenta con refrigerante R290 base de Hidrocarburo Construcción interna de acero embozado para fácil limpieza | Equipo
109 | Área Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia | 1 | Conservador de congelados, conservador para productos congelados con tapa de cofre en acero inoxidable, capacidad de 25 pies, medidas (frente, fondo y alto) 1.80 x 0.79 x 0.87 metros, motor de 1/4 HP. Rango de temperatura de -18° C a 24° C. Con condensador estático y evaporador. | Equipo
110 | Área Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia | 1 | Descongelador de pajillas de semen dual 12/120 volts, Descongelador dual de pajillas de semen dual 12/120 volts, descongela el semen a una velocidad constante 36° C preciso-fabricada en plástico ABS resistente. | Equipo
111 | Área Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia | 1 | Esterilizador de vapor o autoclave capacidad 24 litros. Volumen de uso 16.6 litros. Calentamiento: por fuente de gas externo. Dimensiones 425x321 m . Peso 8.3 kg. Puede utilizar cualquier fuente de calor externa. Incluye contenedor interno con estante. (Lab bacteriología docencia) | Equipo
112 | Área Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia | 1 | Fuente de poder para electroforesis horizontal y vertical con salida máxima de 300V, Contiene 3 pares de puertos hembra para conexión de sistemas de electroforesis y/o de transferencia. Ideal para electroforesis de ADN, ARN y Proteínas. (Lab genética docencia ) | Equipo
113 | Área Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia | 1 | Kit nivel cuatro dental motorizado profesional para caballos, usado en procedimientos odontológicos, inalámbrico y autónomo. Chaqueta con bolsa para guardar el motor. El equipo está compuesto por: flexxidisc curved twist long watercooling, special hand piece for 06 profiling + mango ergonómico, polyfloat straight twist watercoooled long (without burr), polyfloat applecore diam.14, polyfloat occlusal burr, polyfloat conical burr long model, polyfloat long versatile cylindrical burr, us motor evolution with battery usa, drive shaft watercooling 47 inches, instrument case trolley, kit watercooled with bag and pump, 11th handpiece straight, stainless steel brush with holder, holster for evolution motor (new version 2023), dental pic t shape with stainless steel handle, dental pic l shape with stainless steel handle, molar forceps with screw, molar forceps spreader, fulcrum (size 1 y 2), dental mirror (ø 50mm ) 48cm with pouch, leclair kit (for wolf tooth extraction), fragment forceps, speculum optimum (without plates), incisor malocclusions wide plates, spreader arch for optimum speculum, oscillating head-stand hde, surgical lamp. | Kit
114 | Área Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia | 2 | Microscopio Binocular óptica de campo claro, tubo binocular con ángulo de observación de 30° (ángulo ergonómico), con giro de 360°, distancia inter pupilar ajustable de 48 a 75 mm, oculares de campo amplio 10x/20, objetivos Plan acromáticos (corrección al infinito), (todos los componentes ópticos están provistos de un tratamiento antihongos), sistema de iluminación LED, AC100 / 240V. Incluye: stand de microscopio CX23 LED, Fuente de poder externa de 100 / 240V, Cable toma corriente, tubo binocular 30°/20, revolver porta objetivos de 4 posiciones inclinados hacia atrás, platina fija 75 x 30 con movimiento XY 76 mm x 30 mm, sujeta objetos, objetivo Plan-Achromat 4x/0.10 WD=27.8mm, objetivo Plan-Achromat 10x/0.25 WD=8.00mm, objetivo Plan-Achromat 40x/0.65 WD=0.6mm, objetivo Plan-Achromat 100x/1.25 Oil WD=0.13mm, condensador 0.9/1.25, oculares 10x/20, funda de protección contra polvo (Lab de Fisiología docencia) | Equipo
115 | Área Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia | 2 | Microscopio Binocular óptica de campo claro, tubo binocular con ángulo de observación de 30° (ángulo ergonómico), con giro de 360°, distancia inter pupilar ajustable de 48 a 75 mm, oculares de campo amplio 10x/20, objetivos Plan acromáticos (corrección al infinito), (todos los componentes ópticos están provistos de un tratamiento antihongos), sistema de iluminación LED, AC100?240V. Incluye: Stand de microscopio CX23 LED, Fuente de poder externa de 100?240V, Cable toma corriente, Tubo binocular 30°/20, Revolver porta objetivos de 4 posiciones inclinados hacia atrás, Platina fija 75x30 con movimiento XY 76 mm x 30 mm, Sujeta objetos, Objetivo Plan-Achromat 4x/0.10 WD=27.8mm,Objetivo Plan-Achromat 10x/0.25 WD=8.00mm,Objetivo Plan-Achromat 40x/0.65 WD=0.6mm,Objetivo Plan-Achromat 100x/1.25 Oil WD=0.13mm,Condensador 0.9/1.25,Oculares 10x/20, Funda de protección contra polvo (Lab de bacter docencia) | Equipo
116 | Área Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia | 2 | Microscopio LED compuesto trinocular de laboratorio digital 40X-2500X con cámara digital USB y escenario mecánico de doble capa, Aumento total: 40X-100X-250X-400X-1000X-2500X; Oculares: campo amplio WF10X y WF25X; Objetivos: acromático DIN 4X, 10X, 40X(S), 100X(S, aceite); Cabezal de visión: 45 grados inclinado 360 grados trinocular giratorio, Distancia interpupilar ajustable deslizante: 2-3/16 ~ 2-15/16 (55 ~ 75 mm); dioptría ocular ajustable en ambos tubos oculares; pieza nasal: cuádruple giratorio; etapa: mecánica de doble capa: 4-1/2 x 4-15/16 (115 mm x 125 mm mm); etapa x-. Y trazo (rango de viaje): 70 mm x 30 mm. Condensador y diafragma: condensador Abbe NA1.25 con diafragma iris. Iluminador transmitido (inferior): luz LED, intensidad regulable; ajuste de enfoque: perillas coaxiales gruesas y finas en ambos lados; componentes mecánicos de metal; fuente de alimentación: adaptador CA/CC, aprobado por UL, entrada: 100-240V. Cámara digital: - Color verdadero 640 x 480 píxeles - Lente de reducción de 0.45 X para obtener un mayor campo de visión - Software compatible con Windows/XP/Vista/7/8/10 y Mac OS - Captura imágenes de microscopio, grabación de video en vivo, medición de longitudes, ángulos, áreas, edición de imágenes, 5 años de garantía contra defectos de fabricación. | Equipo
117 | Área Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia | 1 | Platina térmica de laboratorio, para 24 y 66 portaobjetos, Capacidad de 24 y 66 portaobjetos, Distribución uniforme del calor: la superficie de aluminio calentada proporciona calor uniforme a todos los portaobjetos y placas de Petri. Controles y pantalla LED: la pantalla digital y el control de temperatura permiten a los usuarios controlar y ver fácilmente la temperatura actual. Temperatura: varía desde la temperatura ambiente hasta 50° C, Diseño compacto: con solo 21.8 x 26.9 cm (24 portaobjetos) y 25.4 x 48.3 cm (66 portaobjetos). | Equipo
118 | Área Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia | 1 | Plato caliente con agitación de 4.25 x 4.25 , 120 v Especificaciones: máxima temperatura a 540 °C, rango de agitación de 50-1500 RPM, diseño robusto con placa de cerámica de 4.25 x 4.25 , display LED de fácil lectura con diseño elevado para proteger los componentes electrónicos de las salpicaduras, Característica de ingeniería de innovación Stir Trac para agitaciones de velocidad baja, control de velocidad consistente y fuerte acoplamiento magnético. Sistema de alarma de sobrecalentamiento para evitar quemaduras accidentales con una gran mensaje cuando la superficie está a más de 50 °C, protección automática de sobre temperatura, incluye barra magnética estándar, dimensiones de la placa: 4.25 x 4.25 (10.8 cm x 10.8 cm), dimensiones totales: 5 de ancho x 10 de fondo x 3.6 de alto, requerimientos eléctricos: 100-120 V 50/60 Hz | Equipo
119 | Área Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia | 1 | Proyector de dardos con danometro, 1 mira telescópica, estuche protector, tanque rellenable de 3.5 oz. de Co2, 10 cilindros de 12 grms, adaptador para tanques de Co2, paquete de dardos de práctica y manual de uso. | Equipo
120 | Área Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia | 1 | Transiluminador de luz UV dual, longitud de onda 302/365nm, control de intensidad, área de trabajo de 210 x 260mm, 11 lámparas UV de 8W. medidas totales 280x340x80mm, peso 4.3k, opera con 100-240 vac. (Lab Genética docencia) | Equipo
121 | Área Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia | 1 | Ultrasonido portátil Mod con un transductor microconvexo de 5MhZ, dimensiones 335 mm (L 155 mm (An) 350 mm (Al), peso 6,5 kg (sin transductor). Pantalla dimensión diagonal: 12 pulgadas, resolución: 1024 x 768 y ángulo ajustable: 0-30º, modo de imagen modo M y modo PW, modos de visualización pantalla cuádruple / dual (para modo B), modo dúplex: B + PW, B / M, software DICOM 3.0, modo M: velocidad de barrido (4 pasos), esta configuración se utiliza para analizar cualitativa y cuantitativamente el movimiento de las estructuras del cuerpo, como las válvulas del corazón, almacenamiento memoria de alta velocidad 8G, formato de imágenes fijas: imagen y jpg, formato de cine loops (256 cuadros / 8 s). Configuración estándar: pantalla LED de alta resolución de 12 pulgadas, 1 puerto de transductor activo (microconvexo de 5MhZ), memoria de alta velocidad de 8G, puerto Ethernet, puerto de salida de video, puerto VGA, puerto de interruptor de pie, paquete de medición general, paquete de medidas clínicas, pantalla de visualización en varios idiomas, puertos USB: 2 lateral, 1 parte posterior, EASYVIEWTM: sistema de archivo de imágenes, sistema de gestión de información del paciente, sistema de reporte de elaboración, zoom inteligente, Imágenes Compuestas Múltiples (MCI), imágenes de reducción de manchas (SRA). I-image. | Equipo
122 | Área Académica de Química | 1 | Baño recirculador con enfriamiento, Modelo ECO 30, Medidas: 33 x 103 x 47 cm., Intervalo de temperatura: T. ambiente a -17 °C., Sensores: PT 100 (+-1°C), Capacidad: 30 litros y Voltaje: 120 V. | Pieza
123 | Área Académica de Química | 1 | Baño ultracongelador, modelo: CRYO4-80 PRENDO, Sensor de temperatura PT100: Medidas internas y/o externas: 38 x 84 x 53 cm. Capacidad tina acero inoxidable de 4 litros, Accesorios: Graficador de temperatura, Incluye trampas para disolvente, Intervalos de temperatura: T. ambiente a -80 °C., Voltaje: 120 V | Pieza
124 | Área Académica de Química | 1 | Refrigerador a prueba de explosión, modelo TSH05RESA, Tamaño interno y/o externo: 20.0 W X 17.5 D X 27.75 H 5.5 pies cúbicos/155.7 litros de capacidad, Intervalo de temperatura: 1 a 12 °C., Display: No tiene display, Voltaje: 120 V., c/puerta sólida, los componentes eléctricos cableados y la carcasa a prueba de vapor aíslan los componentes del termostato y del compresor. Incluye: 3 estantes ajustables y patas niveladoras ajustables. | Pieza
125 | Bioterio | 1 | Balanza analítica de rango simple, capacidad 210gg, lectura de 0.0001g, rango de tara 0 210g, repetibilidad 0.15mg, línearidad ±0.2mg, tiempo de estabilización 3seg. Velocidad de pesado adaptable, de conmutación automática de 110/240 voltios 50/60hz ± 10%. plato circular de acero inoxidablede3.5(8.89 cm) de diámetro intervalo de actualización de la pantalla 200ms, dimensiones balanza: 7.5 (19.05cm)wx11.25? (28.57cm) dx3.25? (8.26cm) h. cabina7.5? (19.05 cm) wx 8.25(20.96 cm) d x 9.5? (24.13 cm) h. compatible con glp/gmp/iso, programa de calibración automática, interfacededatosrs232bi dirección al con velocidades de transmisión de 300,600,1200,2400,4800,9600,19200,rastreo acero automático, sistema automático comprobación de secuenciación, soporte de seguridad integrado indicador de estabilidad, pesado de animales en vivo, pesado en porcentaje, rastreo de capacidad, control por microporcesador, exclusivo software de compensación de temperatura. | Pieza
126 | Bioterio | 1 | Balanza digital, Capacidad: 5000 g, Legibilidad: 1 g, Linealidad: ± 1 g, Repetibilidad: ± 1 g, Tiempo de estabilización: 1.5 segundos, Unidades de pesaje: g, kg, oz, ozt, ct, lb. | Equipo
127 | Bioterio | 1 | Lector de microplacas de modo único: absorbancia, modelo: Spectramax ABS, Monocromador 340 nm a 850 nm, ajustable en incrementos de 1 nm, lámpara de Xenón flash, ancho de banda de 2 nm, rango dinámico de 0-4.0 OD, resolución 0.001 OD, precisión de longitud de onda ± 1 nm, velocidad de lectura 96 pozos 8 s, 100?240 Vac, 4 A 50/60 Hz con estación de trabajo con software precargado, SoftMax Pro. | Pieza
128 | Bioterio | 2 | Mesa de Trabajo de Acero Inoxidable Soldado - 48 x 24 . Superficie de trabajo fuerte, resistente a la oxidación para labores higiénicas, fabricación en acero inoxidable completamente soldado, cubierta de acero de 1 1/2 de grosor con borde cuadrado, patas angulares de 2 con placas pre perforadas para instalación en el piso. 35 de altura, repisa inferior ancha de 18 de profundidad. | Pieza
129 | Bioterio | 1 | Microscopio óptico, cabeza binocular BA210S LED Siedentopf inclinada a 30º y rotable 360º con distancia interpupilar de 55 a 75mm Oculares gran angulares N-WF10X /20mm con ajuste de dioptrías ±5 en los dos tubos porta oculares, incluye protectores de caucho. Permiten usuarios con anteojos. Con sistema de bloqueo con tornillo allen para evitar ser removidos. Incluye porta retículo. Revólver cuádruple con balineras en estativo y engranajes completamente metálicos Objetivos Plan Acromáticos de óptica infinita ASC 4X/0.10 (DT 17mm), 10X/0.25 (DT 6.4mm) 40X/0.65/S (DT 0.45mm), 100X/1.25/S (DT 0.14mm). Todo el sistema óptico con corrección al infinito tiene protección antihongos y revestimiento multicapa que mejora el contraste y calidad de imagen Mandos de enfoque macro y micrométrico coaxial en ambos lados con ajuste de tensión al lado izquierdo Platina mecánica incorporada sin cremallera que sobresalga en ambos lados, de 140x135mm con escala vernier y mandos coaxiales bajos para movimientos X y Y de 76x40mm con seguro para evitar romper las láminas. Condensador enfocable Abbe A.N.1.25 que permite correderas de campo oscuro y contraste de fases, incluye diafragma de iris con posiciones para cada objetivo Iluminación LED brillante incorporada de 3W con control de intensidad Fuente de poder Universal 100-240V 50-60Hz , certificada UL y CE, Cobertor de Polvo de vinil, aceite de inmersión, llave allen, cable de poder con soporte plástico para enrollar el cable en la parte trasera. | Pieza
130 | Bioterio | 1 | Refrigerador farmacéutico de alto rendimiento mpr- s500h-pa, diseñado para lograr, retener y restaurar las temperaturas críticas requeridas para el almacenamiento de vacunas, y productos biológicos cdc, con puerta corrediza de vidrio reduciendo de esta forma la pérdida de aire y proporcionando un fácil acceso. Cuenta con un algoritmo de compresor inverter patentado [ica] el cual modula la velocidad del motor del compresor de acuerdo a las necesidades de temperatura. Luces led interiores se encienden / apagan automáticamente junto con la apertura y el cierre de la puerta. Cuenta con cuatro ruedas que facilitan el movimiento de la unidad. Controlador por microprocesador y una pantalla oled, utiliza botones de control que proporcionan comandos de usuario. Especificaiones: dimensiones externas: 35,4 de ancho x 25,5 de profundidad x 71,8 de alto (900 x 650 x 1824 mm) dimensiones internas: 31,4 de ancho x 20,0 de profundidad x 56,1 de alto (800 x 510 x 1425 mm), capacidad efectiva: 19.5 pies cúb. (554 l), aislamiento: puf (aislamiento rígido de espuma de poliuretano), estantería: alambre de acero duro con revestimiento transparente, 6 estantes (carga permitida 110 libras (50 kg) / estante; dimensiones internas an x p: 30,7 x 16,5 (781 x 420 mm)), puerto de acceso: 1: parte trasera (30 mm (1,2 ) de diámetro), refrigerante: aprobado por snap r-600a, 45 g, rango de control de temperatura: 2oc a 14oc, alarmas: alta temperatura (vbmr), baja temperatura (vbmr), puerta abierta (vbm), corte de energía (r). | Pieza
131 | Bioterio | 6 | Smart sensor AR8500, detector de amoniaco de gas NH3 con doble alarma acústica óptica 0-100 ppm 100-240V | Pieza
132 | Dirección de Laboratorios | 11 | Estación de trabajo para alumno deberá de tener las dimensiones mínimas de 1,800 mm de largo, 800 mm de ancho y 750 mm de altura. La superficie de trabajo deberá ser aglomerado laminado de alta presión (HPL) con tratamiento anti descarga electrostática de acuerdo a la norma DIN 61340-5-1 parte 5-1, y un espesor mínimo del laminado HPL de 0.8mm para tener un total mínimo de espesor de la superficie de trabajo de 30 mm. La superficie de trabajo deberá ser antirreflejante, resistente a la abrasión y al calor conforme a los estándares establecidos por la norma DIN EN 438 la cuál deberá anexar copia simple donde se verifique el cumplimiento. Contará con una canaleta de cables con una altura de 150 mm y una profundidad de 175 mm, será accesible desde el frente. Tendrá una capacidad de carga mínima de 250 Kg, así mismo tendrá un borde frontal con canto de protección mínimo 3 mm con tira color amarillo intercambiable. La altura de la superficie de la mesa de trabajo tendrá un sistema regulable mediante motor eléctrico libre de mantenimiento. Sus soportes deberán ser dos columnas de perfil de aluminio anodizado color natural, cada columna deberá tener una fuerza de levantamiento mínima de 2,500N y una velocidad de desplazamiento de 9mm/s. La estación de trabajo contará con una base de control con las siguientes características mínimas: un procesador de cuatro núcleos a 1,5 GHz, 4 GB de RAM, Interfaces USB/LAN, la base de control contará con una pantalla de 10,1" con 1280 x 800 píxeles, sensor táctil, cristal frontal antirreflejos y endurecido químicamente, mecanismo de fijación invisible. Adicionalmente una unidad de potencia con panel de captación, contara con una pantalla de 4,3" de cristal frontal endurecido químicamente y antirreflectante y mecanismo de fijación invisible para visualizar los parámetros actuales, tomas de captación con iluminación LED RGB inteligente de 4 cuadrantes para la señalización de diversos estados de funcionamiento, los parámetros de la pantalla se asignan a las tomas de captación directamente a través de la pantalla de forma intuitiva con las siguientes características mínimas: La unidad de potencia integrará los siguientes módulos: 3 fuentes de alimentación de laboratorio de CC de 0 a 48 V, resolución 1mV, onda 100uV RMS, 0 a 10A, resolución 1mA, onda 200uA RMS, salida de potencia 200W, tiempo de regulación 12us con salto de carga de 0-100%, protección de cortocircuito, resistencia a voltaje externo, 2 multímetros digitales de alta flexibilidad con entrada paralela para medición de corriente y tensión, rango de tensión CA/CC: 4, 40, 400, 1000 V de 20 a 500Hz, rango de medición de corriente CA/CC: 400uA, 4mA, 40mA, 4A, 20A de 20 a 500Hz, medición de potencia aparente y real, medición de resistencia 400, 4k, 40k, 400k, 4M, 40MOhm, medición de diodos, frecuencia 100kHz, medición de temperatura de -100 a 250°C, precisión 0.01% y 1 generador de frecuencia de 40 MHz, forma senoidal 10mHz a 40MHz, triangular 10mHz a 20Mhz, forma rampa +10mHz a 20Mhz, rampa -10mHz a -20MHz, rectangular 10mHz a 20MHz, funcionalidad arbitrarias, modulaciones AM, FM, PWM, Sweep AM Offset, Sweep, ext en 0 a 5V, salida 30Vss, Precisión 50ppm y frecuencímetro con rango de 25MHz/250MHz con preescala. Contará con un software independiente basado en microservicios: Tendrá configuración de la interfaz del software específica para cada aplicación, posible para cada usuario mediante un panel de control intuitivo, diseño adaptable y múltiples funciones de operación. Contará con una luz de apoyo para trabajo, regulable controlable por medio de la aplicación del software. Contará con una luz de alerta siempre visible para el usuario a base de Luz LED configurable. La base principal deberá ser de 540x275x836mm, con al menos 810mm de la altura equipable, deberá tener ranuras resistentes a la derecha e izquierda para la fijación de placas flexibles o soportes para monitores, panel de encendido con control de elementos, botón de emergencia que puede ser activado desde la mesa, el salón o ambos, Subrack para integración de módulos 3HU estándar, placa frontal y lateral con conexiones en RJ45, USB, HDMI y eléctricas. Deberá contar con 3 estantes de 540x400x77 para colocación de equipo, flexibles, 19mm de espesor, con altura regulable sin escalonamientos, capacidad de carga de 20kg, con luz LED integrada en la parte inferior. Se deberá proporcionar el cableado eléctrico necesario para la conexión desde la acometida en la pared o suelo del laboratorio hasta la entrada la estación de trabajo con instrumentación electrónica para el alumno, conforme a la NOM-001-SEDE-2012, se deberá proporcionar el cableado necesario para la conexión desde la acometida en pared o suelo hasta la conexión de mueble con cable CAT 6. Se deberá presentar copia vigente de certificado del cumplimiento de ISO 9001:2015 Se deberá presentar dentro de la oferta técnica carta de apoyo al licitante por parte del fabricante plan de entrega y especificaciones técnicas, asimismo ratificar que se han tomado las medidas necesarias para garantizar la oportuna producción y entrega, así como para responder respecto de la aplicación de las garantías de fábrica, por un periodo de mínimo un año de aplicación a: mano de obra y refacciones por defectos de fabricación y/o vicios ocultos de los bienes de la marca y modelo ofertados, que los bienes integrados en la oferta técnica, cuentan con refacciones y servicio disponibles en el mercado con una vigencia de por lo menos cinco años, instalación y/o puesta en marcha. Se deberá incluir la instalación y puesta en marcha del equipo suministrado. Se deberá incluir la capacitación al personal de la universidad, una vez que el equipo se encuentre instalado y puesto en marcha. La capacitación en el uso y operación del equipo/laboratorio deberá ser de conformidad con las normas técnicas de competencia laboral EC 0217.01 “Impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal”, EC0301 “Diseño de Cursos de Formación de Capital Humano de Manera Presencial Grupal sus Instrumentos de Evaluación y Manuales del Curso”, EC1307 “Impartición de sesiones/clases síncronas utilizando plataformas, dispositivos y herramientas digitales” y EC0447 “Desarrollo de Prácticas de aprendizaje por competencias” | Pieza
133 | Dirección de Laboratorios | 1 | LPKF ProtoMat S104 Incluye: LPKF Variable Dust Extraction LPKF Starter Package LPKF RF Starter Package Placa doble cara 9x12 1/2 onza Equipo de Computo Compresor de Bajo Ruido para Laboratorio Instalación y Capacitación | Pieza
134 | Dirección de Laboratorios | 1 | Medidor LCR E4980AL 20Hz to 300 kHz con DCR El E4980AL/032 es un medidor LCR de precisión. Es un medidor LCR estándar de la industria que proporciona la mejor combinación de precisión, velocidad y versatilidad para una amplia gama de mediciones de componentes. Las actualizaciones de frecuencia brindan una sólida opción de inversión y utilización de activos. Al ofrecer una velocidad de medición rápida y un rendimiento excepcional en rangos de impedancia alta y baja, el E4980AL es la herramienta básica para la investigación y el desarrollo generales y las pruebas de fabricación de componentes y materiales. La conectividad de PC LAN, USB y GPIB mejora su productividad de diseño y pruebas. Para mediciones de materiales, el E4980AL con el conjunto de medición de materiales N1500A-005/006 proporciona mediciones sencillas, desde la configuración de accesorios hasta la generación de informes. 20 Hz a 300 KHz con medición DCR Precisión básica del 0.05% con repetibilidad de medición superior a baja y alta impedancia Señal de prueba variable de 100uV a 2Vrms, 1uA a 20mA Polarización integrada de 1.5/2 VCD Control de nivel automático Resistencia de CD Lista de barrido programable de 201 puntos Conectividad de PC versátil (LAN, USB y GPIB) Pantalla LCD de alta-resolución | Pieza
135 | Dirección de Laboratorios | 10 | Medidor LCR U1733C portatil 20000 count, dual display, 100Hz/120Hz/1KHz/10KHz/100KHZ Frecuencia de prueba: 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz Resolución: 20.000 cuentas Rango/precisión de resistencia: 2? a 200M?; 0.2% + 3 recuentos Rango/precisión de capacitancia: 20pF a 20mF; 0.2% + 3 recuentos Rango/precisión de inductancia: 20 ?H a 2000 H; 0.2% + 3 recuentos Amplios rangos de LCR, tres frecuencias de prueba seleccionables, realice mediciones rápidas y básicas de LCR de forma asequible Análisis detallado de componentes con DCR, ESR, Z, D, Q y ? Funciones Conectividad IR a USB para el registro de datos en el PC | Pieza
136 | Dirección de Laboratorios | 9 | Multimetro modelo EDU34450A Smart Bench Essentials Multímetro digital moderno (DMM) diseñado para aplicaciones de banco. Mide una amplia gama de señales de entrada. Cuenta con 51?2 dígitos de resolución y hasta 110 lecturas / s de velocidad de medición para pruebas de velocidad crítica. Incluye una generosa memoria interna, que permite un registro prolongado de datos de hasta 5,000 puntos de datos. Multímetro digital de 5.5 dígitos. Mide 11 señales de entrada diferentes. DCV, DCI, True-RMS ACV, ACI, resistencia de 2 y 4 hilos, frecuencia, continuidad, prueba de diodos. Pantalla a color de doble medición exclusiva de 7 pulgadas. Precisión del voltaje de CD de 0.015%. Velocidad de lectura rápida de hasta 100 lecturas/s para mediciones críticas de velocidad. Memoria de registro de 5000 puntos para registrar más datos y realizar análisis. USB y LAN estándar para una conectividad flexible a su PC. Soporte de unidad flash USB para copiar/cargar la configuración para la configuración de prueba repetida. Software PathWave BenchVue DMM para control remoto y registro de datos. | Pieza
137 | Dirección de Laboratorios | 1 | Agitador de tamices con uso de hasta ocho tamices con un intervalo de diámetro de malla de 25 µm hasta 125 mm, un diámetro de tamiz de 8? y 200 mm, y una altura de tamiz de 2? o 50 mm. Características técnicas mínimas: Con mecanismo de movimiento electromagnético, una capacidad máxima de carga de mínimo 3 kg, un controlador digital para controlar el intervalo de amplitud de 0 a 3 mm en 10 pasos, un temporizador con intervalo de 00:10 hasta 99:50 minutos. | Pieza
138 | Dirección de Laboratorios | 1 | Banco para demostración de pérdida de cargas. Deberá permitir el estudio de pérdidas de fricción en tuberías como en accesorios, válvulas y elementos de medida. Contará con tubería principal de diámetro interior de 21.1 mm y exterior 25 mm, contará con un estrechamiento suave de diámetro interior de 13.8 mm y diámetro exterior 16mm, un ensanchamiento brusco de diámetro interior de 45.2 mm y diámetro exterior de 50 mm, Tendrá manómetros de columna de agua con rango de medida de al menos de 1 m.c.a., manómetros de presión diferencial electrónico (+- 7000 mbar), contará con un manómetro tipo bourbon de rango de lectura de 0 a 25 m.c.a., un mano-vacuómetro tipo bourbon con rango de lectura -76 cm Hg/ 25 m.c.a. Su tubo de Venturi deberá contar con un diámetro interior de la garganta de 12 mm y del diámetro interior de la tubería 21.2 mm su cono deberá ser mínimo de 7° y de entrada 21°. | Pieza
139 | Dirección de Laboratorios | 1 | Banco para demostración del número de Reynolds y flujo sobre vertederos. Deberá permitir el estudio, visualización y determinación del número de Reynolds en un régimen laminar, en un régimen de transición y en un régimen turbulento. El módulo deberá estar construido con tubo de vidrio calibrado de doce milímetros de diámetro interior y setecientos cincuenta milímetros de longitud. Sus dimensiones del equipo deberán ser de 450 x 660 x 1350 mm. El módulo intercambiable para demostración de flujo sobre vertederos deberá permitir el estudio y utilización de vertederos de pared delgada para la medida de caudales en un vertedero rectangular sin contracción lateral, en un vertedero rectangular con contracción lateral y en un vertedero triangular. | Pieza
140 | Dirección de Laboratorios | 1 | Banco para estudio de bombas en serie-paralelo. El módulo de bomba constará de una bomba adicional a la del banco hidráulico, la cual deberá tener una altura manométrica máxima de 23 m.c.a., un caudal ajustable desde 20 l/min hasta 180 l/min por medio de una válvula reguladora. La bomba adicional deberá consumir una potencia eléctrica de 750 w y tendrá capacidad de potencia máxima de 950 watts, la velocidad de giro será de 3450 r.p.m. Deberá contar con un manómetro tipo Bourbon de 0 a 65 m.c.a y mano vacuómetro tipo Bourdon que registre hasta 45 m.c.a. Este módulo deberá tener conexiones roscadas para permitir que se realice conexión de forma sencilla, rápida, segura y sin uso de herramientas como destornilladores o llaves. Con este módulo de bomba se realizarán prácticas; de análisis de bombas individuales el cual permita obtener curvas características de una bomba, de bombas iguales funcionando en grupo el cual permita realizar curvas características de funcionamiento en serie y paralelo. | Pieza
141 | Dirección de Laboratorios | 1 | Baño ultrasonico, Capacidad: 10 litros. Dimensiones de la tarja: 300 x 240 x 150 mm. Dimensiones del equipo: 406 x 394 x 368 mm. Frecuencia: 40 KHz. Poder: 300 W. Control de tiempo y temperatura digital. | Pieza
142 | Dirección de Laboratorios | 6 | Báscula Digital de Bolsillo 500g/0,01g. Portátil. Electrónica con pantalla LCD, Función Tara (Baterías Incluidas) | Pieza
143 | Dirección de Laboratorios | 1 | Brújula geológica de cuadrantes tipo Brunton. Cuadrante | Pieza
144 | Dirección de Laboratorios | 200 | Canastilla para Hidroponía de 1 pulgada 3/4 con perforación. Elabora da a base de polipropileno. Medidas, altura 2 , parte superior de 2 (apertura de 1 3/4 ), parte inferior 1 1/2 | Pieza
145 | Dirección de Laboratorios | 200 | Canastilla para Hidroponía de 1 pulgada 3/4 sin perforación. Elabora da a base de polipropileno. Medidas, altura 2 , parte superior de 2 (apertura de 1 3/4 ), parte inferior 1 1/2 | Pieza
146 | Dirección de Laboratorios | 200 | Canastilla para Hidroponía de 3 . Elabora da a base de polipropileno. Medidas, altura 7cm, parte superior de 8.5cm, parte inferior 6cm | Pieza
147 | Dirección de Laboratorios | 1 | Celda de flotación D12A con un controlador de velocidad variable digital estándar de 700 a 2000 RPM. Se incluyen las Hojas de desbaste.Elevador de agitador motorizado.Tanque de 1L, agitador de 73 mm. Tensión estándar de 220 Volt, 60/50 Hz, 1 fases. Transformador elevador de voltaje | Pieza
148 | Dirección de Laboratorios | 2 | Centrífuga con un controlador por microprocesador con una velocidad de 500 hasta 18,000 rpm en incrementos de 100 rpm, con una RFC de hasta 25,356 x g, en incrementos equivalentes de 100 rpm. Con señal auditiva para finalizar una corrida y mensajes de falla, un temporizador de hasta 60 minutos en incrementos de 1 minuto, poseerá dos modalidades, un tipo ?HOLD? para corridas largas y tipo ?Pulse? para corridas cortas. Capacidad de hasta nueve rampas de aceleración y frenado, sistema de accionamiento auto centrado directo con motor de inducción sin escobillas, con cámara de acero inoxidable con anillo interno, detección de exceso de velocidad acorde al rotor, detección de falta de equilibrio en el rotor, tapa con cerrado motorizado, con apertura automática de la tapa y liberación de emergencia de la tapa. | Pieza
149 | Dirección de Laboratorios | 1 | Demostrador para la determinación de viscosidades y coeficientes de resistencia. Deberá permitir el estudio de la determinación de la viscosidad de líquidos, medición de los coeficientes de resistencia de esferas frente al número de Reynolds, determinación de los coeficientes de resistencia de diferentes cuerpos, determinación de los coeficientes de resistencia de diferentes formas geométricas. El demostrador estará construido por tubos de metacrilato transparente cuyas dimensiones son: diámetro de 100mm, longitud de 1,350mm, cada tubo tendrá un sistema de marcas como graduación con una distancia máxima de 1,000mm, la distancia entre marcas que conforman el sistema graduado se ubicará cada 250mm. El sistema de tubos estará montado sobre un panel blanco retroiluminado. | Pieza
150 | Dirección de Laboratorios | 1 | Deshidratador. Horno deshidratador, con suministro de energía de 220 V, de 60 Hz y trifásico. Con un intervalo de temperatura que va de temperatura ambiente +/- 5 °C a 250 ºC, con un temporizador de 0 a 999 minutos, una resolución de temperatura de +/- 0.5 ºC, con fluctuación de temperatura de +/- 1 °C, con poder de 2.5 kW. | Pieza
151 | Dirección de Laboratorios | 1 | El Demostrador del efecto Venturi, Bernoulli y cavitación. Deberá contar con; un Manómetro de columna de agua múltiple de 6 columnas con rango de medida 0,6 m.c.a, un Manómetro de presión diferencial electrónico para medir ±7.000 mbar, un manómetro tipo Bourdon con rango de lectura de 0 a 25 m.c.a., un Vacuómetro tipo Bourdon con rango de lectura de -76 cm Hg / 25 m.c.a, bomba con altura manométrica máxima de 24m.c.a., caudal 10/120 l/min, potencia de 0.55kW, velocidad de giro de 2,900rpm, suministro eléctrico de 110V 60Hz. Todas las conexiones de los manómetros serán rápidas y de doble obturación. El demostrador del efecto Venturi, Bernoulli y cavitación sus tuberías principales deberán de tener de diámetro interior 21.2 mm y diámetro exterior 25mm. Las prácticas mínimas que deberán realizarse con el demostrador serán; Demostración del Teorema de Bernoulli a lo largo de un tubo de Venturi. | Pieza
152 | Dirección de Laboratorios | 2 | Equipo Automatizado de Riego para 50 plantas. Incluye 1 Cinta de riego 17 m; 1 Tubo PE para manguera 5 m; 2 Piezas T para manguera; 1 Timer digital; 1 Codo para manguera; 1 Terminal tipo 8; 1 Bomba sugergible 500 Lph; 2 Cople mixto para manguera | Pieza
153 | Dirección de Laboratorios | 1 | Equipo de demostración de la cavitación en plantas bajo estrés. Se utilizará para establecer curvas de vulnerabilidad y continuar la investigación en el área de la cavitación. El equipo requerirá que la muestra tenga al menos 4,25 pulgadas para pasar a través de la cámara. El instrumento incluirá un control de instrumentos con manómetro de 100 bar (10 MPA), una manguera de 3 pies que se conectará a la cámara de cavitación. La cámara de cavitación tendrá dos insertos metálicos, cinco juntas de goma de tamaño de 1/16 , 1/8 , 3/16 una manguera de 6 pies para conectar al instrumento a un tanque de nitrógeno. | Pieza
154 | Dirección de Laboratorios | 1 | Estación de trabajo para profesor deberá de tener las dimensiones mínimas de 1,600 mm de largo, 800 mm de ancho y 750 mm de altura. La superficie de trabajo deberá ser aglomerado laminado de alta presión (HPL) con tratamiento anti descarga electrostática de acuerdo a la norma DIN 61340-5-1 parte 5-1, y un espesor mínimo del laminado HPL de 0.8mm para tener un total mínimo de espesor de la superficie de trabajo de 30 mm. La superficie de trabajo deberá ser antirreflejante, resistente a la abrasión y al calor conforme a los estándares establecidos por la norma DIN EN 438 la cuál deberá anexar copia simple donde se verifique el cumplimiento. Contará con una canaleta de cables con una altura mínima de 150 mm y una profundidad mínima de 175 mm, y será accesible desde el frente. Tendrá una capacidad de carga mínima de 250 Kg, así mismo tendrá un borde frontal con canto de protección mínimo 3 mm con tira color amarillo intercambiable. La altura de la superficie de la mesa de trabajo tendrá un sistema regulable mediante motor eléctrico. Sus soportes deberán ser dos columnas de perfil de aluminio anodizado color natural, cada columna deberá tener una fuerza de levantamiento mínima de 2,500N y una velocidad de desplazamiento de 9mm/s. La estación de trabajo para profesor contará con conmutador para las 11 estaciones del alumno. La estación de trabajo para profesor deberá tener control y supervisión de las funciones individuales de las mesas de alumno conectadas en red. La estación de trabajo del profesor incluirá un software con licencia de instructor, el cual deberá tener una base de datos SQL para todos los datos de medición, ajustes personalizados, podrá definir en cada estación de trabajo los permisos autorizados, podrá definir cada usuario con contraseña, tendrá inicio rápido a través de perfiles de usuarios almacenados, integración de material didáctico. La estación de trabajo del profesor deberá incluir un sistema de energía ininterrumpida con las siguientes características como mínimo: capacidad de 700 VA, deberá contar con una tensión de entrada nominal de 120 V, deberá contar con una tensión de salida nominal de 120 V. Contará con una bandeja para CPU y soporte para monitor el cual deberá ser adecuado para pantallas planas. La estación de trabajo del profesor deberá contar con un dispositivo de control con las siguientes características mínimas: procesador AMD Ryzen 5, 16GB, 1TB SSD, Wi-Fi, Windows y pantalla de 21” o superior. Se deberá proporcionar el cableado eléctrico necesario para la conexión desde la acometida en la pared o suelo del laboratorio hasta la entrada de la estación de trabajo del profesor, conforme a la NOM-001-SEDE-2012, se deberá proporcionar el cableado necesario para la conexión desde la acometida en pared o suelo hasta la conexión de mueble con cable CAT 6. Se deberá presentar copia vigente de certificado del cumplimiento de ISO 9001:2015 Se deberá presentar dentro de la oferta técnica carta de apoyo al licitante por parte del fabricante plan de entrega y especificaciones técnicas, asimismo ratificar que se han tomado las medidas necesarias para garantizar la oportuna producción y entrega, así como para responder respecto de la aplicación de las garantías de fábrica, por un periodo de mínimo un año de aplicación a: mano de obra y refacciones por defectos de fabricación y/o vicios ocultos de los bienes de la marca y modelo ofertados, que los bienes integrados en la oferta técnica, cuentan con refacciones y servicio disponibles en el mercado con una vigencia de por lo menos cinco años, instalación y/o puesta en marcha. Se deberá incluir la instalación y puesta en marcha del equipo suministrado. Se deberá incluir la capacitación al personal de la universidad, una vez que el equipo se encuentre instalado y puesto en marcha. La capacitación en el uso y operación del equipo/laboratorio deberá ser de conformidad con las normas técnicas de competencia laboral EC 0217.01 “Impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal”, EC0301 “Diseño de Cursos de Formación de Capital Humano de Manera Presencial Grupal sus Instrumentos de Evaluación y Manuales del Curso”, EC1307 “Impartición de sesiones/clases síncronas utilizando plataformas, dispositivos y herramientas digitales” y EC0447 “Desarrollo de Prácticas de aprendizaje por competencias”. | Pieza
155 | Dirección de Laboratorios | 1 | Estacion total laser manual, Precision 5 /1 , Resolucion en pantalla 1 Aumentos 30x, Alcance sin prisma 500M Alcance con prisma 3,500m, Memoria mas de 100,000 puntos Certificado de calibracion, incluye curso, 1 GDF311 Tribrach without optical plummet, 1 MS1, la?piz de memoria, 1 USB, 1GB, 1GEB334 Battery int Li-Ion 10.8V/3450mAh, 1 GKL311 Cargador Pro 3000, 1 GLS11 Basto?n Telesco?pico reflector, 1 GPR111 Prisma circular w. holder + target, 1 GST103, Tri?pode aluminio. con banderola, 1 curso de manejo en nuestras oficinas, 1 ertificado de calibracion 1 año de garantia, Display resolution: 0.1?? (0.1 mgon) compensandor de eje cuadruple. Compensator setting accuracy2: 0.5?? / 1??/ 1.5?? / 2?? nCompensator range: +/- 4? n Electronic level resolution: 2? nCircular level sensitivity: 6` / 2 mm, | Pieza
156 | Dirección de Laboratorios | 1 | Estación total robotizada de 3? con medición laser a 500 metros o de mayores características. Estación total con capacidad para integrar un receptor GNSS. La estación total, accesorios y software de campo deberán ser de la misma marca del fabricante del equipo para garantizar los resultados señalados por el fabricante en la hoja de datos. Capacidad de combinar las tecnologías con controladoras de la misma marca para convertir una estación total manual en robótica. Características de estación total: Precisión angular de 1? Método de la medición: absoluto y continuo, diametral. Precisión del compensador: 1?? (0.3 mgon) Alcance con prisma: 3500m Precisión de medición a prisma: Estándar 1 mm + 1.5 ppm Medición de distancia sin reflector: 500 metros Precisión de medición a cualquier superficie: 2mm+2ppm Resolución en pantalla: 0.1? / 0.1 mgon Distancia mínima de medición: 1.5 metros Tamaño de punto laser; a 50m: 8mm x 20mm Sistema operativo: Windows EC7 o superior Memoria interna: 2GB o superior Opción tarjeta SD, USB Puntería automática con seguimiento a prisma circular 1500m 1000m Puntería automática con seguimiento a prisma 360° 1000m/1000m Búsqueda de prisma 5s Rango de trabajo de la luz de guiado: 5 a 150 metros Precisión de centrado de la luz de guiado: 5cm a 100 mPantalla: táctil a color de alta resolución 5?, Teclado de 37 teclas, iluminadas. Interfaces usb bloetooth WLAN. Precisión de centrado de la plomada láser: 1.5 mm a 1.5 m de altura del instrumento. Baterías de Litio Ion con autonomía de hasta 14 horas, Temperatura de trabajo: -20°C a + 50°C, Protección de polvo/agua (IEC 60529): IP55/95%, sin condensaciónProgramas incluidos: Levantamiento Codificación con Lineworks, Replanteo, Replanteo MDT, Sistema operativo: Windows CE7, similar o superior. Procesador: TI OMAP4430 1GHz Dual-core ARM Cortex-A9 MPCore o superior. Memoria RAM mínima: 1GB. Almacenamiento interno: 2 GB. Pantalla y teclado táctil de 5 apaisado, teclado virtual. Resolución de pantalla de 800 x 480 WVGA o superior. Baterías de Li-Ion, recargables para 8 hrs de autonomía. Resistencia a golpes: 1.2 metros. Certificación IP68. Conectividad: SD/SDHC, USB, USB host, RS-232, conectividad de energía, bluetooth, WLAN, Interfaz de usuario: pantalla táctil, teclado virtual, teclado QWERTY. Cámara: 5 mega pixeles con flash integrado. Brújula, acelerómetro y giróscopo. Teclado con pantalla táctil a color, medición laser a 500 metros, de búsqueda de prisma, 2GB de memoria interna flash, Interfaz Bluetooth/ RS232/USB/ tarjeta SD, software de campo, guía rápida y estuche de transporte con protección. actualización de firmware para estación total por al menos durante un año. cargador profesional. 2 batería recargable de Litio Ion 7.4V/6Ah, base nivelante sin plomada óptica, medidor de altura para estación total, soporte para el medidor de altura, memoria USB de 1GB, grado industrial, tripie de madera, prisma circular con soporte y señal de puntería, prisma 360, bastón de aluminio, extensible hasta 3.60 metros de altura, certificado de calibración SILVER expedido por un Centro de Servicio acreditado por el fabricante, basado en norma ISO17123-3, ISO 17123-4 con alcance angular, distancias IR y distancias sin prisma. Trazabilidad a patrones nacionales y CENAM, CS20: 876477 CS20, controladora con tecnología LTE. Software de campo Leica CAPTIVATE para CS20. CAPTIVATE medición y replanteo de línea. cable para transferencia de datos. tarjeta de memoria SD de 1GB, grado industrial., batería recargable de Litio Ion, 11.1V/2800mAh. cargador básico para baterías, incluye adaptador para el encendedor del auto. , Soporte para la controladora CS20.Entrenamiento, licencia para de activación para carga múltiple | Pieza
157 | Dirección de Laboratorios | 1 | Estereomicroscopio binocular con altura de trabajo de 110 mm. Tendrá un suministro de energía para iluminación tipo externo, voltaje de trabajo de 120V. La iluminación incidente y transmitida es de tipo LED de 3 W cada una, con control de iluminación. Incluirá una platina blanca para difusión de iluminación transmitida y contraste negro/blanco para iluminación incidente, con clips para muestras. Tendrá un Soporte fijo tipo brazo. El sistema óptico deberá ser tipo Greenough, con cabeza binocular, la cual tendrá una inclinación de 45°, y se ajustará la distancia interpupilar entre 50 y 75mm. Deberá tener oculares con número de campo de 20 mm, con aumento de 10x, con ajuste de dioptrías en ambos oculares de 5 dioptrías. El sistema de objetivo será un aumento de 0.75X a 4.5X con mecanismo de enfoque grueso con ajuste de tensión. Deberá incluirse dentro de la oferta técnica una copia del certificado de calidad ISO 9001:2015 del fabricante | Pieza
158 | Dirección de Laboratorios | 1 | Experimento de presión hidrostática. permitirá medir el momento creado por la fuerza de presión que actúa sobre una superficie plana vertical completa y parcialmente sumergida, determinando la magnitud de la fuerza como su centro de presión. El demostrador contará con un nivel de burbuja incorporado, patas con altura regulable por medio de un destornillador, una regleta indicadora de altura desde la arista inferior de la superficie de estudio, un set de contrapesos con las siguientes pesas: 1x 10 g, 2x 20 g, 1x 50 g, 1x 100 g, 2x 200 g, 1x 500 g, 1x 1000 g. La forma del sector que se sumerge formará una sección semicircular con un diámetro interior de cien milímetros, un diámetro exterior de 200 milímetros, un ancho de setenta y cinco milímetros, altura del punto de apoyo sobre el toroide de cien milímetros, y una distancia entre masa suspendida y punto de apoyo de doscientos setenta y cinco milímetros. | Pieza
159 | Dirección de Laboratorios | 10 | Generador de funciones modelo EDU33212A, El EDU33212A es un generador de funciones/formas de onda arbitrarias de 2 canales y 20MHz de la serie EDU33210. Ofrece las señales estándar y las funciones que espera, como modulación, barrido y ráfaga. También proporciona funciones que le brindan las capacidades y la flexibilidad que necesita para realizar su trabajo rápidamente, sin importar cuán complejo sea. Una interfaz de panel frontal intuitiva y repleta de información le permite recordar fácilmente dónde lo dejó cuando su atención se centra en otra parte. Utilice la exclusiva pantalla a color de 7 pulgadas para configurar parámetros, ver señales y editar simultáneamente Seis tipos de modulación integrados y 17 formas de onda populares para simular aplicaciones típicas para pruebas Adquiera capacidad de forma de onda arbitraria de 16 bits con memoria de hasta 8 millones de muestras por canal Comience a utilizar la interfaz USB y LAN IO para conectividad remota Reciba el software PathWave BenchVue de Keysight para permitir el control por PC Modos de funcionamiento continuo, modulado, barrido de frecuencia y ráfaga controlada Configuración y funcionamiento sencillos Integridad de la señal que emite las señales que espera Panel frontal intuitivo Teclas de función, teclas programables y teclado numérico | Pieza
160 | Dirección de Laboratorios | 1 | GNSS inteligente: RTK Plus - Selección de satélites que se adapta sobre la marcha verificación continua de la solución - RTK Fiabilidad del 99,99 % Seguimiento de señales: GPS (L1, L2, L2C, L5), Glonass (L1, L2), BeiDou (B1, B2, B3), Galileo (E1, E5a, E5b, Alt-BOC, E6), QZSS, SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN), L-band Número de canales: 555 (más señales, adquisición rápida, alta sensibilidad) Tiempo de inicialización: normalmente 4 segundos. Tiempo real cinemático (de acuerdo con la norma ISO17123-8 standard): línea base individual - Hz 8 mm + 1 ppm/V 15 mm + 1 ppm; red RTK - Hz 8 mm + 0,5 ppm/V 15 mm + 0,5 ppm Postproceso: estático (fase) con observaciones largas - Hz 3 mm + 0,1 ppm/V 3,5 mm + 0,4 ppm; estático y estático rápido (fase) - Hz 3 mm + 0,5 ppm/V 5 mm + 0,5 ppm. Código diferencial: DGPS / RTCM típicamente 25 cm Puertos de comunicaciones; Lemo, USB y RS232 serie. | Pieza
161 | Dirección de Laboratorios | 1 | Horno digital con convección mecánica de 150, control con microprocesador interiores en acero inoxidable y ventana de cristal templado, capacidad de 35 a 250°C. | Pieza
162 | Dirección de Laboratorios | 100 | Maceta cuadrada rígida de 8 x 6 x 9 cms, hecha de Polipropileno (PP), color verde, con capacidad de 444 ml | Pieza
163 | Dirección de Laboratorios | 100 | Maceta redonda de plástico rígida de 7.5 pulgadas ó 2.8 Lts. Color negro. Elaboradas en polipropileno, con gran resistencia a los golpes, rasguños y luz solar | Pieza
164 | Dirección de Laboratorios | 1 | Manómetro digital, con precisión de punto terminal de 0,25% a escala completa | Pieza
165 | Dirección de Laboratorios | 1 | Máquina para Sand Blast para la limpieza con chorro de abrasivos como arena, granalla de acero esférica y angulas, óxido de aluminio, carburo de silicio, olote de maíz, cáscara de nuez. Su capacidad será mínimo de 35 l y deberá incluir válvulas, conexiones, trampa de humedad, manómetro, válvula de seguridad, dosificadora vmz-1/2, 5m manguera de aire de 1/2 , 5 m de manguera abrasivo de 1/2 , coples y boquilla corta de tungsteno con los siguientes diámetros 1/8 con consumo de scfm @ 100 PSI: 20PCM, 3/16 , de 45PCM y 1/4 de 81PCM. El equipo deberá incluir un juego de 10 lápices grabadores neumáticos que deberán tener un largo de 5 , un PSI de 90, un SCFM a 150 PSI de 0.21 CFM, una Velocidad de 13,500 GPM y deberán incluir una manguera de 8 de longitud con filtro de aire. Deberá incluir una mampara de protección para la máquina para sand blast y una escafandra. | Pieza
166 | Dirección de Laboratorios | 1 | Medidor de oxígeno disuelto portátil, con ATC, pantalla LCD de 3.5, rango DO 0-20 mg/l, temperatura 0-40°C, precisión de 0.3 mg/l, tiempo de respuesta 30 seg. Incluye sensor DO polarográfico y sensor de temperatura, opera con 2 baterías AA 1.5 V. | Pieza
167 | Dirección de Laboratorios | 1 | Mesa lisa con entrepaño de acero inoxidable con medidas de 72 x 30 y con una altura de 35 , resistente a la oxidación y la corrosión, patas tubulares, cubierta con borde redondeado, certificadas por NSF. Tapas de nivelación de plástico. Capacidad de carga de 750 libras | Pieza
168 | Dirección de Laboratorios | 8 | Mesas de trabajo central deberá de tener las dimensiones mínimas de 2,000 mm de largo, 800 mm de ancho y 750 mm de altura. La superficie de trabajo deberá ser aglomerado laminado de alta presión (HPL) con tratamiento anti descarga electrostática de acuerdo con la norma DIN 61340-5-1 parte 5-1, y un espesor mínimo del laminado HPL de 0.8mm para tener un total mínimo de espesor de la superficie de trabajo de 30 mm. La superficie de trabajo deberá ser antirreflejante, resistente a la abrasión y al calor conforme a los estándares establecidos por la norma DIN EN 438 la cuál deberá anexar copia simple donde se verifique el cumplimiento. Tendrá una capacidad de carga mínima de 500 Kg. El canto de la superficie de trabajo deberá tener un espesor mínimo de 3mm. Sus soportes deberán ser cuatro patas de perfil de aluminio anodizado color natural. Se deberá presentar copia vigente de certificado del cumplimiento de ISO 9001:2015 Se deberá presentar dentro de la oferta técnica carta de apoyo al licitante por parte del fabricante plan de entrega y especificaciones técnicas, asimismo ratificar que se han tomado las medidas necesarias para garantizar la oportuna producción y entrega, así como para responder respecto de la aplicación de las garantías de fábrica, por un periodo de mínimo un año de aplicación a: mano de obra y refacciones por defectos de fabricación y/o vicios ocultos de los bienes de la marca y modelo ofertados, que los bienes integrados en la oferta técnica, cuentan con refacciones y servicio disponibles en el mercado con una vigencia de por lo menos cinco años, instalación y/o puesta en marcha. Se deberá incluir la instalación y puesta en marcha del equipo suministrado. | Pieza
169 | Dirección de Laboratorios | 1 | Microtomo que deberá ser automático, giratorio y cortará muestras en rebanadas extremadamente delgadas, con una configuración mínima del espesor de corte de 0,25 hasta 100 ?m. Tendrá incrementos de 0.25?m para cortes de 0.25 a 2.5 ?m, de 1?m para cortes de 5.0 a 10 ?m, de 2?m para cortes de 10 a 30?m, de 5?m para cortes de 30 a 60?m y de 10?m de para cortes de 60 a100?. tendrá un rango de configuración de retracción: 0 a 50 ?m (0 está apagado). El equipo permitirá tener una rotación de 360 grados del portamuestras en cualquier ángulo. Se trabajará con un tamaño máximo de muestra de 70x70mm. El microtomo contará con un ajuste de velocidad de avance de 1500 ?m/s a 3500 ?m/s. Se deberá incluir con el microtomo un juego de cuatro lámparas con lupa que deberán tener iluminación LED y mínimo 5 dioptrías, brazo articulado con extensión de hasta 1.1m y una mordaza para adaptar en escritorio o mesa de trabajo. | Pieza
170 | Dirección de Laboratorios | 1 | Mini túnel de viento WTM-1000 de OMEGA, cámara de ensayo interna de 10 cm (4 ) de diámetro, 4 velocidades de aire: 2,5 m/s (492 ppm) 5,0 m/s (984 ppm) 10 m/s (1969 ppm) 15 m/s (2953 ppm), Precisión de 1% del ajuste o 0,1 m/s | Pieza
171 | Dirección de Laboratorios | 10 | MixMart Cámara para Caza Detección Movimiento Visión Nocturna Hasta 20m Full HD 16MP 1080P. Resolution Full HD de 16MP 1080p. Fotos de colores brillantes de la vida silvestre durante el día y la noche, hasta 9 Fotos por detección, soportando 5s a 90s de video. Speed Velocidad de disparo rápida y larga distancia de disparo. Incluir 8 baterías AA con recarga y recargadoruna tarjeta MicroSD de 32GB. IP65 A prueba de agua y durabilidad | Pieza
172 | Dirección de Laboratorios | 1 | Mochila para almacenar una unidad para medición universal y diversos sensores, así como muestras para el análisis, contará con: Una unidad para medición universal, portable, dispositivo de medición para experimentos y demostraciones para el estudiante en el campo biológico y ambiental. Características técnicas: La visualización amplia del valor medido se enciende automáticamente después del arranque o cuando un sensor es agregado. Tomas de seguridad de 4mm para voltaje y corriente como también toma para sonda de temperatura Tipo K NiCr-Ni integrado. Con rueda táctil. El tiempo de medición, intervalos de medición, disparador y pre-disparador son ajustables. Gráficos de los valores medidos con libre elección de los ejes de coordenadas y métodos de evaluación seleccionables. Los valores medidos y la captura de pantalla pueden ser guardados en una micro tarjeta SD integrado y copiado dentro de una memoria USB. | Pieza
173 | Dirección de Laboratorios | 1 | Motor Agitador eléctrico con control digital. Rango de velocidad de 50 a 2,500 rpm. Torque máximo de 10 N-cm. Viscosidad máxima similar al agua. Volumen máximo 2L. Potencia de 1/100 hp; 7W. Motor eléctrico sin escobillas. Carcasa de nylon. Protección IP42. Propela axial y radial. Acepta varillas con diámetro de hasta 6mm (1/4?). Alimentación eléctrica 100-240V; 50/60Hz. Incluye pinza, soporte y propela | Pieza
174 | Dirección de Laboratorios | 1 | Mufla digital, control pid con microprocesador, funciones de reloj/apagado y alarma. Capacidad 12.0 litros (0.423 cuft) temperatura maxima 1100ºc sensor tipo k, camara de ceramica moldeada . Medidas interiores 200 * 300 * 200mm (w*d*h) medidas exteriores 480 * 550 * 680mm (w*d*h), consumo 3600 w, opera con 110v, 50/60 hz. | Pieza
175 | Dirección de Laboratorios | 2 | Paquete completo de medidores para Hidroponia. Incluye: Un medidor de EC tipo pluma con un Rango de medición de 0 a 999 ppm (partes por millón) y trae batería integrada con duración de hasta 700 horas. Un medidor de pH tipo pluma con un Rango de medición de 0.0 a 14.0 pH, incluye desarmador para calibrarse manualmente y trae batería integrada con duración de hasta 700 horas. Una solución de calibración de 500 ml. con un pH estable de 7 a 25 grados centígrados. Una solución de calibración de 500 ml. con un pH estable de 10 a 25 grados centígrados. Una solución de calibración de 500 ml para el medidor de Electro Conductividad | Pieza
176 | Dirección de Laboratorios | 1 | Parrilla eléctrica de acero inoxidable que deberá contar como mínimo con las siguientes características: 6 platos 2600 W, un respaldo bajo de 0.09 m de alto, deberá funcionar con un consumo de 15.6w/h. | Pieza
177 | Dirección de Laboratorios | 1 | Péndulo de impacto deberá ser motorizado, con modulo electrónico programable y sistema de medida por medio de un encoder rotatorio digital. Deberá estar fabricado conforme a las normas EN ISO 148-1, EN ISO 148-2 y ASTM E23 (antes EN 10045-1, EN 10045-2, DIN 50115, ISO/R 83. El péndulo de impacto permitirá realizar ensayos de resiliencia en materiales metálicos y no metálicos por medio de ensayos por impacto Charpy y/o Izod, deberá tener una energía de impacto de 300 J, su sistema de medición de ángulo deberá tener una resolución de 0.018 grados, el péndulo de impacto deberá tener diferentes configuraciones para la liberación de la maza; en automático al cerrar la puerta de acceso y en manual al pulsar la tecla de ensayo. | Pieza
178 | Dirección de Laboratorios | 1 | Reactor de lixiviación, con inyección de aire equipado con una bomba de aire con controlador de flujo y de la velocidad de rotación de 2800 rpm, control de temperatura de 250 watts a 50 grados Celsius, volumen del reactor 1.5 litros, diámetro del agitador 39 mm, dimensiones 450x350x475 mm, bomba de aire CX-0098, calentador AC 220 V, 250 W, motor 220 V 2800 rpm | Pieza
179 | Dirección de Laboratorios | 20 | Registrador de datos inalámbrico de temperatura, humedad y presión. Diseñado para ser utilizados en cualquier lugar que necesite para realizar un seguimiento de las condiciones ambientales. Resistencia al agua, al polvo y a los golpes (IP-67: Sumergibilidad de 30 minutos a 1 m y prueba de caída MIL-STD-810G), equipados con un anillo en D resistente para colgar | Pieza
180 | Dirección de Laboratorios | 5 | Semillero color negro de 450 cavidades (inyección de plástico), elaborado de Polietileno. Características: Ancho de la charola 34 cms, Largo de la charola 66.5 cms, Alto de la charola 4.5 cms. Volúmen por cavidad de 11 cc., Calibre-Grosor 1.85 mm., 450 cavidades con perforación en la base para drenaje. Forma de Cavidades cuadradas redondeadas, Medidas de la cavidad 2.0 X 2.2 cm., Medidas inferior de base por cavidad 0.80 cm | Pieza
181 | Dirección de Laboratorios | 5 | Semillero termoformado de 50 cavidades, elaborado de Poliestireno (PS). Características: Ancho de la charola 28 cm, Largo de la charola 54 cm, Alto de la charola 9 cm. Volumen por cavidad 100 cc., Calibre-Grosor 1 mm., 50 cavidades con perforación en la base para drenaje, forma de Cavidades: Cuadradas Redondeadas, Medida de la cavidad 4.5 X 4.5 cm., Medida inferior de base por cavidad 1.5 X 1.5 cm. | Pieza
182 | Dirección de Laboratorios | 1 | Termociclador de punto final. Pantalla táctil LCD de 5.7? y 320 x 240 píxeles, permitirá mínimo 680 programas. El equipo tendrá protección individual por contraseña para grupos, personas, carpetas y programas, se podrán configurar un mínimo de 64 usuarios, contará con temperatura controlable en la tapa de temperatura ambiente a 110 °C. Deberá tener un intervalo de temperatura de -5 °C a 99.9 °C, con una uniformidad de ±0.25 °C a 55°C, ±0.4 °C a 95 °C, con una rampa de temperatura con intervalo de 0.001 °C/s a 5.0 °C/s, una tasa de calentamiento de 4.2 °C/s y tasa de enfriamiento de 3.6 °C/s. El equipo incluirá un bloque térmico de plata chapado en oro electroformado, con capacidad de 96 pozos para tubos de 0.2 ml, el bloque deberárá trabajar en un intervalo de temperatura de -5 °C a 99 °C, con una uniformidad de ± 0.3 °C de 20 a 72 °C, ± 0.4 °C a 95 °C. El bloque cuenta con capacidad de soportar un gradiente de temperatura de ± 40 °C, ± 20 °C, en 12 zonas, controlado por un procesador con 6 elementos Peltier | Pieza
183 | Dirección de Laboratorios | 20 | Trampa Sherman para Rata o ratón. Plegable, acero galvanizado. Atrapa sin lastimar. | Pieza
184 | Dirección de Laboratorios | 20 | Trampa/jaula Tipo Tomahawk 79 X 30 X 32 Cm. Plegable, transportadora y reubicadora | Pieza
185 | Dirección de Laboratorios | 1 | Vitrina cuadrada de cristal templado para exhibición con medidas de 180x40x210 cm, 5 entrepaños ajustables de cristal, iluminación LED en la parte superior (tapa de vitrina), base de MDF de 25 cms. Incluye puerta de cristal templado con chapa | Pieza
186 | Dirección de Laboratorios | 5 | Vitrina cuadrada de cristal templado para exhibición con medidas de 50x50x200 cm, 4 entrepaños ajustables de cristal, iluminación LED en la parte superior (tapa de vitrina), base de MDF de 30 cms de altura. Incluye puerta de cristal templado con chapa | Pieza
187 | Dirección de Mantenimiento | 2 | Lavaojos y regaderas de emergencia. Fabricada en acero inoxidable. Diseñada para utilizada en lugares con riesgo de trabajo con usos de líquidos, químicos y gases peligrosos. Se instala en cualquier lugar donde tenga toma de agua sobre la columna de acero. Se activa con válvula de acero inoxidable de esfera de 1/2 . Cuenta con dos rociadores.Charola del lavaojos de acero inoxidable. El diámetro de la tubería es de 1 1/4 pulgada. | Equipo
188 | Escuela Preparatoria Número 3 | 5 | Fluxometro de pedal modelo 310-38 | Pieza
189 | Escuela Preparatoria Número 5 | 5 | Báscula digital para medición de peso corporal, grasa, músculo, índice de masa corporal, edad metabólica, pesos de hasta 180 kg, precisión hasta 0.01kg, color negro. | Equipo
190 | Escuela Preparatoria Número 7 | 3 | Microscopio óptico, con oculare WF 10x /20 mm con ajuste de dioptrías en uno de los oculares, con objetivos 4x, 10x, 40x, (retráctil) e inmersión 100x (retráctil) óptica acromática, anillo antiderrapante y anillo de color para identificación. con iluminación LED con control de intensidad variable. | Pieza
191 | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | 3 | 60 Muestras preparadas para microscopio. Juego de 60 diapositivas preparadas, incluyendo plantas, insectos y tejidos animales, para su uso en educación biológica. Dimensiones estándar: 25 mm x 75 mm. El nombre de la muestra está marcado en cada portaobjetos de microscopio. Viene con una lista de portaobjetos de microscopio incluidos. Incluye 7 tipos de portaobjetos preparados para microscopio Plantas: 18 piezas, Insectos y animales: 17 piezas, Problema y célula del ser humano: 20 piezas, Microorganismos y otros: 5 piezas. Vidrio muy transparente: Portaobjetos preparados para microscopio de vidrio altamente transparente, con alta transmisión de luz, fáciles de observar bajo varios microscopios. Lista y etiquetas: El nombre de la muestra está marcado en cada portaobjetos preparados para microscopio. Viene con una lista de portaobjetos preparados para microscopio incluidos | Paquete
192 | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | 1 | Analizador de motor y de calidad eléctrica. Datos de medida del accionamiento - Tipo de motor: Asíncrono trifásico (inducción), Fuente de alimentación: Variador de frecuencia, Rango de frecuencia del motor: De 40 Hz a 70 Hz, Sobretensión/baja tensión desde la curva V/f nominal (%): -15% a +15%, Rango de frecuencia portadora: 2,5 kHz a 20 kHz. Tecnología de variador de velocidad cubierta por el 438-II - Tipo de inversor: Solo inversor VSI (controlado por tensión), Método de control: Control de V/f, vector de lazo abierto, vector de lazo cerrado, accionamientos con codificadores, Frecuencia: 40 a 70 Hz. Estuche: Diseño robusto y a prueba de golpes con protección integrada. A prueba de polvo y salpicaduras. Protección IP51 según la norma IEC60529 para su uso en una posición vertical inclinada. Golpes y vibraciones. Golpes de 30 g, vibraciones: 3 g sinusoidal, aleatorio 0,03 g2/Hz según MIL-PRF-28800F Clase 2. Pantalla: Brillo: 200 cd/m2 típico con adaptador de alimentación, 90 cd/m2 típico con batería. Tamaño: LCD de 127 x 88 mm (153 mm/6,0 pulgadas de diagonal). Resolución: 320 x 240 píxeles. Brillo y contraste: ajustable por el usuario, compensación de temperatura. Memoria: Tarjeta SD de 8 GB (compatible con SDHC, formato FAT32), hasta 32 GB opcionales. Almacenamiento de pantallas y varias memorias de datos para almacenar registros (en función del tamaño de la memoria). | Equipo
193 | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | 1 | Balanza Analítica Precisión 500 Gr X 0.001 Fa5003sNombre del producto: Balanza electrónica de precisión con pantalla LCD Capacidad: 500gResolución: 0.001GAlimentación: adaptador AC110V ~ 240V Características: 1. Pantalla LCD de fuente grande con retroiluminación, lectura clara. 2. Cuenta con modos de múltiples funciones con conteo, conversión de unidades y pesaje. 3. La fuente para alimentación externa se adapta al voltaje global automáticamente, en situaciones de emergencia puede usar batería estándar. Puede funcionar 120/240 V o con 4 baterías de 1.5 V. 4. Visualización de advertencia de baja potencia, indicación de sobrecarga, indicador de nivel, patas giratorias para nivelar. 5. La charola de pesaje y la plataforma son de acero inoxidable sólidas y duraderas, fáciles de limpiar. 6. Parabrisas de vidrio transparente de cinco lados, para evitar la interferencia del aire en todos los dominios. 7. Dispositivo de núcleo de alto grado seleccionado, adecuado para pesaje profesional. 8. El diseño de botón estándar, fácil de operar. 9. La carcasa está hecha de material de ingeniería profesional, puede usarse durante mucho tiempo.10. Conector estándar RS232 para impresora, computadora o algún otro dispositivo externo. | Pieza
194 | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | 1 | Banco de ensayos para la prueba de motores de combustión interna controlado por computadora con capacidad hasta 75 kW, el cual contenga motor de cuatro tiempos y cuatro cilindros a gasolina y Diésel para la realización de pruebas experimentales, así como analizador de gases de escape. Las dimensiones del equipo son 800 x 800 x 1700 mm y un peso aproximado de 500 kg, mientras las dimensiones de la caja de control son de 490 x 330 x 310 mm con un peso de 10 kg. El suministro de energía eléctrica es de 110 VAC ? 127 VAC/60 Hz, mientras la estructura está fabricada de aluminio anodizado y paneles de acero pintado y los principales elementos metálicos deben ser de acero inoxidable. Además, depósito de combustible de 5 litros de capacidad, sensor para medir la velocidad (r.p.m.) del motor de 0 ? 6000 r.p.m, sensor de fuerza para medición del par de frenado con rango de 0 ? 350 N·m, sensores de temperatura para medir la temperatura del aire de entrada, temperatura de los gases de escape, temperatura del combustible, temperatura del aceite del motor de combustión y temperatura del agua de entrada y de salida del sistema de refrigeración, sensor de caudal para medir el consumo de combustible con rango de 0 ? 350 ml/min, caudal de aire de entrada al motor de combustión con rango de 0 ? 600 m³/h, caudal de salida de gases de escape con rango de 0 ? 600 m³/h, así como sensor de presión del aceite del motor de combustión con rango de 0 ? 8 bar y sensor de presión atmosférica con un rango de 0 ? 1 bar. | Equipo
195 | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | 1 | Banco de pruebas para neumática e hidráulica SMC - SAI7403, el cual incluye: 4 packs aula de neumática-hidráulica transparente. Cada pack incluye: Mesa rodante con panel bi-puesto: 1, Bloque de cajones de almacenaje con cerradura: 2; Composición de neumática básica: 1; Composición hidráulica transparente nivel I: 1; Composición hidráulica transparente nivel II: 1; Grupo hidráulico móvil hidráulica transparente: 1; Bidón de aceite colorado: 1; Licencia SINGLE USE para el pack de cursos eLEARNING-200: 6; autoSIM-200. 1 licencia para educación: 2; Póster de la composición PNEU-401: 1; Póster de las composiciones MOD-201 y MOD-202: 1; Posters de simbología neumática: 1; Posters de simbología hidráulica: 1. Mesa rodante con panel bi-puesto, bloque de cajones de almacenaje con cerradura, neumática: Mando directo de un cilindro de simple efecto, mando indirecto de un cilindro de simple efecto, mando indirecto de un cilindro de doble efecto, mando de un cilindro de doble efecto con válvula biestable, mando de un cilindro de doble efecto desde dos lugares independientes, mando de un cilindro de doble efecto desde dos lugares simultáneos, regulación de la velocidad en un cilindro de doble efecto, aumento de la velocidad en un cilindro de doble efecto, función memoria con una válvula monoestable, detección y control de la posición de un cilindro, retraso de una señal de mando, activación de una señal de mando en función de la presión, dispositivo de estampación, prensa de bastidores, dispositivo de sujeción, estampado en piezas de madera, distribución de cajas, control de una cuchara de fundición, vaciado de almacén, distribución y separación de piezas. Hidráulica: Bomba de engranaje, válvula de bloqueo (o válvula de caudal aquí con la misma función), manómetro, válvula limitadora de presión, válvula de paso (distribuidora), cilindro de efecto simple, cilindro de doble efecto, válvula antirretorno, válvula de caudal (válvula de estrangulación), válvula reguladora de caudal, desplazamiento de paquetes, resistencia al paso de fluido, circuito diferencial, contra presión, válvula antiretorno con estrangulación, válvula antiretorno con desbloqueo, grupo hidráulico móvil hidráulica transparente, bidón de aceite colorado, licencia single use para el pack de cursos elearning-200, auto sim-200 (16 licencias), poster de simbología neumática y posters de simbología hidráulica. | Equipo
196 | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | 1 | El brazo robótico colaborativo deberá tener un alcance de 850 mm con carga útil de 10 Kg, y deberá tener una velocidad de articulación de 225 (deg/s) con ángulos de articulación de J2 y J4: -70°/+180°; J1, J3, J5, J6 y J7: ±360°, deberá contar con freno en las articulaciones y codificadores absolutos en las articulaciones, una repetibilidad de +/- 0.1 con 7 grados de libertad y una huella de 130 130 mm con temperaturas de funcionamiento máxima de 45. La clasificación de protección deberá ser de IP54 con 8 Salidas digitales de 24v cada una, 4 salidas de relé y 16 entradas digitales de 3 a 30 Volts con entradas y salidas analógicas de 4 a 20 mA 2/2 mA su consumo de energía deberá ser entre 400 ? 600 Watts y velocidad máxima de 1200/1800 mm/s. Deberá incluir una banda transportadora y pinza electrónica. El brazo robótico deberá tener un controlador el cual tenga una caja el cual aloja varios elementos como son; 1.- Ordenador, que coordina los movimientos de los 7 servomotores. 2.- La placa de E/S, que cuenta con un conjunto de funciones relacionadas con la seguridad y permite varias conexiones eléctricas. 3.- Los relés en el bus de alimentación del brazo robótico. 4.- Conectores para conectar a una toma de corriente, un brazo robótico y una consola de programación. 5.- Un botón de parada de emergencia. 6.- Un botón de parada protectora. 7.- Un botón de alternancia de marcha/pausa/reanudación. El brazo robótico tendrá una consola de programación / interfaz del usuario que permitirá al usuario programar el sistema del robot y albergará dos botones de accionamiento trasero en la parte posterior junto al mango. Al pulsarlos, el usuario podrá manipular manualmente el brazo robótico. También deberá tener un botón de parada de emergencia, un botón de parada protectora y un botón de alternancia de marcha/pausa/reanudación en la parte delantera. Hablando sobre conexión del brazo robótico al sistema deberá tener; 1.- Un cable con dos conectores en ambos extremos entre el brazo robótico y el armario del controlador. 2.- Un cable se fija a la consola de programación y, con un conector, en el otro extremo para conectar la consola al armario del controlador. 3.- Un cable tiene un conector hembra CEE trifásico en un extremo y un conector macho en el otro para conectar el armario del controlador al enchufe de la pared. El brazo robótico deberá tener una mesa el cual soportará un mínimo de 1000 N·m de dimensiones de 2 metros x 2 metros (ancho x largo) aproximadamente. El brazo robótico se alimentará a través de un conector CEE monofásico que se encuentre en la parte frontal. La instalación requiere tener un fusible previo de 16 A. El brazo robótico deberá tener señales que debe advertir con la siguiente colorimetría; Verde - Funciona con normalidad, Verde intermitente - Mantiene su posición o está en pausa El programa se puede reanudar, Rojo - Se ha activado la parada protectora / de emergencia, Amarillo - El controlador del robot ha detectado una situación inusual, Azul intermitente - Indica que el robot está en fase «listo para inicializarse», Azul - Se está iniciando. Se deberá incluir dentro de la oferta técnica una carta original de apoyo al licitante por parte del fabricante, donde lo autorice al licitante como representante autorizado y muestre su respaldo para la presente licitación en términos de la lista de bienes y servicios, plan de entrega y especificaciones técnicas, asimismo ratificar que se han tomado las medidas necesarias para garantizar la oportuna producción y entrega, así como para responder respecto de la aplicación de las garantías de fábrica, por un periodo de mínimo un año de aplicación a: mano de obra y refacciones por defectos de fabricación y/o vicios ocultos de los bienes de la marca y modelo ofertados, que los bienes integrados en la oferta técnica, cuentan con refacciones y servicio disponibles en el mercado con una vigencia de por lo menos cinco años, instalación y/o puesta en marcha según se solicite, así como capacitación en sitio para el manejo de la estación. Se deberá incluir dentro de la oferta técnica copia de los certificados vigentes expedidos por un organismo certificador que avalen el cumplimiento de fabricación bajo los estándares ISO 9001:2015 con alcance en Producción y venta de equipos de prueba y medición. El brazo robótico su controlador deberá tener estos ítems; Botón de parada de emergencia, Botón de parada protectora, Botón de pausa/reanudación con anillo indicador de luz de color, Interruptor principal de encendido/apagado, Enchufe de alimentación principal (para conector CEE monofásico), Conectores del brazo robótico y la consola de programación, Placa con orificio pasacables reemplazable, Puerta al interior del armario del controlador, Pie de armario con orificios de ventilación. Al igual el controlador deberá seguir estos protocolos; El controlador y el brazo robotico conectado a él están encendidos cuando el interruptor principal de encendido y apagado se encuentra en la posición 1. El controlador inicia el proceso de apagado cuando el interruptor pasa a la posición 0, y únicamente deja de estar encendido cuando el anillo indicador luminoso se apaga. | Kit
197 | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | 1 | Equipo de refrigeración por absorción; Fabricado con estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado; Principales elementos metálicos de acero inoxidable; Contar con Generador o calentador con posibilidad de selección de la fuente de calor entre resistencia eléctrica o GLP; Regulador de presión con manómetro (rango 0 - 3 bar) para regular la presión de entrada del GLP al generador; Calentador eléctrico: 230 V, 125 W; Control de la potencia desde el computadora (PC); - Suministro eléctrico 110 VAC - 127 VAC/60 Hz; Dimensiones: 700 x 700 x 700 mm aprox; Peso: 70 kg aprox; Caja-Interface de Control con Dimensiones: 490 x 330 x 310 mm aprox. | Equipo
198 | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | 5 | Kit de modelo molecular de 444 piezas para la enseñanza básica y avanzada de ciencias. Incluye 132 átomos, 158 enlaces y 150 partes de Carbono-60 (fulereno) Presenta modelos de estructuras químicas con tipos de bolas y palos y que rellenan el espacio. Muestra la estructura química, el enlace molecular y el ángulo de enlace en 3D. Dimensiones del producto 6,69 x 9,06 x 2,36 pulgadas (17 x 23 x 6 cm); 1,76 libras (800 gramos) | Kit
199 | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | 1 | Modelo de Torso Bisexual de 23 Piezas. Torso bisexual de 47 cms: Modelo educativo de 23 piezas Especificaciones: Desmontable en 23 piezas. Medidas: 47 x 20 x 13 cm. Muestra: Cabeza (mitad completa / mitad ósea), Ojo Lóbulo cerebral superior derecho, Lóbulo cerebral inferior derecho, Bulbo raquídeo derecho, Cerebelo derecho, Lóbulo cerebral superior izquierdo, Lóbulo cerebral inferior izquierdo, Bulbo raquídeo izquierdo, Cerebelo izquierdo. Montado sobre una base de plástico. Materiales: plástico tipo PVC, resina. | Kit
200 | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | 8 | Rueda giratoria: Fabricada de acero/poliuretano; Giratoria con freno; Diámetro de 4 pulgadas; Espesor de 2 pulgadas; Peso máximo soportado de 350 kgs; Tipo industrial. Paquete de dos ruedas | Paquete
201 | Escuela Superior de Huejutla | 1 | 2 frascos Suero fetal bovino Código del producto: 11533387; Gibco? 10082147 Descripción: Categoría de los sueros: Performance Plusv Cultivo celular, cultivo de células S2 de Drosophila, cultivo de células High Five?, cultivo de células de insectos, cultivo de células de mamíferos, cultivo de células Sf9 y Sf21Condición de envío: Hielo seco Contenido y almacenamiento: Condiciones de almacenamiento: ? 10 °C Condiciones de envío: Congelado Especie: Ganado/bovino Formulario: Líquido Tipo de producto: Suero fetal bovino Serum Treatment: Inactivado por calor Características ecológicas: Embalaje sostenible Grado de pureza o calidad: contenedores Age: Fetal País de origen: Estados Unidos Formato: Frasco Cantidad: 500 mL Concentración de endotoxinas: ?5 EU/ml Concentración de hemoglobina: ?15 mg/dL Condiciones de envío: Congelado | Pieza
202 | Escuela Superior de Huejutla | 1 | 2 Kit PIPETMAN, Incluye: 4 Micropipetas (P2G, P20G, P200G, y P1000G), marca GILSON, esterilizable en autoclave y calibrable. | Pieza
203 | Escuela Superior de Huejutla | 1 | 3 bolsas de Tubos PCR 0.2ml. Modelo PD1012 Tubos hechos de polipropileno de color claro, eficiente tapa unida al tubo. Forma uniforme que distribuye el calor. Utilizable en cualquier marca de termocicladores. Se pueden esterilizar en Autoclave hasta 120 ºC. Presenta las siguientes características: Capacidad: 0.2 ml Tapa: Domo Presentación: 1000 piezas | Pieza
204 | Escuela Superior de Huejutla | 1 | 3 bolsas de Tubos PCR 0.5ml. Modelo PD1011 Tubos hechos de polipropileno de color claro, eficiente tapa unida al tubo. Forma uniforme que distribuye el calor. Utilizable en cualquier marca de termocicladores. Se pueden esterilizar en Autoclave hasta 120 ºC. Presenta las siguientes características: Capacidad: 0.5 ml Tapa: planaPresentación: 1000 piezas | Pieza
205 | Escuela Superior de Huejutla | 1 | 5 cajas de Medio de Eagle modificado de Dulbecco, glucosa elevada Código: D777 Código UNSPSC: 12352207; NÁCARES: NA.75 El medio de Eagle modificado de Dulbecco (DMEM) es una modificación del medio basal Eagle (BME) que contiene el cuádruple de concentraciones de aminoácidos y vitaminas. Cada uno de estos medios ofrece una combinación diferente de L-glutamina y piruvato sódico. Además, los niveles de glucosa se han elevado a 4 500 mg/l, lo que contribuye al nombre «DMEM/High». Apto para cultivo celular. Con las siguientes características: Formulario: polvo Técnicas: cultivo celular Componentes: Glucosa: alta Piruvato de sodio: sí NaHCO3: no HEPES: no Rojo fenol: sí L-glutamina: sí Condiciones de envío: ambiente Temp. de almacenamiento: 2-8 °C | Pieza
206 | Escuela Superior de Huejutla | 1 | A. DIGIDATA 1550B1menor que brmayor que Sistema de adquisición de datos de bajo ruidoDIGIDATA 1550B1 más cancelación adaptativa de ruido humsilenciador de 1 canal, 16 bits, 500 KSPS, USB 2.0. Launidad principal de montaje en bastidor Digidata 1550B1 viene de serie con: cable USB 2.0, cable de alimentaciónespecífico para la región, CD con el software AxoScope 10. Guía de inicio rápido. Requiere pCLAMP versión 10 u 11.Proveedor: INOLAB ESPECIALISTASmenor que brmayor que DE SERVICIO S.A. DE C.V. No de Parte I031057.Incluye instalación dentro de la Escuela Superior de Huejutla, y puesta en marcha del software. menor que brmayorque B. DIGIDATA 1550B1 -Software PCLAMP 11 para Windows incluye: Llave de seguridad USB Clampex 11 y llavede seguridad USB Clampfit Advanced Analysis Module 11. Proveedor: INOLAB ESPECIALISTASmenor que brmayorque DE SERVICIO S.A. DE C.V. No de Parte I031138. Incluye instalación dentro de la Escuela Superior de Huejutla, ypuesta en marcha del software.menor que brmayor que C. Amplificador Axopatch 200B Cabezal CV-203BUmenor quebrmayor que Sistema de amplificador axopatch 200B. Incluye: amplificador Axopatch 200B Cabezal CV-203BU Cablede alimentación específico para la región. Kit de accesorios que contiene: fusible ACC, placa base para conectarcabezales al manipulador, soporte de electrodo, caja de interpolación de resistencia en serie, celda modelo Patch-1U,clavija de 1 mm.menor que brmayor que Proveedor: INOLAB ESPECIALISTASmenor que brmayor que DE SERVICIOS.A. DE C.V. No de Parte I031054. Incluye instalación dentro de la Escuela Superior de Huejutla | Pieza
207 | Escuela Superior de Huejutla | 1 | AGITADOR PARA MICROPLACAS VELOCIDADREGULABLE: 0-1350 RPM. TIEMPO: 0-120 MIN.PLATAFORMA: A) P/4 MICROPLACAS DE 96LUGARES. MEDIDAS EQUIPO.: 350X250X150 MM.TAMAÑO PLATAFORMA.: 250X230MM. TIPO DEAGITACION: HORIZONTAL-CIRCULAR. ORBITA DEVIBRACION: 3MM. | Pieza
208 | Escuela Superior de Huejutla | 1 | Agitador Rotatorio Multitupos. Vel variable 10-80rpm, rango de tiempo 0-120min, cont dig de vel. si.tiem.agitacion: rotatoria. Dimen. 230250x300 mm. Discos inter. inc a)52 tubos de 1.5mL o b) 20 tubos de 15 mL, o c) 12 tubos de 50 mL. marca Scientific a ser entregado a la ESH. | Pieza
209 | Escuela Superior de Huejutla | 1 | Cajas criogénicas, de cartón, 136 136 mm. Paquete con 10 cajas | Pieza
210 | Escuela Superior de Huejutla | 10 | Cajas para almacenar tubos PCR de 0.2ml. Modelo CRM-23461-02Presentan las siguientes características:Lugares: 96Volumen de tubo: 0.2 mlFabricados en polipropileno | Pieza
211 | Escuela Superior de Huejutla | 1 | Cajas para cultivo celular de 60 x 15mm de poliestireno cristal virgen, completamente claras, Estériles. Presentación con 400 piezas (20 paquetes con 20 cajas). | Pieza
212 | Escuela Superior de Huejutla | 1 | Cajas Petri desechable estériles de 100 x 15 mm. Paquete con 1000 cajas | Pieza
213 | Escuela Superior de Huejutla | 1 | ChemiDoc Touch Imaging System (12003153) menor que brmayor que Descripción general:El sistema de imagen ChemiDoc Touch es un instrumento multifuncional para el análisis de geles y membranas.Caracterizado por un diseño compacto que integra una pantalla táctil intuitiva con una poderosa computadora interna.Este sistema utiliza charolas específicas para las aplicaciones de quimioluminiscencia, UV/visible y fluorescencia,incluyendo la detección de la tecnología Stain Free de Bio-Rad. El no. de cat. 12003153 incluye: * Chemi doc imaginesystem con pantalla de 12,1 pulgadas * Computadora interna * Cámara CCD superenfriada * Charola Chemi/UV/StainFree (170-8374) * Image Lab Touch software * Cable de poder * Instalación y capacitación por personal capacitado deBio-Rad | Pieza
214 | Escuela Superior de Huejutla | 1 | Electrocardiógrafo 12 canales con diseño de filtro digital completo, deriva anti línea base. | Pieza
215 | Escuela Superior de Huejutla | 1 | Encéfalo gigante, 2.5 veces el tamaño natural, desmontable en 14 piezas. Las estructuras del encéfalo y los ventrículos se pueden ver a través de las divisiones medianas, frontales y trasversales. Sobre soporte desmontable | Pieza
216 | Escuela Superior de Huejutla | 2 | Equipo de cirugía mayor de 48 piezas de acero inoxidable con charola mayo incluida | Pieza
217 | Escuela Superior de Huejutla | 2 | Equipo para cirugía pediátrica de 48 pzas Incluye: 1 Charola Mayo; 2 Riñón de Acero Inox; 1 Separador Richarson Chico . | Pieza
218 | Escuela Superior de Huejutla | 1 | EVAPORADOR ROTATORIO. INTERVALO TEMP: AGUA:T.A.-90°C/ACEITE: T.A.-180°C, VELOCIDAD ROTACION:20-200 RPM, VOLUMEN MATRACESEVAPORADOR/RECEPTOR: 1000 ML, CAPACIDAD BAÑO:5L, MEDIDAS: UNIDAD PRINCIPAL: 440x320x450 MM/BAÑO:300x300x240 MM. PANTALLA LED.MARCA:SCIENCE MEDISPONIBLE SALVO VENTAANTICIPADA | Pieza
219 | Escuela Superior de Huejutla | 1 | Maniquí para diagnósticos y procedimientos del oído que incluye nueve cartuchos de diagnóstico con fotografías a todo color que ilustran la membrana timpánica normal, otitis media mucosa, otitis media serosa con nivel aire fluido, otitis media crónica con perforaciones grandes o pequeñas de la membrana timpánica, dos aspectos del colesteatoma de ático, otitis media atelestática, esclerosis timpánica | Pieza
220 | Escuela Superior de Huejutla | 1 | Microplacas de 96 pocillos, estándar con tapa, volumen de 330 uL, transparente, material: poliestireno, 50 piezas por caja. | Pieza
221 | Escuela Superior de Huejutla | 1 | Microtubos Safe-Lock 1.5mL. Eppendorf Quality . Fabricados en polipropileno. Tapa plana a presión.Graduación en relieve. Soportan una FCR de hasta 30,000 xg. Esterilizables en autoclave. Presentación caja con 1000 piezas. | Pieza
222 | Escuela Superior de Huejutla | 1 | Microtubos Safe-Lock 2.0ml. Eppendorf Quality . Fabricados en polipropileno. Tapa plana a presión. Graduación en relieve. Soportan una FCR de hasta 25,000 xg. Esterilizables en autoclave.Presentación bolsa con 1000 piezas. | Pieza
223 | Escuela Superior de Huejutla | 1 | MiniMidiMACS Starting Kit. Incluye: Separadores MiniMACS (130-042-102) y MidiMACS (130-042-302), soporte MACS MultiStand (130-042-303), kit de columnas MS (130-042-201) y LS (130-042-401). | Pieza
224 | Escuela Superior de Huejutla | 1 | Modelo anatómico del sistema urinario de sexo dual, en 6 piezas desmontables que presenta estructuras de la cavidad retroperitoneal: pelvis grande y pequeña con huesos y músculos, vena cava inferior, aorta con sus ramificaciones y conductos iliacos, tracto urinario superior, recto, riñón con glándula adrenal. La mitad frontal del riñón derecho es desmontable. Con un inserto masculino fácil de desmontar (vejiga y próstata, mitad frontal y posterior) e inserto femenino (vejiga, útero y ovarios, 2 mitades laterales). Sobre un base. | Pieza
225 | Escuela Superior de Huejutla | 1 | Modelo anatómico de músculos superficiales y profundos de miembro inferior, desmontable en 9 piezas. Los tendones, vasos sanguíneos, nervios y componentes óseos de la pierna y el pie izquierdos aparecen con gran detalle | Pieza
226 | Escuela Superior de Huejutla | 1 | Modelo anatómico del sistema urinario de sexo dual, en 6 piezas desmontables que presenta estructuras de la cavidad retroperitoneal: pelvis grande y pequeña con huesos y músculos, vena cava inferior, aorta con sus ramificaciones y conductos iliacos, tracto urinario superior, recto, riñón con glándula adrenal. La mitad frontal del riñón derecho es desmontable. Con un inserto masculino fácil de desmontar (vejiga y próstata, mitad frontal y posterior) e inserto femenino (vejiga, útero y ovarios, 2 mitades laterales). Sobre un base. | Pieza
227 | Escuela Superior de Huejutla | 1 | modelos anatómicos de cabeza en relieve sobre tablero en corte medial y frontal | Pieza
228 | Escuela Superior de Huejutla | 1 | monitor para adulto de signos de vitales , digital, diseño con ahorro de energía, interfaz estándar de oxígeno gráfico. | Pieza
229 | Escuela Superior de Huejutla | 1 | MyPIPETMAN Select Multicanal P8x200, 20-200 µLCódigo: FP10013SPresentan las siguientes características:1. Volumen ajustable o fijo: Volumen ajustable2. Volumen nominal: 200 µL3. Tipo de pipeta: Desplazamiento manual de aire4. Rango de volumen: 20-200 µL5. Modelo de pipeta: P8X2006. Gama de pipetas: MiPIPETMAN 7. Conectado: No8. Número de canales: 87. Tipo de eyector: Plástico | Pieza
230 | Escuela Superior de Huejutla | 1 | Optical Flat 8-Cap Strips, pkg N. º de catálogo: TCS0803 Características: Paquete de 120 tiras de 8 tapas para tubos y placas de 0,2 ml para PCR y reacciones ópticas, ultra transparentes. | Pieza
231 | Escuela Superior de Huejutla | 1 | PanGreen Universal SYBR Green Mastermix N. º de catálogo: QSD01-0100 Presenta las siguientes características: TAMAÑO: 100 reacciones (20 ?l vol.) | Pieza
232 | Escuela Superior de Huejutla | 2 | Paquete con puntas para micropipeta de 0,1 a 10 microlitros SIN filtro y esterilizadas. cada paquete contiene 10 racks. libres de ADN, RNasa, endotoxinas y ATPasa, Autoclavables hasta 121 °C | Pieza
233 | Escuela Superior de Huejutla | 1 | Peso: 3.8 kg, medidas: 55x35x32cm.Contiene dos modelos anatómicos didácticos 3D (tridimensionales) de las hemorroides para facilitar la explicación de las complicaciones o las contraindicaciones: Un modelo presenta un corte frontal del recto con hemorroides, fisuras anales y fístulas. El otro muestra un plano externo con prolapso rectal inflamado y bultos de hemorroides. | Pieza
234 | Escuela Superior de Huejutla | 5 | Pipeta graduada de 10 mL (1/10), vidrio de borosilicato, clase B ASTM, división de 0.1 mL, tolerancia ±0.06 mL, longitud aproximada de 350 mm, código de color naranja | Pieza
235 | Escuela Superior de Huejutla | 5 | Pipeta graduada de 5 mL (1/10), vidrio de borosilicato, clase A ASTM, división de 0.1 mL, tolerancia ±0.02 mL, longitud aproximada de 350 mm, código de color azul | Pieza
236 | Escuela Superior de Huejutla | 1 | Pipeta graduada de 50 mL (1/10), vidrio de borosilicato, división de 0.5 mL, tolerancia ±0.2 mL | Pieza
237 | Escuela Superior de Huejutla | 1 | Pipeta graduada desechable 10ml. Estéril de poliestireno empaque individual (plástico). Libre de DNasas, RNasas y pirógenos. División 0.1mL; graduación negativa 3.0mL. Tolerancia de ±2% del volumen total. Código de color naranja. Presentación 200 piezas. | Pieza
238 | Escuela Superior de Huejutla | 1 | Pipeta graduada desechable 5 mL. Estéril, en empaque individual (plástico). Fabricada en poliestireno. División 0.1 mL; graduación negativa 2.5 mL. Tolerancia de ±2% del volumen total. Presentación con 200 piezas. | Pieza
239 | Escuela Superior de Huejutla | 1 | Placas de Petri/Cultivos celulares Nunc? 35x10mm Plato Código: Thermo Scientific? 150318, del producto: 10654161 Estas placas e cultivo celular son aptas para satisfacer numerosas necesidades experimentales en los cultivos celulares de rutina, que propicia la máxima adhesión en una amplia gama de tipos de células. Color del tapón: Transparente Material del cierre: Plástico, Poliestireno Forma del fondo: Plano Color: Transparente Cuadriculado: No cuadriculado Forma: Redonda Tratamiento de superficie: Nunclon Delta Volumen de trabajo (métrico): 3 mL Incluye: Tapa N.° por paquete: 10 Altura (métrico): 12 mm Cierre incluido: Cierre incluido Descripción: 35x10mm Plato, Nunclon? Delta Capacidad (métrico): 3 mL (pocillo) Área de cultivo: 8,8 cm2 Material: Plástico, Poliestireno Esterilidad: Estéril Tipo: Cubeta de cultivo celular Número de pocillos: 1 N. º por caja: 500 Ventilación: Tapa sin ventilación Diámetro (métrico): 40 mm | Pieza
240 | Escuela Superior de Huejutla | 5 | Puntas amarillas, para micropipeta de 20-200 ml. Rack con 96 puntas. | Pieza
241 | Escuela Superior de Huejutla | 1 | Puntas para micropipeta de 0.5 a 20 µL. Punta estándar. No estériles. Incoloras. Longitud de 46 mm. Paquete con 1000 piezas. | Pieza
242 | Escuela Superior de Huejutla | 1 | Puntas para micropipeta de ajuste universal 1-200 µL, estériles, 10 racks/caja, 960 tips/caja | Pieza
243 | Escuela Superior de Huejutla | 1 | Puntas para micropipeta de ajuste universal 100-1000 µL, estériles, 10 racks/caja, 960 tips/caja | Pieza
244 | Escuela Superior de Huejutla | 1 | Puntas universales. Capacidad de 1 a 200µl. No estériles. Fabricadas en polipropileno virgen. Longitud de 51mm. Esterilizables en autoclave. Bolsa con 1000 piezas | Pieza
245 | Escuela Superior de Huejutla | 1 | Puntas universales. Capacidad de 100 a 1000µl. No estériles. Fabricadas en polipropileno virgen. Longitud de 72mm. Bolsa con 1000 piezas | Pieza
246 | Escuela Superior de Huejutla | 1 | Rack con puntas azules de 100-1000 µL. Paquete con 10 piezas | Pieza
247 | Escuela Superior de Huejutla | 1 | Simulador de desfibrilador externo automático (AED) que consiste en la caja de desfibrilador, el casete de batería, parches de electrodos de entrenamiento y un control remoto. Equipo ideal para la enseñanza del uso de un desfibrilador externo en escuelas de medicina, colegios de enfermería y prácticas en clínicas de la salud para llevar a cabo el entrenamiento de soporte vital básico (BLS) de manera adecuada. Encendido y apagado a través de la cubierta abierta o cerrada del equipo. Simula el proceso del AED en una situación de emergencia sin la alta tensión de un desfibrilador real, ayuda de una voz indicadora durante todo el proceso. La voz indicadora está disponible en inglés y en chino. El volumen es ajustable. Cuenta con 9 escenarios diferentes de emergencia, pueden ser pausados y reanudarles en cualquier momento. Función de simulación de problemas que pueden ser seleccionados vía control remoto. Incluyen, mala posición de los parches, problemas de la máquina, batería baja de la máquina, que el paciente no requiera desfibrilación, etc. Función de alerta de batería, el sistema automáticamente revisa el estado de la batería, si ésta es baja la voz lo indicará. Puede ser utilizado en cualquier tipo de maniquí. | Pieza
248 | Escuela Superior de Huejutla | 1 | Stripettor Ultra controlador de pipeta ligero, ergonómico y motorizado diseñado para usarse con pipetas serológicas de vidrio y plástico de 0,5 a 100 ml. | Pieza
249 | Escuela Superior de Huejutla | 2 | Tubo fondo cónico 15 mL. Estéril. Fabricado en polipropileno. Graduación en color azul, división de 0.5 mL. Tapón roscado de polietileno de alta densidad, color azul. Soporta una FCR de hasta 12,000 xg. Presentación con 1 bolsa (50 tubos/bolsa) | Pieza
250 | Escuela Superior de Tepeji del Río | 20 | VEX V5 Competition Super Kit (276-7040) 20 licencias; con una vigencia indefinida, con los componentes de más de 1500, sistema de control V5, motores inteligentes V5, sensores, piezas de estructura de aluminio, 610 piezas de movimiento, además de todo el hardware, las herramientas y los accesorios necesarios. Con capacitación, 10 horas de curso de capacitación en línea. Acompañamiento y asesoría ilimitada. Soporte en el uso de la plataforma STEM Labs de VEX y asesoría para la certificación en la plataforma. Software VEXCode V5 de programación de robots físicos. | Pieza
251 | Escuela Superior de Tizayuca | 5 | Microscopio binocular óptico. Características: Oculares: HWF 10X/20mm con ajuste de dioptrías. Objetivos Plan IOS con corrección a infinito 4X, 10X, S40X y S100X. Platina: Mecánica de 152/197 x 131mm Rango de movimiento X-Y: 75 x 36mm. Diafragma: De iris y anillo porta-filtros de 32. Condensador: Abbe N.A. 1.25 de altura regulable. | Equipo
252 | Escuela Superior de Tizayuca | 4 | Microscopio estereoscópico. Características: Oculares: WF 10x/22 mm, Objetivos: Sistema zoom de aumentos variables 0.67X, 0.7X, 0.8x, 1x, 1.5x,2x,3x,4x y 4.5x (de 6.7X a 45X aumentos totales), Platina: Intercambiable de 95 mm/ 3.7? de diámetro, cristal opaco y doble cara blanco/negro. Enfoque: Macrométrico antiderrapante, Iluminación: LED transmitida e incidente, Dimensiones: 245 x 435 x 312/ 9.6 x 17.1 x 12.2 . Cabeza binocular, inclinada 45°, Anillo antiderrapante con objetivo y tapa, Platina con pinzas, Distancia interpupilar de 55-75 mm, Ajuste de dioptría en ambos oculares, Estativo, robusto, reforzado y fácil de transportar, Iluminación con interruptores independiente, Dos platinas intercambiables: cristal opaco, para luz transmitida y doble cara blanco/negro, para luz incidente. | Equipo
253 | Escuela Superior de Tizayuca | 15 | Vernier de 5 , Tolerancia: 0.158 / 0.4 mm, Capacidad máxima 5 /127mm. | Equipo
254 | Escuela Superior de Zimapán | 2 | Adquisición de dispositivo GPSMAP 86i: de navegación precisa, se une a la comunicación global en el resistente GPSMAP es un dispositivo de mano GPS y de comunicación por satélite accionado por botones que incluye mapas. GPSMAP 86i es la solución óptima para profesionales que necesitan precisión en la navegación, especialmente diseñado para topógrafos. Este dispositivo robusto y resistente al agua garantiza la más alta calidad y durabilidad. Características Técnicas Específicas - Tipo de batería: Ion litio interna recargable - Autonomía de la batería: Hasta 40 horas, hasta 200 horas en modo de bajo consumo - Clasificación de resistencia al agua: IEC 60529 IPX7 - Rango de temperatura de funcionamiento: De -20°C a 60°C - Rango de temperatura de carga: De 0°C a 40°C - Distancia de seguridad del compás: 17.5 cm Protocolo/frecuencia inalámbrica: 2.4 GHz a 14.9 dBm nominal | Pieza
255 | Escuela Superior de Zimapán | 1 | Estación total mecánica modelo TS 16 más avanzada, Disponible en 1 ,2 ,3 y 5 de precisión angular y opciones para alcance de medición sin prisma de 500 o 1,500 metros. integran teclado Alfanumérico y pantalla a color táctil. Además de facilidad para la transferencia de datos por medio de Memoria USB, mini USB, RS232 y Bluetooth. TS 16 incluye el revolucionario software Captivate, convirtiendo datos complejos en los modelos 3D más realistas y viables. Con aplicaciones fáciles de usar y un entorno completamente táctil, cualquiera de sus diseños pueden verse en todas las dimensiones. | Equipo
256 | Escuela Superior de Zimapán | 2 | Nivel Láser, Nivel Láser Autonivelante con Línea Vertical y Horizontal, El nivel láser de línea GLL 3-80 CG se conecta con facilidad y proyecta 3 líneas claras a 360° para máxima visibilidad. Las líneas de láser de color verde brillante ofrecen una visibilidad hasta cuatro veces mejor que las líneas de color rojo. El innovador sistema de supervisión CAL Guard y una aplicación de smartphone con conexión por Bluetooth® permiten un control remoto, así como realizar ajustes a distancia y con precisión. Las tres líneas de proyección a 360° de esta herramienta permiten nivelar simultáneamente en horizontal y vertical, para trabajar con mayor eficiencia. | Pieza
257 | Escuela Superior de Zimapán | 2 | Prisma topográfico, Rebota la señal que envía la estación total. Prisma GPR113 circular con soporte para estación total precisión de centrado 2,0 mm, alcance 2.500 m. | Pieza
258 | Instituto de Ciencias de la Salud | 6 | Amoul Led (RCP electrónico). Simulador de RCP electrónico inalámbrico. Con referencias anatomicas correctas. brinda retroalimentación durante el RCP iluminando la circulación sanguínea y los órganos alcanzados con cada compresión con indicadores de alta cálidad LED. Cumple con los criterios a evaluar en cursos de la AHA. Evaluación de profundidad, ritmo y calidad del RCP. Incluye: Simulador inalámbrico, cargador de batería, pulmones de refacción, resorte de compresiones de refaccón, 10 mascarillas para ventilación boca/boca y funda. | Unidad
259 | Instituto de Ciencias de la Salud | 1 | Amoul PRO. Simulador de RCP electrónico inalámbrico con TABLET y Software. Con referencias anatomicas realistas. Brinda retroalimentación durante el RCP iluminando la circulación sanguínea y los órganos alcanzados con cada compresión con indicadores LED. Cumple con los criterios a evaluar en cursos de la AHA. Con su aplicación y tablet recibe gráficas y resultado de la evaluación para Debriefing en tiempo real de la práctica de compresiones y ventilaciones. Reporte PDF del RCP para estudiante que esta listo al finalizar cada práctica para enviar por correo. Incluye: Simulador inalámbrico, cargador de batería, pulmones de refacción, TABLET con software, resorte de compresiones de refaccón, 10 mascarillas para ventilación boca/boca y funda colchoneta para compresiones. | Unidad
260 | Instituto de Ciencias de la Salud | 1 | Ares (Medium Skin Tone) COMPLETE Ares es un simulador para entrenamiento de un equipo de respuesta de Emergencia con características que lo hacen de fácil uso, ligero y anatómicamente eficaz para el desarrollo de habilidades incluye tableta nueva con software maestro. Además de brindar dos pacientes en uno con cambio de genitales y pelucas para personalizar. *Viene configurado como masculino*. Incluye SymEyes, brazo para intravenosa, brazo para toma de presion no invasiva, un StethoSym, genitales masculino y femenino y pelucas intercambiables . Incluye experiencias clínicas simuladas, una licencia maestro ( perpetua). | Unidad
261 | Instituto de Ciencias de la Salud | 2 | Corazón en diafragma, 3 veces su tamaño natural, de 10 partes : Modelo detallado que muestra las estructuras del diafragma (=base). Viene con texto explicativo en varios idiomas. Órganos desmontables en: Esófago, tráquea, vena cava superior, aorta, tronco de la arteria pulmonar, ambas paredes anteriores auriculares, ambas paredes ventriculares. Este producto requiere una garantía de 5 años. Incluye el curso de capacitación digital virtual, que proporciona acceso directo a su gemelo digital en un smartphone, tablet o dispositivo de sobremesa. | Pieza
262 | Instituto de Ciencias de la Salud | 2 | Cráneo clásico con mandíbula abierta, pintado, 3 partes. Origen (rojo) e inserciones (azul), musculares representados en la parte izquierda del modelo. Reproducción muy exacta del cráneo humano, fabricado y terminado manualmente con un material resistente e irrompible. Representación muy exacta de surcos, orificios, apófisis, suturas y otros. Desmontable en Bóveda del cráneo, Base del cráneo y Mandíbula. Opcionalmente puede usted integrar un cerebro (C18), que consiste de 5 piezas, proporciona acceso directo a su gemelo digital en un smartphone, tablet o dispositivo de sobremesa. Este producto requiere una garantía de 5 años. Incluye el curso de capacitacion digital virtual | Pieza
263 | Instituto de Ciencias de la Salud | 3 | Cráneo clásico sobre columna cervical, 4 partes . Cráneo desmontable en Bóveda del cráneo, Base del cráneo y Mandíbula, adicionalmente están representados el rombencéfalo, la médula espinal, los nervios cervicales, las arterias vertebrales, las arterias basilares y las arterias cerebrales posteriores. Incluye el curso capacitacion digital virtual . Este producto requiere de una garantia de 5años | Pieza
264 | Instituto de Ciencias de la Salud | 1 | Cráneo clásico, pintado, 3 partes . El origen (rojo) y las inserciones (azul) musculares están pintadas en la parte izquierda del cráneo. Reproducción muy exacta del cráneo humano. Fabricado y terminado manualmente con un material resistente e irrompible. Representación muy exacta de surcos, orificios, apófisis, suturas y otros. Desmontable en Bóveda del cráneo, Base del cráneo y Mandíbula. Opcionalmente puede usted integrar un cerebro (C18), que consiste de 5 piezas. Ahora con conexiones magnéticas. Cada modelo anatómico, le proporciona acceso directo a su gemelo digital en un smartphone, tablet o dispositivo de sobremesa.Este producto requiere una garantía de 5 años. Incluye el curso digital virtual, usuarios ilimitados . | Unidad
265 | Instituto de Ciencias de la Salud | 3 | Cráneo de feto, sobre soporte . Vaciado natural de un cráneo fetal en la semana 30 de embarazo, que proporciona acceso directo a su gemelo digital en un smartphone, tablet o dispositivo de sobremesa. Este producto requiere garantía de 5 años,Incluye el curso digital virtual, usuarios ilimitados . | Unidad
266 | Instituto de Ciencias de la Salud | 1 | Cráneo desmontable 22 partes versión didáctica a colores. Modelo realista y de gran calidad, hecho de plástico resistente indeformable y permite apreciar fácilmente la compleja estructura del cráneo humano. Compuesto de 22 huesos que reproducen fielmente los detalles, muy sencillos de montar y desmontar gracias a unas conexiones entre huesos poco visibles y estables. Manipulación del cráneo segura y sencilla. Este cráneo no se desmonta constantemente.. Los bordes dentados de las suturas reflejan el grado de soldadura de un cráneo humano verdadero con gran realismo. Huesos están representados en 9 colores distintos para facilitar la identificación de cada una de las partes del cráneo. Los pares de placas óseas presentan el mismo color. Los distintos huesos están unidos entre sí mediante un sistema interno de sujeción que no afecta a la anatomía natural. Debido a la gran cantidad de huesos (22), la ventaja de dicho sistema es que aporta una mayor estabilidad con respecto a las uniones magnéticas. Consta de los siguientes huesos:Hueso parietal (izquierdo y derecho),Hueso occipital, Hueso frontal, Hueso temporal (izquierdo y derecho), Hueso esfenoidesHueso etmoides, Hueso vómer, Hueso cigimático (izquierdo y derecho), Maxilar superior con dientes (izquierdo y derecho), Hueso palatino (izquierdo y derecho), Cornete nasal (izquierdo y derecho), Hueso lagrimal (izquierdo y derecho), Hueso nasal (izquierdo y derecho), Maxilar inferior con dientes. Este producto requiere de una garantia de 5 años. Incluye el curso de capacitacion digital virtual , que proporciona acceso directo a su gemelo digital en un smartphone, tablet o dispositivo de sobremesa. | Pieza
267 | Instituto de Ciencias de la Salud | 1 | Cráneo neurovascular. Cráneo de tamaño natural de un adulto con siete vértebras cervicales, sobre un soporte. Las arterias están en un lado, los nervios en el otro lado. Al levantar la bóveda del cráneo se pueden observar los principales nervios y arterias de la base del cráneo. Representación de los doce pares craneales y sus ramificaciones. Este producto requiere una garantía de 5 años | Pieza
268 | Instituto de Ciencias de la Salud | 1 | Cuna de calor radiante BT-550 integrada con calentador de infrarrojo lejano, temporizador, pantalla LCD TFT a color de 7 pulgadas, cabeza giratoria, escala de pesaje correcta (± 10g), lámpara de examinación de LED y fototerapia., Garantía: 1 año contra defectos de fabricación. | Unidad
269 | Instituto de Ciencias de la Salud | 2 | Dinamómetro mecánico TAKEI T-18, incluye estuche Rango de medición: 0 a 100 Kg. Garantía de 1 año sobre defectos de fabricación. | Pieza
270 | Instituto de Ciencias de la Salud | 1 | Esqueleto Fred A15, el esqueleto flexible sobre pie metálico con 5 ruedas. Esqueleto con columna vertebral móvil que puede imitar casi cualquier movimiento natural humano, permaneciendo en la postura alcanzada, para el estudio de posturas correctas e incorrectas y malas posturas patológicas. Los movimientos del cráneo se pueden demostrar con las articulaciones de la cabeza. Muestra los nervios espinales, arterias vertebrales, así como una hernia discal en la 3ª y la 4ª vértebra lumbar. Colocado sobre un soporte estable con 5 ruedas. Excelente calidad, fabricación en plásticos de excelente conservación e irrompibles, cráneo de tres piezas, peso casi real de aproximadamente 200 huesos, miembros de fácil quita y pon. Este producto requiere una garantía de 5 años. Incluye el curso de capacitacion digital virtual , que proporciona acceso directo a su gemelo digital en un smartphone, tablet o dispositivo de sobremesa. | Pieza
271 | Instituto de Ciencias de la Salud | 1 | Grupos Anatómicos brazo y pierna con músculos Lujo, sobre soporte. Compuesto por Brazo con músculos de lujo, en 6 partes: Modelo de tamaño natural pueden desmontarse en los músculos deltoides, bíceps braquial, tríceps braquial, palmar menor y palmar mayor, supinador largo con músculo radial externo; Músculos de la pierna de lujo, con 7 partes: Modelo de tamaño natural divisible en muslo y pierna, con los siguientes músculos son desmontables: satorio, glúteo mayor, recto anterior del muslo, bíceps crural cap. I. con músculo semitendinoso, músculos gemelos. Este producto requiere una garantía de 5 años. Incluye el curso de capacitacion digital virtual, que proporciona acceso directo a su gemelo digital en un smartphone, tablet o dispositivo de sobremesa. | Pieza
272 | Instituto de Ciencias de la Salud | 1 | Maniquí con apariencia de anciano con arrugas y pliegues en la piel. Ideal para preparar a los estudiantes a trabajar en cuidados geriátricos. Con los siguientes rasgos: Úlcera por decúbito (Etapa I) Pupila dilatada en comparación con normal Comparación lunar cancerígeno con normal Arrugas y pliegues en la piel - Pliegues de piel enrojecidos. La apariencia del maniquí es la de una mujer, inlcuye pelucas de hombre y mujer y órganos genitales masculinos insertables para simular un hombre y para realizar sondajes masculinos y exámenes de próstata. Cumple todos los requisitos OBRA. Incuye un Brazo derecho acoplable para intravenosa e inyecciones intramusculares, ademas de un Brazo izquierdo acoplable para toma de tensión arterial. | Unidad
273 | Instituto de Ciencias de la Salud | 2 | Microscopio Estereoscópico binocular (básico). Adecuado para trabajos a nivel medio superior e investigación: WF 10X / 20 mm, con prisionero. Objetivo: 2X (20 aumentos totales). Platina Intercambiable de 60 mm / 2.3 de diámetro, cristal opaco y doble cara blanco / negro. Enfoques: macrométrico, antiderrapante. Iluminación: LED transmitida e incidente. Dimensiones: 160 x 280 x 203 mm / 6.2 x 11.0 x 7.9 Alimentación: 3 baterías AA recargables de 1.2V incluidas) CA110/240V,50/60Hz | Pieza
274 | Instituto de Ciencias de la Salud | 1 | Modelo anatómico Torso-discos, 15 discos . Torso seccionado horizontalmente en 15 discos. En cada plano seccionado se representan las relaciones topográficas con forma de relieves de colores. Para contemplar en detalle, los discos se pueden desplazar horizontalmente y girar alrededor de su eje sagital. Cada disco se puede desmontar por separado. Proporciona acceso directo a su gemelo digital en un smartphone, tablet o dispositivo de sobremesa.Este producto requiere garantía de 5 años. Incluye curso de capacitacion digital virtual | Pieza
275 | Instituto de Ciencias de la Salud | 1 | Musculatura de la cabeza y del cuello, 5 partes. Representación de lamusculatura superficial y profunda, nervios y vasos. Tapa del cráneo retirable y cerebro de 3 partes. Con base.Dimensiones 28X18X18 cm. Proporciona acceso directo a su gemelo digital en un smartphone, tablet o dispositivo desobremesa. .Este producto requiere garantía de 5 años. | Pieza
276 | Instituto de Ciencias de la Salud | 1 | Ojo, 5 veces su tamaño natural, 12 partes . Modelo de ojo con el nervio óptico en su posición natural en su cuenca (piso y pared medial). Muestra las estructuras asociadas y la relación entre el ojo, el hueso, los músculos y las estructuras del ojo. Desmontable en: Dos mitades de la esclerótica, nervio óptico, músculo recto superior, músculo recto lateral, mitad de la córnea, lentes, humor vítreo, glándula lagrimal, estructuras asociadas y órbita ósea.Este producto requiere una garantía de 5 años Incluye el curso de capacitacion digital virtual, que proporciona acceso directo a su gemelo digital en un smartphone, tablet o dispositivo de sobremesa. | Pieza
277 | Instituto de Ciencias de la Salud | 1 | Potenciómetro portátil con electrodo incluido | Pieza
278 | Instituto de Ciencias de la Salud | 1 | Purificador para agua destilada y deionizada, el cual consiste en siguientes módulos: Sistema WODA RO- DI (Agua Tipo II con capacidad de producción de 24 lph, Incluye: Pretratamiento 10 micras, 5 micras, carbón activado, Suavizador, 2 membranas de osmosis inversa, Tanque de resina lecho mixto, Filtro 0.22 micras, Conductímetro, Tanque de almacenamiento, capacidad de 60 litros con lámpara de luz UV sumergible, filtro de venteo y recirculación, Sistema Agua Tipo I, Agua grado HPLC. Purist UV con Dispensador Electrónico. Incluye: Cartucho de Pulimiento final (Resina grado Nuclear). Lámpara de luz UV 185/254 nm, preinstalada,Filtro 0.22 micras en punto de uso. Nota: El equipo de agua Tipo I se debe alimentar mínimo con agua Destilada, ya sea de garrafón o recomendable del Desionizador propuesto.Se requiere que el sistema pueda incluir el monitor de TOC · Se incluye instalación, puesta en marcha y capacitación del personal. | Pieza
279 | Instituto de Ciencias de la Salud | 2 | Simulador de pierna Vinnie para insuficiencia venosa. Moldeado a tamaño real. La parte superior de la pierna tiene una fijación giratoria que permite una rotación completa de la pierna de 360 grados para una fácil visualización. Presenta las siguientes afecciones*: úlceras venosas, celulitis, dermatitis por estasis, venas varicosas, tinción por hemosiderina, vasculitis, lipodermatoesclerosis, calcifilaxis, pioderma grangrenosum, úlcera del pie curada, uñas de los pies engrosadas por hongos, maceración, lesión por presión neuropática, atrofia blanca, edema con fóvea, venas reticulares y telangiectasias. Modelo con herida para el aprendizaje sobre vendajes de compresión. | Unidad
280 | Instituto de Ciencias de la Salud | 2 | Simulador para nutrición parenteral total (NPT) y cateterismo venoso central [SKU: LF01012] para capacitar a los estudiantes y al personal en las tecnicas para realizar la cateterizacion venosa central, Incluye bolsas de suministro de líquidos, piel reemplazable, sellador de tubos, agujas, un litro de sangre,guía didáctica en un estuche rígido de transportey soporte de suministro de fluidos Garantía de cinco años. Tamaño: 28 pulgadas x 17 pulgadas x 10 pulgadas. Todos los puntos de referencia apropiados son palpables para una identificación realista de los sitios de insercion. Se puede retirar la piel sintetica del hombro para revelar la musculatura disecada y la ubicacion de las venas, arterias y otros puntos de referencia. Se conecta sangre artificial para confirmar la ubicación correcta de la aguja cuando la quot;sangrequot; huye de la aguja, como si fuera real Los cateteres venosos se pueden colocar en su lugar una vez que el introductor se inserta correctamente. Es posible utilizar un cateter Swan-Ganz. | Unidad
281 | Instituto de Ciencias de la Salud | 1 | Simulador avanzado de paciente de tamaño adulto sexo femenino para atención de enfermería de cuerpo completo diseñado para entretamiento basado en simulación de habilidades clinicas de enfermería general y de cuidados avanzados . Este simulador incluye maniquí con cabeza, mandíbula, codos, muñecas, rodillas y tobillos articulados que se puede utilizar para simular muchos en procedimientos clínicos de enfermería principalmente atención general al paciente : actividad de baño y vendaje, capacidad de adminsitración de enemas , pulsos palpables manuales, paso uretral y vejiga realista para ejercicios de cateterismo , conjunto de 3 úlceras por decubito, Colostomía transversa, ileostomía y estomas suprapúbicos para practicar la irrigación. Manejo de vias respiratorias, pacitación en inyección y ejercicios de duchas vaginales y prueba de Papanicolaou con vagina y cuello uterino realistas. | Unidad
282 | Instituto de Ciencias de la Salud | 2 | SIMULADOR DE ALIMENTACION POR SONDA - MODELO DE SUCCION. Suction Training Model Type II + Tube Feeding Components)LM-097B. Suction Training Model Type II LM-097. Tube Feeding Components LM-097 se utiliza para practicar la inserción de catéteres de succión en la cavidad nasal, la cavidad oral y el sitio de traqueotomía, así como procedimientos de succión, alimentación por sonda nasogástrica y procedimientos de cuidado de gastrostomía, que se aplican de manera rutinaria en los campos de enfermería y cuidado. La región facial se puede dividir en dos mitades a lo largo de la línea media, lo que permite confirmar el estado real de inserción de un catéter de succión y tubos de alimentación. Los componentes de alimentación por sonda vienen con un tanque interno, lo que permite la alimentación por sonda nasogástrica y el manejo de la gastrostomía utilizando líquidos reales. El tanque tiene una función de drenaje, por lo que no hay necesidad de preocuparse por el desbordamiento cuando el tanque se llena.La inserción de catéteres de succión en la cavidad nasal, la cavidad oral y el sitio de la traqueostomía y la práctica de succión, que se realizan con el modelo de entrenamiento de succión tipo II, también se pueden realizar con los componentes de alimentación por sonda conectados. | Unidad
283 | Instituto de Ciencias de la Salud | 2 | SIMULADOR DE DIÁLISIS PERITONEAL AMBULATORIA CONTINUA Diseñado para enseñar a pacientes, alumnos y personal sanitario los procedimientos esenciales de la DDAC (Diálisis Peritoneal Ambulatoria Continua) y su cuidado. El torso constituye un método realista de demostración y práctica de la diálisis peritoneal. El éxito de la DDAC (Diálisis Peritoneal Ambulatoria Continua) depende de la atención concienzuda del paciente a los siguientes procedimientos de diálisis. Ofrece al paciente la oportunidad de familiarizarse con la CAPD para garantizar un tratamiento satisfactorio. Incluye el catéter permanente de Tenckhoff y una caja rígida de almacenaje | Unidad
284 | Instituto de Ciencias de la Salud | 1 | SIMULADOR DE PRESION ARTERIAL SKU: LF01095El simulador de presion arterial para la evaluacion fisica y ayuda a resolver las incertidumbres comunes al enseñar a los estudiantes a tomar la presion arterial. Este simulador realista permite preestablecer valores tanto para la presion sistolica como para la diastolica. Proporciona un excelente medio para practicar la escucha y la distincion de los sonidos de la presion arterial antes de la experiencia clinica real. Es posible discernir de forma audible las cinco fases de Korotkoff. Con esta unidad realista, el estudiante puede encontrar los resultados preestablecidos y el instructor puede saber con certeza si el estudiante ha realizado el procedimiento correctamente. Los sonidos generados electronicamente se graban digitalmente. Incluye el tensiometro de brazo con altavoz incorporado, esgmomanometro, unidad de control electronico (seis pilas AA ), manual de instrucciones y estuche de transporte blando. Solo para auscultacion de la presion arterial. | Unidad
285 | Instituto de Ciencias de la Salud | 2 | SIMULADOR PARA LA ALIMENTACIÓN NASOGÁSTRICA E INTUBACIÓN Simulador de cabeza y torso con características naturales tanto anatómicas como al tacto, permite práctica de alimentación nasogástrica, intubación traqueal y lavado gástrico. Este producto de tamaño natural consta de cabeza con orificios auditivos, ojos abiertos, boca con dientes, orificios nasales, orificio traqueal y una parte removible en el torso que permite la observación de tráquea, pulmones, esófago y estómago. Se pueden llevar a cabo procedimientos desde aseo de cara, fosas nasales, orificios auditivos hasta alimentación nasogástrica, intubación, traqueotomía y lavados gástricos.Incluye el tensiometro de brazo con altavoz incorporado, esgmomanometro, unidad de control electronico (seis pilas AA ), manual de instrucciones y estuche de transporte blando. Solo para auscultacion de la presion arterial. | Unidad
286 | Instituto de Ciencias de la Salud | 1 | Torso de lujo y brazo con músculos, 33 partes . Torso de tamaño natural con un brazo con músculos desmontable en 6 partes. Reproduce la anatomía completa de la parte superior del cuerpo humano. Gracias a la perfección de los detalles, está indicado para la formación de los estudiantes de medicina. La mitad derecha muestra la piel, la mitad izquierda muestra la musculatura externa e interna, con nervios, vasos y estructuras óseas.Este estético modelo es la reproducción fiel de los órganos internos. Es desmontable en:Cabeza en 2 partes, mitad del cerebro, músculo esternocleidomastoideo, brazo con músculos en 6 partes desmontables: M. deltoides, M. bíceps braquial, M. tríceps braquial, M. palmar mayor con M. flexor radial del carpo, M. supinador largo con M. radial externo; muñón del muslo, cubierta torácica y abdominal, con mamas desmontables, cuerpo del torso, 2 mitades pulmonares, corazón en 2 partes, hígado con vías biliares, estómago en 2 partes, mitad del riñón, paquete intestinal en 4 partes, órganos genitales femeninos en 3 partes y con embrión, órganos genitales masculinos en 4 partes. Suministro con tablero. Este producto requiere de una garantía de 5 años. Incluye el curso de capacitacion digital virtual , que proporciona acceso directo a su gemelo digital en un smartphone, tablet o dispositivo de sobremesa. | Pieza
Para las partidas 1, 2, 3, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 84, 88, 92, 95, 99, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 165, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 187, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 200, 206, 207, 208, 213, 214, 218, 247, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286 deberá incluir instalación, puesta en marcha y capacitación para operar el equipo.
Número de partidas cotizadas:
Condiciones de pago:
Vigencia de la cotización:
Plazo y condiciones de entrega:
Garantía de los productos:
Lugar de entrega: