## Hoja1
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Adquisicion de mobiliario y equipamiento para laboratorio
Anexo 17
Anexo Técnico
Pachuca de Soto, Hgo., a de xxxxxxx del 2026
Empresa:
Licitación:
Representante legal:
RFC:
En las partidas en las que se señala alguna marca, es únicamente como referencia por lo que los licitantes podrán ofertar dicha marca o aquella que cumpla con los requerimientos solicitados, lo cual no limita la libre participación de los interesados.
No. Partida | Centro de costos responsable | Centro de costos | Cantidad | Descripción del bien | Unidad de medida
1 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Biología | 1 | Lector de microplacas Modelo INFINITE 200 PRO. Rango de longitud de onda: Intensidad de fluorescencia (Ex 230 ? 850 nm, Em 280 ? 850 nm).Absorbancia: 230 ? 1000 nm. Detectores: Fluorescencia: PMT, UV y sensible al rojo; Absorbancia fotodiodo de silicio UV. Luminiscencia: sistema de conteo de fotones con PMT de baja corriente oscura. Formatos de plancha: 6- to 384-well plates, cuvettes, MARCA TECAN INCLUYE INSTALACION CAPACITACION Y PUESTA EN MARCHA | Equipo
2 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Ciencias Agrícolas y Forestales | 4 | Mesa de trabajo de 2.15 m de largo, 1.05 cm de ancho y 0.90 m de alto. Con cubierta de resina fenólica blanca de 20 mm de grosor. La cubierta de resina fenólica deberá estar montada sobre una base (marco) de PTR de 2 x 1 pulgadas, calibre 14. La base de la mesa deberá tener dimensiones de 1.75 m de largo x 0.70 m de ancho y 0.88 m de alto. El marco superior de la base deberá estar unido de forma que la cara de una pulgada esté paralela al piso, y contar con un travesaño de refuerzo en el centro del lado de 1.75 m, paralelo a la cabecera de la mesa. El marco superior formado deberá estar soldado a 4 patas, una en cada esquina, por la cara de una pulgada del PTR. Las patas deberán estar soldadas de forma paralela entre el lado de 2 pulgadas y en lado de 0.70 m (cabecera de la mesa). Cada par de patas, en los extremos, deberá estar unido por un travesaño de refuerzo de PTR, soldada a la cara de una pulgada de las patas y a una altura de 0.45 m a partir del piso. Los dos travesaños de refuerzo del par de patas deberán estar unidas entre sí por dos piezas de PTR soldadas por las caras de dos pulgadas de los travesaños y separadas a 25 cm, una de la otra, tomando como referencia el centro de los travesaños de refuerzo de las patas. La cubierta de resina fenólica deberá unirse al marco superior mediante insertos y y tornillos. 8 juegos, al menos. | Pieza
3 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Enfermería | 1 | Simulador obstétrico se concentra en el parto, la hemorragia posparto y la distocia de hombro. características de apoyo vital avanzado ACLS: intubación, brazo IV y brazos PS, respuestas pupilares. Incluye bebe adjunto para maniobras de leopold, con placenta y cordón umbilical, venas y piel de reemplazo, ayuda manual en parto, palpación del feto. La compra incluye 1 año de garantía por defecto de fábrica, el envío la instalación y capacitación del uso de los simuladores. | Equipo
4 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Farmacia | 52 | Banco para laboratorios Estructura fabricada en tubular redondo de 1 cal, 18 con un aro fabricado en tubular redondo de 1/2 cal. 18 y placa de lámina de acero cal. 14. Acabado en pintura horneada electrostática micro pulverizada. Asiento de madera de pino de 36 cm de diámetro. | Piezas
5 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Farmacia | 1 | ESPECTROFOTOMETRO UV/VISIBLE GENESYS 180. THERMO SCIENTIFIC para entornos de uso intensivo y robusto. Medición de absorbancia , transmitancia y concentracion. Ancho de banda de 2nm. Longitud de onda de 190 a 1100nm, Exactitud de ± 0.5 nm, Velocidad de escaneo lento,medio y rápido (hasta 1600nm/min). Pantalla táctil a color de 7 , inclinable, alta definición, 800x1280 píxeles. Detector de Fotodiodo de doble silicio. Fuente de luz de lámpara de xenón. Interfase USB, Ethernet i Wi-Fi. Configuración opcional para cambiador de celdas de 8 posiciones, cambiador de celdas de 4 posiciones (cledas de trayectoria larga). Soporte de celda termostatizado Peltier 20 a 60°. Alimentación eléctrica de 100 1 240 V, 50/60Hz.El equipo requiere la tecnología necesaria para la programación de lectura de curvas de calibración (medición de concentración de sustancias) que haga los cambios de longitud de onda de forma automática, lecturas de absorbancia ya sea por una longitud de onda específica o en un rango determinado y análisis de cinética, a través de la lectura de absosbancia o transmitancia | Equipo
6 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Gerontología | 1 | EQUIPO DE ESTIMULACIÓN TRANSCRANEAL POR CORRIENTE DIRECTA (tDCS) Programa de estimulación estándar de 2mA a 30 min y posibilidad de seleccionar otros 5 programas preestablecidos: 1mA a 30 min, 1 mA a 20 min, 1.5 mA a 30 min, 1.5 mA a 20 min y 2 mA a 20 min. ?Modo investigación? que posibilita el ajuste del tiempo de estimulación e intensidad de la corriente de estimulación: Corriente de estimulación ajustable de 0 a 3 mA con incrementos de 0.1 mA. (NO SE REQUIERE INSTALACIÓN). Tiempo de estimulación ajustable por hasta 60 minutos en incrementos de 30 segundos. Posibilidad de activar Modo placebo. Medición continua automática de la calidad de contacto entre los electrodos y el paciente e indicador visual de calidad de contacto. Indicador visual de mensajes: Listo para empezar , tratamiento terminado , Checar contacto? . La entrega incluye instalación, puesta en marcha y garantía de 1 año. Monitoreo continuo de desempeño con frecuencia de actualización de 1 MHz Compatible con EEG, PET, MEG, NIR, fMRI, Alimentación por baterías de 9V con capacidad de hasta 100 horas de estimulación. Peso de 200 gramos incluyendo baterías. Contador de eventos, Certificado ISO 9001. Certificado ISO 13485 para diseño y fabricación de dispositivos de estimulación transcraneal eléctrico para el área de Neurología. Certificación CE para protocolo de tratamiento para depresión y dolor. Registro Sanitario COFEPRIS | Equipo
7 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Alimentos | 1 | El analizador y contador de células somáticas cuenta con las siguientes características, contenido de grasa de 0.01 a 25%±0.1% (opción 45%), sólidos no grasos 3-15%±0.15%, densidad 1,015 a 1,040 kg/m3±0.3kg/m3, proteína 27%±0.15%, lactosa 0.01 a 6% ±0.2%, agua adicionada 0 a 70%±3%, temperatura de la muestra 1°C a 40 °C ±1, punto de congelación -0.4°C a -0,7°C ± 0.001%, sales 0.4 a 1.5% ±0.05%, pH 0 a 4 ±0,05%, conductividad 3 a 14 [MS/CM]±0,05%, sólidos totales 0 a 25% ±0.17, contador de células somáticas (starter kit 1 PZ, adaptador 100-240 volts ~1.6 Ampers, Max. 50-60Hertz, pipetas automáticas (2 piezas), teclado y ratón inlámbricos, mezclador minivortex. | Equipo
8 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | ANEMÓMETRO DE HILO CALIENTEGarantía de 12 meses contra defectos de fabricación.Rango de medición:Velocidad del aire: 0~25 m/s (0~5000 pies/min)Flujo de aire: 0~999900 m3/min (pies3/min)Temperatura: -20 °C~60 °C (-4 °F~140 °F)Humedad: 0~100 % HRPrecisión:Velocidad/flujo del aire: ±3 % de lectura ±1 %FSTemperatura: ±0,8 °C (±1,5 °F)Humedad: ±3,5 % HRResolución:0,01 m/s (1 pie/min), 0,001 m3/min (pies3/min),0,1 °C, 0,1 °F, 0,1 % de humedad relativaCondiciones de funcionamiento: 0~50 °C (80% HR)Condiciones de almacenamiento: -20~60 °C(70 % HR) | Equipo
9 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 2 | Aparato de consistencia Vicat.Émbolo reversible de acero inoxidable con diámetro de 10mm en un extremo y aguja de acero inoxidable con diámetro de 1mm en el otro. El peso del émbolo ensamblado con el indicador ajustable es de 300g. Incluye soporte; escala graduada de 0 a 50mm; émbolo reversible ensamblado con aguja de acero inoxidable de 1mm (H-3070), molde cónico (H-3080) y placa de vidrio (H3049). Cumple con las normas ASTM C187, C191, C308, C359, C451, C472; AASHTO T129, T131, T186. | Equipo
10 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 2 | Banco de consolidación ideal para instalar y operar 3 consolidómetros con soportes inferiores traseros para anclarse a piso y evitar volteo, ademas de contar con entrepaño inferior para almacenamiento de pesas | Equipo
11 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 6 | Cámara para ensaye triaxial para muestras de 35 mm de diámetro para ensaye UU, CU Y CD, incluye bloque de desaireación para conectar transductor de presión para lectura de presión de poro, incluye Bloque de Desaireación con transductor de presión de 10 bares con conexión a cámara Triaxial para adquisición de presión de poro | Equipo
12 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 5 | DINAMÓMETRO PARA MANOGarantía de 2 Años contra defectos de fabricación, servicio de calibración y mantenimiento sobre pedido. Exclusivo para equipos facturados con Tecnometrica.Dispositivo especialmente diseñado para medir la fuerza de agarre de las manos humanas. Sensor de alta precisión. Perilla que permite ajustar el instrumento para manos de diferentes tamaños. Capacidad de definir 19 perfiles de medición donde se puede almacenar la edad, sexo y mediciones pasadas de los usuarios. Compara las mediciones individuales por usuario y despliega el progreso incremental o el retroceso de la medición anterior. Cada medición es evaluada como ?débil?, ?normal? o ?fuerte? en respecto a la edad y el género introducido para cada usuario. Fácil de cambiar de unidades (lbs/kg).Capacidad máxima de 198lbs / 90 kg Incrementos de 0.2 / 100 gr Unidades en libras y kilogramos Capacidad de almacenar mediciones para 19 usuarios.Función de auto apagado. Indicador de sobrecarga. Indicador de baja batería. Opera con 2 baterías AAA (no incluidas) | Equipo
13 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 2 | DJI GS RTK con aplicación y un control remoto con pantalla incorporada para facilitar un sistema de control para optimizar misiones de topografía y de recogida de datos para otros usos. Aplicación GS RTK con varios modos de planificación de vuelo, como Fotogrametría (2D y 3D), Trayectoria, Altura constante, Segmentación de áreas*, entre otros. Importación de archivos en formato KML o KMZ para optimizar el flujo de trabajo de las misiones. Con la pantalla ultrabrillante de 5.5 pulgadas en HD integrada, para visualizar y planificar sus misiones con claridad. Acceso a varias aplicaciones de terceros. Utilizando aplicaciones de terceros con drones de DJI se puede tenr acceso al ecosistema de software para drones más ampli. Con la estación móvil D-RTK 2 consigue datos de posición relativa del dron en tiempo real para formar una solución de prospección precisa. También puedes usarlo como un explorador RTK para conseguir coordenadas precisas. El robusto diseño de la estación móvil y su sistema de transmisión OcuSync 2.0 garantizan una recopilación de datos de precisión centimétrica. Sistema de transmisión OcuSync. Transmisión de imagen en HD estable y fiable con un alcance de 7 km, ideal para cartografiar zonas extensas. Sin obstáculos, sin interferencias, según las normas de la FCC. El alcance de la transmisión depende de la potencia y la resiliencia de la señal de radio. | Equipo
14 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Equipo harvard miniatura para remoldear muestras para ensaye triaxial de 35 mm de diámetro por 80 mm de altura, incluye 2 moldes para elaboración de muestras, sistema de compresión y posición para extracción de muestras | Equipo
15 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | INDICADOR DE CALOR Y CONDICIONES ABATIDAS, WBGT, PARA TARJETA SD CON CALIBRACION DE TERMOHIGROMETROGarantía de 90 días en todas las reparaciones 3 años en todos los equipos nuevosWBGT (Temperatura de globo y bulbo húmedo):Interior: 0 a 59°C.Exterior: 0 a 56°C.Temperatura del globo negro (TG): 0 a 80°C.Temperatura del aire (TA): 0 a 50°C.Temperatura del bulbo húmedo (WB): -21.6 a 50.0°C.Humedad relativa: 5% a 95% HR.Punto de rocío: -25.3 a 48.9°Cesolución de 0.1?°C/°F.Alarma ajustable para valores de WBGT, con alerta sonora y visual.Registro de datos en tiempo real mediante tarjeta SD (1 a 16 GB), con reloj y calendario integrados.Intervalo de muestreo configurable de 1 a 3600 segundos.Función de retención de datos y registro de valores máximos/mínimos.Interfaz para PC vía RS232 o USB.Alimentación mediante 6 baterías AA (1.5 V) o adaptador DC de 9V. | Equipo
16 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 5 | KIT PROFESIONAL DE ENSAYOS ERGONÓMICOS DINAMÓMETRO MARK-10 EKE ? SERIE 2Garantía de 1 año contra defectos de fabricación, precio sujeto a cambios sin previo aviso Incluye un adaptador/cargador de CABatería recargableMESURTM Lite softwarePrueba de 90 días de MESURTMgaugecable USBControlador USBEstuche de transporte Incluye 4 pads2 hooks 3 grips, Se requiere 1000N | Kit
17 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 2 | Kit que contiene: Prensa Digital de Velocidad Variable para ensayes Triaxial UU,CU Y CD de 50kN de Capacidad Incluye: Celda de carga tipo S de 500 kg de capacidad, transductorde desplazamiento de 25 mm de recorrido para registro de deformacion vertical,sistema decontrol de velocidad y aplicacion decarga y adquisición de datos defuerza y deformación, con registro en formato excel para guardar los datos generados durante la prueba,y en el caso de ensaye CU y CD seguarda registo de presión de poro y de cambio de volumen. Equipo a110 V 60 Hz; Panel para ensaye UU para 3 cámaras incluye 3 manómetros para cada cámara con presión independiente de hasta 5 kg/cm2; Panel para preparar contrapresión en 3 cámaras con 3 manómetros para transferir contra presión a cada cámara con presión independiente por cámara, y 3 modulos para cambio de volumen para cada cámara triaxial y Tanque de desaireación de 33 lts incluye panel con vacuómetro para registro de vacío total y bomba de vacío de 1/2 hp equipo a 110V/60Hz | Kit
18 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Paquete de equipo de consolidación de tres cámaras, incluye: 1 Prensa, 1 Panel UU, 1 camara triaxial, 1 torno de labrado, 1 sierra de hilo, 1 cuchillo, 1 colocador de membranas, 1 harvard, 1 modulo de adquisición de 6 canales, 1 anillo de sellado, 1 membrana, 3 edometros, 3 células, 3 piedras porosas, 3 pesas, 3 transductores y 1 banco. | Paquete
19 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Simulador de Flujo de Ríos ESPECIFICACIONES: Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado. El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad. Principales elementos metálicos de acero inoxidable. Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real. Tanque con un área de trabajo de 2200 x 1000 mm aprox. Salida con altura variable. Estructura de balancín de acero soldado, para el soporte del tanque que permite un ajuste de la inclinación del conjunto, aunque esté lleno. Ajuste de la inclinación: 0 ? 10º máx. Recipiente de entrada de agua con sistema de amortiguación y que se puede colocar en cualquier lugar del tanque. Depósito de almacenamiento, capacidad: 250 l. Bomba de agua. Qmax: 25 l/min. Caudalímetro, rango: 2 ? 25 l/min. Válvula de regulación. Pala y espátula para arena. Calibre de profundidad. Nivel. Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal. Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de Prácticas. Dimensiones: 2500 x 1100 x 1250 mm aprox. Peso: 100 kg aprox. Incluye: Instalación, Capacitación, Puesta en marcha, Garantía de 12 meses, Manuales de servicios, seguridad, prácticas, mantenimiento, Software opcional de formación docente/alumno (especificar si se solicitará o no). | Equipo
20 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 2 | Torno de labrado para muestras de 35 mm a 100 mm de diámetro para reducir muestras, incluye colocador de membranas de 35 mm de diámetro y sierra de hilo descubierto y cuchillo tallador | Equipo
21 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 5 | VIBRÓMETRO CON SONDA Y MAGNETOGarantía de 3 años contra defecto de fabricación, capacitación totalmente gratis sobre el tema USO DEL EQUIPO XT280 VIBROMETRO únicamente por vía Web (2hrs), soporte técnico vía telefónica las 24hrs por parte de SCI.Es un vibrador fácil de usar en monitoreo y análisis rápido de Vibraciones.El Kit Contiene:12-1050 1 Vibrómetro (con punta corta)05-0934 1 Manual rápido03-0914 1 Memoria USB con documentación03-1336 1 Estuche acolchado03-1327 Imán para acelerómetro XT28003-1326 Acelerómetro Stinger para XT280Rango de frecuencia:2 Hz a 1 kHz (mediciones según norma ISO).1 kHz a 10 kHz (para análisis de daños en rodamientos - BDU).Resolución de frecuencia máxima: 1.25 Hz con ajuste FFT de 800 líneas.Parámetros medidos:Aceleración (g).Velocidad (mm/s o pulgadas/s).Desplazamiento (mm, micras, pulgadas).Ruido de rodamiento en BDU (unidades de daño en el rodamiento).Unidades de frecuencia mostradas: Hz, RPM o CPM.Rango dinámico: 96 dB con resolución de 0.01 g.Bandas de diagnóstico de análisis de vibraciones (VA):Desequilibrio: 1x RPM.Desalineación: 2x RPM.Holgura: 3x RPM.Alimentación: 2 baterías AA (R6) de 1.5 V.Autonomía: Hasta 20 horas de funcionamiento continuo, dependiendo del ajuste de brillo.Protección ambiental: Clasificación IP67 (resistente al agua, arena y polvo).Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 50 °C.Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 70 °C. | Equipo
22 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | VIBROMETROIncluye capacitación de 3 h para el uso de equipo, garantía de 15 años contra cualquier defecto en los materiales, excepto cuando el equipo haya sido usado inadecuadamente o modificado por el usuario. Los instrumentos cuentan con certificado de calibración original del laboratorio de Cirrus Research plc.Mediciones de vibración de mano-brazoCuatro canales de medición independientesProporciona suma vectorial, A(8), intervalo RMS y dosis de vibraciónPantalla FFT para la identificación de las frecuencias de vibración dominantesAccesorios de montaje para facilitar las mediciones | Equipo
23 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Matemáticas y Física | 3 | Aire Acondicionado Minisplit Inverter Modelo 53UTQ243A, 24,000 BTU?s, 2 Toneladas 220V Frío, Calor, Enfriamiento Capacidad Btu/h 24000, Entrada 2000W, Alimentación Eléctrica 220-230V~ 60Hz 1Ph, Corriente Nominal 9A, SEER 24, Evaporadora Dimensión (Ancho*Fondo*Alto) 1082x225x338 mm, Embarque (Ancho*Fondo*Alto) 1165x420x315mm, Peso Neto 13.5 / 18.5Kg, Condensadora Dimensión (Ancho*Fondo*Alto) 845 363 702 mm, Embarque (Ancho*Fondo*Alto) 950 380 740 mm, Peso Neto 44.0 / 47.5 Kg, Nivel de ruido Evaporadora (Hi/Mi/Lo) 47/42/38 dB(A, )Nivel de ruido Condensadora 58 dB(A), Tipo de refrigerante g R410A, Presión de diseño MPa 4.2/1.5, Tubería del refrigerante Lado del gas / Lado del líquido mm(inch) 9.52/ 15.9(3/8?/5/8?)Max. refrigerante: longitud de la tubería 40 mMax., diferencia de nivel 20 m, Tipo de termostato RG56 / Wifi, Temperatura ambiente Evaporadora(cooling/ heating) oC -15~46, Condensadora(cooling/heating) oC -15~24, | Equipo
24 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Matemáticas y Física | 10 | Banco con respaldo. Metal con patas ajustables. Fabricados en acero soldado. Acabado pulvirrevestido. Altura del asiento ajustable entre 25-33 . Asiento de Madera Prensada de 14 de diámetro. Capacidad: 250 lbs. Peso: 18 lbs. Marca: Uline. | Piezas
25 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Matemáticas y Física | 4 | Cable con conectores de -SHV SHV 6KV de 2 metros, compatible con fuente de voltaje CAEN. | Piezas
26 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Matemáticas y Física | 4 | Estación de soldadura analógica de alto rendimiento, produce hasta 1000 °F , con 5 graduaciones, 40 W, ncluye: una punta chapada en hierro ST3 certificada. | Equipo
27 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Matemáticas y Física | 1 | Estación de Trabajo en Forma de L. Dimensiones: 96 x 78 , Cubierta de Acero. Altura ajustable 30-37 . Capacidad (Lbs): 1000. Peso (Lbs) 372. Estilo: Acero. Marca: Uline | Pieza
28 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Matemáticas y Física | 1 | Fregadero de acero inoxidable Medidas: 80 x 50 x 90 cm. , con tarja calibre 24, medidas 39 x 34.5 cm (largo x ancho), 12 cm profundidad, 9 cm diámetro desagüe, incluye escurridor, llave mezcladora, y entrepaño inferior. | Pieza
29 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Matemáticas y Física | 4 | Fuente de alimentación CC programable, 1 Canal, 0 - 30 V / 5 A, 150 W, Voltaje de 5 dígitos TFT-LCD de 8 pulgadas / corriente de 4 dígitos. Voltaje: (0. 03% de lectura + 10 mV). Corriente: (0. 3% de lectura + 10 mA) | Equipo
30 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Matemáticas y Física | 1 | Fuente de poder de alto voltaje, de 4 canales de 4kV a 3mA, con polaridad mixta (positiva y negativa), con conectores de salida coaxiales SHV, resolución de 10 nA, control remoto por USB e internet. Software incluido. | Equipo
31 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Matemáticas y Física | 1 | Fuente de poder de alto voltaje, de 4 canales de 4kV a 3mA, con polaridad negativa, con conectores de salida coaxiales SHV, resolución de 10 nA, control remoto por USB e internet. Software incluido. | Equipo
32 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Matemáticas y Física | 1 | Fuente de poder de alto voltaje, de 4 canales de 4kV a 3mA, con polaridad positiva, con conectores de salida coaxiales SHV, resolución de 10 nA, control remoto por USB e internet. Software incluido. | Equipo
33 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Matemáticas y Física | 1 | Generador de Forma de Onda Arbitraria, 120Mhz de Frecuencia, Resolución de 16 Bits, Barrido Lineal y Logaritmico, Modulaciones, AM/DSB-AM/FM/PM/PSK/FSK/ASK y PWM, Interfaz LAN, USB. Incluye: Cable de Alimentación, Manual de Usuario (Descargable),Cable USB tipo A a B, Cable Coaxial BNC. | Equipo
34 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Matemáticas y Física | 1 | Horno de convección para soldar componentes electrónicos. 6 zonas de diseño. Control de temperatura estabilizado +/- 0.5 grados C. Touch screen a color. Temperatura de soldado desplegada en tiempo real, 2KW, dimensiones para soldar 260 mm x 680 mm, 110/220 VAC 1-fase, rango de temperatura de control 300 grados C, tiempo de calentado 20-30 minutos. | Equipo
35 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Matemáticas y Física | 1 | Impresora 3D. Capacidad multicolor y multimaterial, Núcleo XY con aceleración de 20000 mm/s², Hasta 16 impresiones multicolores, Nivelación automática de cama doble, Detección de fallo de espagueti. sistema automático de materiales (AMS) , para impresión con multiples colores y materiales. Filamento soportado PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PVA, PET. Volumen de impresión (W D H)256 256 256 mm³. Incluye 3 rollos de filamento. | Equipo
36 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Matemáticas y Física | 1 | Kit de detección de rayos gamma, rayos cósmicos, fotones, especttroscopía beta, interacción radicación-materia. Basado en fotomultiplicadores de silicio (SiPM) . Contiene: fuente de voltaje de hasta 100 V , ADC de 2 canales a 12 bits y 250 MS/s con firmware integrado; conectores LEMO hembra para 50 ohms; Controlador LED con ancho de pulso de ns, con oscilador interno; Soporte para los SiMP de 1.3 x 1.3 mm cuadrados; Soporte para placa centelladora acoplada a un SiMP; Miniespectrómetro para detección de rauos gamma; Herramienta de absorción gamma; y software estadístico para el análisis de los datos compatible con Matlab. | Kit
37 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Matemáticas y Física | 1 | Locker. 9 Casilleros (3 puertas de alto x 3 puertas de ancho). Ensamblados. Dimensiones: 36 x 18 x 72 . Color: Negro. Fabricados en acero sólido. Pestillo cromado. Ganchos para chamarras incluidos. Las rejillas permiten que circule el aire. Patas incluidas - Agregan 6 a la altura. Peso: 157 lbs. | Pieza
38 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Matemáticas y Física | 1 | Máquina de Control Númerico (CNC), para realizar PCBs de RF y microondas, área útil 9x12, 100 000 RPM, cámara de reconocimiento de referencia (fiducial), sensor auto switch, base de granito con 0.5 Um de resolución, para PCBs. de cobre doble cara. Cambio de 20 brocas de manera automática. Pistas conductivas de hasta 100 micrómetros en placas RF4. Requiere aire comprimido. Incluye paquete de brocas básicas, paquete de brocas para Radio Frecuencia, paquete de placas de doble cara 9x12 de 1/2 onza, extractor de polvo, Compresor de bajo ruido para laboratorio. | Equipo
39 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Matemáticas y Física | 1 | Máquina Pick and Place para pegado de componentes en PCBs, con touch screen, con cubierta acrílica, para 52 carretes de 8mm, con 3 nozzles, para tamaño mínimo componentes SMD 0201, incluye software, con marcas fiducial, sistema de alineación por visión y vacio, soporta bandeja alimentadora de Circuitos | Equipo
40 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Matemáticas y Física | 1 | Mesa de Apoyo para Taller - Fija con cubierta de arce de 36x24 con grosor de 1 3/4 y altura de 30, repisa interior de ancho completo, y tapas de nivelación en las patas. | Pieza
41 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Matemáticas y Física | 2 | Mesa de Trabajo Industrial. Dimensiones: 72 x 36 . Cubierta ESD. Superficie de trabajo segura para productos sensibles a la estática. Cubierta ESD de 1 5/8 de grosor con bordes redondeados. Sostiene hasta 500 lbs. Peso: 194 lbs. Repisa inferior de 14 para almacenamiento adicional. Patas de acero ajustables de 30 a 37 en incrementos de 1 1/2 . Marca: Uline | Piezas
42 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Matemáticas y Física | 4 | Multímetro digital de mesa de 5 1/2 dígitos, visualización dual. True RMS. Precisión básica de CC: 01 %, además mide frecuencia, periodo y temperatura. host USB, dispositivo USB, interfaces LAN. Hasta 150 lecturas/segundo, estadísticas, gráficos | Equipo
43 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Matemáticas y Física | 1 | Osciloscopio digital de 200 MHz, 2 canales FlexChannels. Pantalla táctil 11.6 . Es osciloscopio, analizador de espectro (Rango de frecuencia: 9 kHz - 1 GHz), generador de funciones arbitrarias (Generación de formas de onda de 50 MHz), analizador lógico de 16 canales digitales (Resolución de tiempo de 121.2 ps). | Equipo
44 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Matemáticas y Física | 1 | Pantalla OLED curvo de 49, resolución de 5.12px-1.44px., puerto HDMI, 240Hz, Curvatura 1000R. | Equipo
45 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Matemáticas y Física | 1 | Pizarrón blanco de melamina no magnética. Superficie: 240 cm x 120 cm. Superficie de melamina blanca resistente a rayones. Marco de aluminio. Incluye marcador, repisa para marcadores y tornillería de instalación. Peso: 47 lbs. | Pieza
46 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Matemáticas y Física | 1 | Soporte estencil para soldar componentes. Dimensiones máximas de PCB 280x380 mm y mínimas 10x5mm, grueso de la PCB 0 a 20 mm. Mango regulador con varilla roscada en T, con páso mínimo de 1 mm. Máximo ángulo de rotación +/-15 grados, ajustes finos eje-Z +/-15mm, eje-X +/-15mm, eje-Y +/-15mm. | Pieza
47 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Matemáticas y Física | 4 | Tarjeta FPGA con 2 canales de entrada de bajo ruido 125Msps a 14 bits y 2 salidas, se puede configurar como osciloscopio, analizador de espectros, analizador de estados lógicos, Medidor LCR, Analizador Bode, y los aditamentos: puntas para osciloscopio, cable ethernet, SD card (16GB, class 10), fuente de votaje a 5V y 2A, antena, conectores BNC. Puede ser controlada remotamente utilizando LabView, Matlab, Python o Scilab. | Piezas
48 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Medicina | 50 | Banco giratorio de acero inoxidable calibre 12, asiento de altura ajustable. Estructura hecha de tubo redondo de acero inoxidable calibre 12 | Piezas
49 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Medicina | 1 | Carro de laboratorio de uso rudo, fabricado en acero inoxidable, con ruedas para su manejo, con dos o tres entepaños, que soporte cargas de 180 kilos de peso. Incluye garantía mínima de 1 año. | Pieza
50 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Medicina | 5 | Estantería de Acero Industrial multiuso para almacenes, cuartos de inventario y talleres de máquinas. 36 x 24 x 75 con 6 repisas de acero calibre 20. Vigas soldadas al frente y atrás. Acabado pulvirrevestido. Soporta hasta 800 lbs. por repisa.Las repisas se ajustan en incrementos de 1 1/2 . Incluye soportes en cruz laterales y traseros. | Piezas
51 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Medicina | 2 | Gabinete alto guarda reactivos con sistema de extracción, con medidas de 90 cm x 40 cm x 190 cm (frente, fondo, alto), fabricado en lámina galvanizada calibre 18 acabado en pintura en polvo resistente a ataques químicos y corrosión. Con lámina revestida con aleación zinc-hierro por el proceso de inmersión en caliente y posterior tratamiento térmico de recocido que cumpla con la ASTM a 653 / a 653m un peso específico del revestimiento a60 y un grosor promedio de revestimiento de aproximadamente 0.0005 pulgadas para un calibre 20. Debe incluir 5 entrepaños de altura ajustable mediante cremallera. Deberá contar con un sistema de extracción aérea con tubo de polipropileno termo fusionado de mínimo 6 pulgadas de diámetro cedula 80 y un extractor centrifugo a prueba de explosión. El extractor centrífugo para exteriores y que soporte atmosferas corrosivas. Deberá tener aspas fabricadas en polipropileno y motor a prueba de explosión de 1 HP conectado a un circuito automático interruptor de 15 A a 1 polo, caja de fusibles ip 44. Deberá ser accionado desde el panel de control instalado cerca del gabinete. El motor debe instalarse en la azotea y se debe considerar la cantidad de ducto necesario para concectarlo al gabinete con extracción. Los equipos se dejarán instalados y conectados, esta partida incluye ramaleo de servicios. | Piezas
52 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Medicina | 2 | Gabinete con frente tranparente, paneles de acrilico trasparente, cerradura, fabricado en acero, 5 repisas ajustables, dimensiones 36 x 24x x 72 (Ancho X Prof. X Alto), Paneles de acrílico transparente. Cerradura de 3 puntos y puertas de acero reforzado en color gris o canela. | Piezas
53 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Medicina | 2 | Gabinete de almacenamiento, fabricado en acero, puertas con llave. Cinco Repisas ajustables, capacidad de repisas 400 Lbs., de uso pesado. Dimesiones 48x18x78 (Ancho X Prof. X Alto), color gris o canela. Se requiere el ensamble del gabinete | Piezas
54 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Medicina | 2 | Gabinete guarda flamables puertas solidas abatibles una izquierda y una derecha, incluye 5 entrepaños de altura ajustable mediante cremallera medidas generales de 90 x 37 x 190 cm (frente, fondo, alto). Fabricado en lámina galvanizada calibre 18 acabado en pintura en polvo resistente a ataques químicos y corrosión, revestida con aleación zinc-hierro por el proceso de inmersión en caliente y posterior tratamiento térmico de recocido que cumpla con la ASTM a 653 / a 653m un peso específico del revestimiento a60 y un grosor promedio de revestimiento de aproximadamente 0.0005 pulgadas para un calibre 20. Los equipos se dejarán instalados y funcionando, esta partida no incluye ramaleo de servicios. | Piezas
55 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Medicina | 3 | Mesa a muro con dos tarjas cada una, en color blanco, en dimensiones de 120 cm de longitud, 75 cm de profundidad y 90 cm de altura. Con cubierta de acero inoxidable y peralte máximo de 3 cm para facilitar el escurrimiento. Soportada por gabinetes, fabricados en lámina revestida con aleación zinc-hierro por el proceso de inmersión en caliente y posterior tratamiento térmico de recocido que cumpla con la ASTM a 653 / a 653m un peso específico del revestimiento a60 y un grosor promedio de revestimiento de aproximadamente 0.0005 pulgadas para un calibre 18 fabricados en cuerpo circundante, charnelas electro-zincadas y niqueladas para evitar corrosión. Acabado final de la superficie en textura lisa semi brillante resina química base poliéster TGIC con densidad específica 1.46 g/cm3 (± 0.05) de acuerdo a la norma AAMA. 2603 condiciones de curado 10min @ 200° c/392° f con un espesor de película de 2.5 - 3.5 milésimas que cumpla o exceda métodos de prueba ASTM d-3359 ASTM d-3363 ASTM d-3363 de adherencia, dureza de lápiz e impacto directo, superficie de trabajo a base de acero inoxidable t 304 cal 18 según ASTM a240, ASTM a666, y AMS 5513 que cumpla con una densidad (libra/ pulg.2) a RT de 0.29, módulo de elasticidad en tensión (psi x 106) 28.0, conductividad térmica (btu/h/pies2/pies) a 212 °f de 9.4 y un coeficiente promedio de expansión térmica (pulg. X 10-6 por o f) 32 a 212 °f (0 a 100 °c) de 9.2 con refuerzos inferiores en lámina galvanizada en forma de omega. Con tapas laterales y gabinetes base fabricado en lámina galvanizada calibre 18 acabado en pintura en polvo resistente a ataques químicos y corrosión, con dos puertas abatibles y manijas en polipropileno de alta densidad incrustada en el cuerpo del mueble, con bisagras de acero inoxidable. Incluye también 2 escudillas de acero inoxidable de 50 x 38 x 25 cm, frente, fondo y alto, con dos llaves de cuello de ganso fabricada en tubo de 3/4 de pulgada, con salida tipo aereador, base con barra de latón de 1 pulgada con apertura y cierre en un cuarto de vuelta y con conexción para niple de 1/2. Con identificador verde para agua fría. Cada tarja debe contener dos escurridores de 70 cm de alto por 70 cm de ancho, en acero inoxidable, montadas al muro. Con 30 vástagos de secado de 12.5 cm x 1 cm de diámetro de polipropileno de alta densidad. Debe contener una bandeja escurridora, con agujero para drenaje a la tarja. Las tarjas deberán ser colocadas en serie. Se proporcionará plano de instalación. Emilab e2-120. | Piezas
56 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Medicina | 1 | Mesa a muro con una tarja, en color blanco, en dimensiones de 95 cm de longitud, 75 cm de profundidad y 90 cm de altura. Con cubierta de acero inoxidable y peralte máximo de 3 cm para facilitar el escurrimiento. Soportada por gabinetes, fabricados en lámina revestida con aleación zinc-hierro por el proceso de inmersión en caliente y posterior tratamiento térmico de recocido que cumpla con la ASTM a 653 / a 653m un peso específico del revestimiento a60 y un grosor promedio de revestimiento de aproximadamente 0.0005 pulgadas para un calibre 18 fabricados en cuerpo circundante, charnelas electro-zincadas y niqueladas para evitar corrosión. Acabado final de la superficie en textura lisa semi brillante resina química base poliéster TGIC con densidad específica 1.46 g/cm3 (± 0.05) de acuerdo a la norma AAMA 2603 condiciones de curado 10min @ 200° c/392° f con un espesor de película de 2.5 - 3.5 milésimas que cumpla o exceda métodos de prueba ASTM d-3359 ASTM d-3363 ASTM d-3363 de adherencia, dureza de lápiz e impacto directo, superficie de trabajo a base de acero inoxidable t 304 cal 18 según ASTM a240, ASTM a666, y AMS 5513 que cumpla con una densidad (libra/ pulg.2) a RT de 0.29, módulo de elasticidad en tensión (psi x 106) 28.0, conductividad térmica (btu/h/pies2/pies) a 212 °f de 9.4 y un coeficiente promedio de expansión térmica (pulg. X 10-6 por o f) 32 a 212 °f (0 a 100 °c) de 9.2 con refuerzos inferiores en lámina galvanizada en forma de omega. Con tapas laterales y gabinetes base fabricado en lámina galvanizada calibre 18 acabado en pintura en polvo resistente a ataques químicos y corrosión, con dos puertas abatibles y manijas en polipropileno de alta densidad incrustada en el cuerpo del mueble, con bisagras de acero inoxidable. Incluye también 1 escudillas de acero inoxidable de 50 x 38 x 25 cm, frente, fondo y alto, con una llave de cuello de ganso fabricada en tubo de 3/4 de pulgada, con salida tipo aereador, base con barra de latón de 1 pulgada con apertura y cierre en un cuarto de vuelta y con conexción para niple de 1/2. Con identificador verde para agua fría. Debe contener un escurridor de 70 cm de alto por 70 cm de ancho, en acero inoxidable, montado al muro. Con 30 vástagos de secado de 12.5 cm x 1 cm de diámetro de polipropileno de alta densidad. Debe contener una bandeja escurridora, con agujero para drenaje a la tarja. Se proporcionará plano de instalación. Emilab e2-120. | Pieza
57 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Medicina | 3 | Mesa para balanza en color blanco con un ancho de 90 cm, profundidad de 75 cm y altura de trabajo de 90 cm. Con superficie de trabajo de resina fenólica grado laboratorio de 3/4 de espesor color blanco, con sistema antivibración. Con tapas laterales y frontales fabricado en lámina galvanizada calibre 18 acabado en pintura en polvo resistente a ataques químicos y corrosión, incluye dos contactos duplex tipo plug NEMA 5-15 para trabajar con un voltaje de 120 V/15 A con una variación de ±10%, colocados al fondo en la parte media soportados por una base tambien de resina fenólica de 90 cm da ancho por 10 cm de alto. El sistema antivibración consiste en una estructura con absorción de vibración, con cubierta superior hecha de una placa de 2.0 cm de grosor, de mármol con dimensiones de 46 cm x 46 cm colocada al centro de la mesa. Se requiere de instalación completa. | Piezas
58 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Medicina | 1 | Refrigerador de laboratorio para uso general, capacidad de 29.2 ft3, puerta de vidrio con manija, repisas ajustables, control de temperatura por microporcesador y displey LED, iliminación Led interior, sistema energéticamente eficiente con alta uniformidad de temperatura, alarma para baja/alta temperatura, puerta entreabierta, cierre de puerta auomático y con tope a 90°. Incluye instalación in situ, puesta en marcha y garantía mínima de un año. | Equipo
59 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Medicina | 3 | Regadera de emergencia fabricada en tubería de acero inoxidable tipo 304 de 1 1?4? con conexiones de acero inoxidable. La toma de agua deberá estar a 2.3 m del piso con entrada de 1 1?4? NPT roscada, hembra, contará con válvula de acero inoxidable tipo 304 de 1 1?4? que deberá ser activada mediante una jaladera de acero inoxidable de 60 cm de largo. La regadera deberá tener una campana de 10? de diámetro y disco de 8? de diámetro, ambos fabricados en acero inoxidable. Deberá incluir un lavaojos con dos rociadores de acero inoxidable con malla cubre polvo montado sobre una charola de 10? de diámetro de acero inoxidable. La toma de drenaje se deberá ubicar a 0.23 m del suelo con entrada de 1 1?4? NPT roscada, hembra. Los equipos se dejarán instalados y conectados, esta partida incluye ramaleo de servicios. | Piezas
60 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Medicina | 4 | Vitrina gabinete alto color blanco, con medidas de 120 x 40 x 190 cm (frente, fondo, alto). fabricado en lámina galvanizada calibre 18 en pintura en polvo resistente a ataques químicos y corrosión, bisagras de acero inoxidable, jaladera de polipropileno de alta densidad color negro, con puertas de cristal de al menos 5 mm de espesor enmarcado, puertas abatibles, izquierda y derecha. Con 5 entrepaños de altura ajustable mediante cremallera En la parte superior incluye gabinete color blanco con dos puertas abatibles solidas con un entrepaño en la parte superior de 120 x 40 x 70 cm (frente, fondo, alto), fabricado en lámina galvanizada calibre 18 acabado en pintura en polvo resistente a ataques químicos y corrosión, bisagras de acero inoxidable, jaladera de polipropileno de alta densidad color negro. Las vitrinas se dejan instaladas y conectadas, | Piezas
61 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia | 1 | iSperm es el primer analizador de semen automatizado portátil (mCASA). Ofrece lecturas, videos y cálculos necesarios para una evaluación completa fundamentado en datos, para facilitar la evaluación de los veterinarios y productores en la práctica diaria. | Equipo
62 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia | 1 | Máquina de anestesia veta 3x, incluye filtro para gases residuales, porta suero/porta bombas SBETA, bomba de infusión AniFMl1, monitor de signos vitals Vetal 3 y carrito para máquina de anestesia veta básico veterinario (045-00073a-00) veta3x, veta3iso,mindray animal care. En conjunto con un concentrador de oxígeno OX3, Capacidad de 10 litros, tasa de flujo: 0-10lts/min, pureza O2: 93±3%, presión de salida (Mpa):0.04-0.07/0.08-01, nivel de sonido:50db. Principio de adsorción de oscilación de presión. Suministra hasta 2 pacientes simultáneamente. Ideal para el cuidado de la salud y temas medicinales. Atomizador beneficioso para problemas del sistema respiratorio. | Equipo
63 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Nutrición | 1 | Balanza analítica de pesaje máximo 220g y mínima de 0.0001g, marca Ohaus, modelo explorer EX224. La compra incluya puesta en marcha y tiempo de garantIa mínima de 1 año. | Equipo
64 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Nutrición | 2 | Vitrina mixta metálica con doble cristal superior y doble puerta metálica inferior y chapa de seguridad, color azul de 1.2 m de frente. La compra incluya instalación in situ y garantía miníma de 1 año. | Piezas
65 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Odontología | 5 | Mesa de mayo regulable en altura mediante sistema hidráulico con accionamiento a pedal. Fabricada con estructura de acero cromado con bandeja superior extraíble de acero inoxidable AISI 304 18/8. Base reforzada de poliestireno de alto impacto (HIPS) | Piezas
66 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Odontología | 1 | Recortadora de modelos odontológicos de Yeso con disco de 10 pulgadas. | Equipo
67 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Química | 1 | Aparato de extracción Goldfish. Con 6 elementos de calentamiento por 3 controles de temp. y señal lumínica. Cada unidad de enfriamientotiene una válvula de alivio que abre y cierra automáticamente para evitar una presión extrema dentro del vaso.El rango de temperatura no excede los 25 ºC. | Equipo
68 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Química | 1 | Autoclave vertical, capacidad 75L, 220 V | Equipo
69 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Química | 100 | Banco giratorio de acero inoxidable calibre 12, asiento de altura ajustable. Estructura hecha de tubo redondo de acero inoxidable calibre 12. | Piezas
70 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Química | 2 | Baño ultra enfriador modelo cryo4-80. Control de temperatura digital. Rango de temperatura de amb a -80°c. Sensibilidad + 0.5°c. Sensor de temperatura pt 100. Presión bomba recirculador--. Agitador sí. Tina inoxidable. 304. Capacidad tina 4lt. Dimensiones tina 18 x 18 x15 cm. Compresor 1/2 x 1/2 hp. Cubierta inoxidable 304. Función frio ? agitado. Resistencia 120 watts. Dimensiones exteriores 38 x 84 x 53 cm. Voltaje 127 vcd. Hertz 60hz. Amperes 18a. | Equipo
71 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Química | 1 | Horno de microondas para Synthesis - 230V/60Hz multimodal. Un instrumento de microondas de laboratorio de magnetrón dual de 1800 W equipado con agitación magnética y control de temperatura de fibra óptica. Incluye interfaz de pantalla táctil, altavoces, una cavidad recubierta de fluoropolímero de 1.8 pies cúbicos, sistema de escape resistente a la corrosión, construcción de puerta de acero sólido con pestillo de puerta de seguridad cuádruple accionado por resorte, plataforma giratoria alterna de transmisión directa, (5) puertos USB, (2) puertos Ethernet, (1) puerto RS232 y RAM microSD interna para copia de seguridad de métodos y datos. Cumple con la EN61010-1 globalmente armonizada. Incluye:- Agitación magnética - Permite la agitación magnética de velocidad variable.- Control de temperatura de fibra óptica - Controla la temperatura (0-300 ° C) en función de la retroalimentación de una sonda de fibra óptica interna. 1 sonda de temperatura interna para e control de termperatura de recipientes. Consta de 2 sensores de temperatura calibrados trazables al NIST. Mide y controla todos los recipientes que se ejecutan en la plataforma giratoria. Control de presión interna: utiliza un sensor electrónico interno para proporcionar capacidad de control y monitoreo de presión en un solo recipiente de control. 1 sensor ESP-1500Plus. 1 línea de presión y todos los componentes electrónicos instalados por instrumentos. Kit de accesorios - Incluye manual de operación, fusibles apropiados, recipiente soporte, soporte de matraz y extensión de puerto de E/S - Cable de alimentación adecuado(s). XPRESS PLUS ALLTEMP, 16 vasos de , 110ML TFM, POSICIONES, CON CONTROL. El juego de inicio contiene (15) recipientes Xpress Plus, 1 recipiente de control de temperatura Xpress Plus Duo-Temp, 1 plataforma giratoria con (16) manguitoscompuestos para usar solo con un sistema compatible con Duo-Temp, 1 pinza, 1herramienta de torsión y 1 bastidor de recipientes. REQUIERE TODAS LAS OPCIONES DE CONTROL DE TEMPERATURA DEL RECIPIENTE, P/N AVTC. Web camera with lens mounted inside microwave cavity for viewing of vessels ONLY during a run. Requires laptop computer (not included). TURNTABLE, MICROTITER PLATES (OLD). STAND, VESSEL MARS SYNTHESIS. THERMOWELL, 3/16 PTFE TUBING MARS SYNTHESIS. ACCESSORY KIT, OPEN VESSEL OPTION, MARS SYNTHESIS. 2 CONDENSER, GLASS, 285MM. 2 CONNECTOR TUBE,GLASS 155MM. 2 THERMOWELL, GLASS, 8-3/8 . 4 BAR, EGG SHAPED, 19 X 9.5MM ROUND BOTTOM VESSELS. Marca y modelo de referencia: marca CEM, modelo MARS 6? para Synthesis - 230V/60Hz | Equipo
72 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Química | 1 | Incubadoras Rango de temperatura: desde 7 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 100 °C. Gran precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line?. Convección forzada. Controlador con pantalla LCD. Volumen interior 59 L | Equipo
73 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Química | 1 | Microscopio biológico campo claro Innovation con cámara y monitor BioView de LW Scientific. Es la herramienta esencial para presentaciones en vivo. La cámara premium BioVID HD1080 + combinada con el monitor HD 1080p de 13.3 ? | Equipo
74 | Dirección de laboratorios | Área Académica de Química | 1 | Refrigerador para laboratorio con parrillas de 24.2 pies 1 refrigerador para laboratorio paraalmacenar medicamento, reactivos, y más. Con capacidad de: 24.2 pies3/ 685 litros. Con difusor (homogeneidad+/-1°c). 4 parrillas. Deshielo automatico. Control por microprocesador para mantener la temperatura entre 2°c a 8°c.Alarma audible y visual para alta/baja temperatura, falla de corriente eléctrica, puerta abierta, y falla de sensor. Puertade vidrio con cerradura. Lampara con luz led. alimentación eléctrica: 115Volts a 60Hz. | Equipo
75 | Dirección de laboratorios | Bioterio | 1 | Analizador de Hematología Modelo Hemalyzer 2000 Características técnicas:? Parámetros:19 parámetros:o WBC, LYM#, MID#, GRAN#, LYM%, MID%, GRAN%o RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SDo PLT, MPV, PDW, PCTo 3 histogramas (WBC, RBC, PLT)o Diferenciación de 3 partes para leucocitos? Principio de operación:o WBC/RBC/PLT: impedancia electrónicao HGB: colorimetría fotoeléctrica? Volumen de muestra aspirado:o Sangre total: 18 µLo Pre-diluida: 20 µL? Dimensiones del orificio:o WBC: 100 µmo RBC/PLT: 68 µm? Velocidad de análisis:o Hasta 60 muestras por hora? Capacidad de almacenamiento:o Hasta 10,000 resultadoso Incluye 1,000 histogramas? Alarmas:o Mensajes de error en pantalla? Diluciones:o WBC/HGB (sangre total: 1:232, sangre capilar: 1:400)o RBC/PLT (sangre total: 1:40,000, sangre capilar: 1:45,000)? Pantalla:o LCD táctil de 5.5?, resolución 320 x 240 px? Dimensiones:o 430 x 300 x 420 mm? Conectividad y entradas/salidas:o Teclado del sistemao Impresora térmica internao Puerto para impresora externao Puerto RS232 para PC? Alimentación eléctrica:o 110V?230V CA, 50/60 Hz | Equipo
76 | Dirección de laboratorios | Bioterio | 1 | Analizador Portátil de Orina Características principales:? Diseño compacto y ligero (107 g)? Dimensiones: 2,5 x 5,3 pulgadas? Pantalla LCD de alta definición (2?)? Bandeja de sensor extraíble para limpieza? Resultados en 120 segundos? Fuente de poder: 3 baterías AAAParámetros que mide:? Sangre oculta, bilirrubina, urobilinógeno, cetonas, proteínas, nitratos, glucosa, pH, densidad relativa, leucocitosFunciones adicionales:? Almacena hasta 10 expedientes clínicos.? Software de PC incluido (análisis, exportación de datos)? Conexión USB + opción de transmisor Bluetooth? Incluye 100 tiras reactivas espectrofotométricas y tira de calibración | Equipo
77 | Dirección de laboratorios | Bioterio | 1 | Microscopio Estereoscópico Digital VE-S5C Especificaciones técnicas:? Oculares: WF10X/20 mm con gomas protectoras? Cámara: 3 MP integrada? Objetivos: 0.7X, 0.8X, 1X, 1.5X, 2X, 3X, 4X y 4.5Xo (Zoom de 7X a 45X aumentos totales)? Sistema óptico: Sistema Greenough con zoom variable? Platina: Intercambiable (blanca translúcida y blanco/negro)? Enfoque: Macrométrico antiderrapante? Iluminación: LED transmitida e incidente? Compatibilidad: Microsoft Windows 7/8/10/11? Dimensiones: 225 x 355 x 270 mm / 8,8 x 13,9 x 10,6 ? Alimentación: CA 110/240V, 50/60Hz | Equipo
78 | Dirección de laboratorios | Dirección de Laboratorios | 6 | Amperimétro de gancho IP54 600A CA (AC/DC) 1000 V (AC/DC). MOTOR / INRUSH (modelo de referencia: Modelo UT219DS) | Equipo
79 | Dirección de laboratorios | Dirección de Laboratorios | 1 | Analizador de señales y espectro 4 GHz,WXGA display, capacitive touchscreen. Incluye pre amplificador (modelo de referencia: FSV3-B24), Conector (modelo de referencia: FSV3-B28V), fuente ruido inteligente (modelo de referencia: FS-SNS18), software con licencia. Capacitación y extensión de garantía. (modelo de referencia: FSV3004) Todos los elementos deben ser compatibles entre sí. | Equipo
80 | Dirección de laboratorios | Dirección de Laboratorios | 4 | Aparato para medir la fuerza producida entre cargas eléctricas. ES9070. Contiene 1 Aparato de la Ley de Coulomb, 1 esfera conductora, 1 sonda de carga de prueba, 1 Llaves Allen y Masas de Calibración, 1 Poste de calibración y 1 Manual. | Equipo
81 | Dirección de laboratorios | Dirección de Laboratorios | 6 | Bomba controlable mediante señal analógica de 0 a 10VDc | Equipo
82 | Dirección de laboratorios | Dirección de Laboratorios | 3 | Caudalímetro magnético con electrónica Rev 4. Consiste en un sesor y un transmisor. Salida del transmisor 4-20 mA señal digital basada en el protocolo HART. Entrada y salida de excitación de la bobina: 500 mA, 40v MAX. Circuito de los electrodos: 5V. (modelo de referencia: Modelo: 8732EM) | Equipo
83 | Dirección de laboratorios | Dirección de Laboratorios | 2 | Chasis Ethernet de 4 ranuras, 2 puertos y habilitado para TSN. Conector de Bus: Ethernet Rango de Temperatura de Funcionamiento : -40 °C a 70 °C Cantidad de Ranuras: 4 Disparo Interno: Sí Habilitador por Sincronización: Sí. (modelo de referencia: CompactDAQ cDAQ-9185) | Piezas
84 | Dirección de laboratorios | Dirección de Laboratorios | 2 | Chasis Ethernet de 8 ranuras, 2 puertos y habilitado para TSN. Conector de Bus: Ethernet Rango de Temperatura de Funcionamiento : -40 °C a 70 °C. Cantidad de Ranuras: 8. Disparo Interno: Sí. Habilitador por Sincronización: Sí (modelo de referencia: CompactDAQ cDAQ-9189) | Piezas
85 | Dirección de laboratorios | Dirección de Laboratorios | 3 | Chasis para rover o tanque de carga de 40 Kg, con ruedas Mecanum de alta resistencia, Motores de 24V, chasis Metalico | Piezas
86 | Dirección de laboratorios | Dirección de Laboratorios | 4 | Cinta Transportadora Motorizada 150x20 Cm 110v, Transportador De Correa Motorizado De Acero Inoxidable Resistente para Aplicaciones De Codificación De Inyección De Tinta, Correa De Pvc Alimentada. | Piezas
87 | Dirección de laboratorios | Dirección de Laboratorios | 1 | Congelador horizontal 11 pies 2 en 1 CHTC-115D. Congelador horizontal con tapa tipo cofre de 11 pies3 de capacidad, con sistema dual de refrigeración o congelación e interior de acero embozado pintado, 1 canastilla de acero pre pintado, control de temperatura digital para refrigerar y congelar, manijas ergonómicas, cerradura con llave, se requiere para el área de almacenes. | Equipo
88 | Dirección de laboratorios | Dirección de Laboratorios | 3 | Controlador de nivel Serie 3490 compatible | Equipo
89 | Dirección de laboratorios | Dirección de Laboratorios | 10 | Controlador de temperatura digital (modelo de referencia: PID REXC100) | Equipo
90 | Dirección de laboratorios | Dirección de Laboratorios | 4 | Controlador DIN. Ofrece una precisión del 0,15% y una velocidad de escaneo líder en el mercado de 100ms para capturar las tendencias rápidamente y permitir a los usuarios alcanzar su perfil de temperatura objetivo. Soporta hasta 64 conjuntos de setpoints y cuatro conjuntos de PID, con unidades RTD, TC, mV, mA, RH, carbono y oxígeno de serie, así como dos entradas analógicas universales. (modelo de referencia: PID UDC2800) | Equipo
91 | Dirección de laboratorios | Dirección de Laboratorios | 1 | Estación de Regulación Multiproceso (caudal, nivel, presión, temperatura). Esta unidad de banco permite efectuar experiencias sobre el control de caudal (de aire y de agua), de nivel, de temperatura y de presión (un control a la vez) utilizando el mismo controlador y modificando el circuito hidráulico por medio de válvulas manuales. Un software SCADA para Windows permite controlar la unidad desde el Ordenador Personal y evaluar las respuestas del sistema a las perturbaciones. Incluye Estructura de soporte de acero inoxidable, Caudalímetro de área variable, Tanque graduado de Plexiglás, Intercambiador de placas, Válvula neumática de regulación, Válvula neumática de regulación, 2 convertidores electroneumáticos, Válvula de seguridad, Transmisor de presión diferencial, Transmisor de presión, Manómetro para la medición de la señal de salida del convertidor I/P. | Pieza
92 | Dirección de laboratorios | Dirección de Laboratorios | 1 | Estación de trabajo compacta MPS PA: medición, control y regulación. Sistema de aprendizaje. (modelo de referencia: L MPS PA CWS BAS -10) MPS PA Puesto de trabajo compacto - Sistema didáctico Objetivos de aprendizaje Introducción a la automatización de procesos Aprender los fundamentos del control en bucle cerrado. Leer y diseñar dibujos técnicos para ingeniería de procesos Aprender los distintos métodos utilizados para el ajuste del bucle de control Operar, identificar, configurar y analizar diferentes sistemas de control de presión, caudal, nivel y temperatura con instrumentación industrial. Beneficios 4 sistemas de control en bucle cerrado, típicos de la industria Reguladores continuos (PID) y discontinuos Software de adquisición de datos, control y simulación Curso llave en mano en Festo LX o en forma de cuadernos de trabajo MPS PA Puesto de trabajo compacto Diseño básico Volumen de suministro: Estación de trabajo compacta MPS PA, básico (120 V, 60 Hz) Componentes mecánicos: 2 depósitos, depósito de presión, sistema de tubos conectables, válvula reguladora de filtro, bastidor de montaje, placa perfilada Sensores: 2 sensores capacitivos, 2 interruptores de flotador, sensor de ultrasonidos, sensor de caudal, sensor de presión, sensor de temperatura PT100 Actuadores: bomba, válvula distribuidora proporcional, válvula de bola de 2 vías con actuador neumático de cuarto de vuelta y detección de posición final, doble efecto, calefacción Componentes eléctricos: Placa de conexión de E/S con transductor de medición, controlador de motor, terminal de E/S, SysLink, 8I/8O, terminal analógico, SysLink, 15 pines Medios: Documentación técnica con cuaderno de ejercicios. Asimsimo, 1× Carro 8106686 1× EasyPort USB 19’’ 8021637 1× Control panel 195766 1× FluidLab-PA Closed-Loop (licencia perpetua, 1 usuario) 8208217 1× Refrigerador agua-aire 8080632 1× Cable de datos E/S con conectores SysLink (IEEE 488) en ambos extremos, 2,5 m 34031 1× Cable analógico, paralelo, 2 m 529141 1× Cable de laboratorio de seguridad, 3 m 571817 1× Interfaz Ethernet/USB 8079873 Nota: Los componentes de control se añaden a este volumen de suministro en función de la variante de puesto de trabajo seleccionada. Se agrega imagen de referencia: Las propuestas deberán cumplir con las características, funcionalidades, accesorios, capacidades y alcances descritos, o bien ofrecer un equipo equivalente o superior que garantice el cumplimiento integral de los objetivos académicos y de las prácticas correspondientes. | Pieza
93 | Dirección de laboratorios | Dirección de Laboratorios | 1 | Estación de trabajo de péndulo invertido lineal con seesaw. Incluye: Modulo péndulo invertido con servo base, Amplificador VoltPAQ-X1 de un canal, Modulo Seesaw, Dispositivo de adquisición de datos Q2-USB de dos canales, Licencia individual QUARC Essentials que provee una interfaz flexible de hardware. (Números de parte como referencia: 476, 843, 478, 842, 971) | Pieza
94 | Dirección de laboratorios | Dirección de Laboratorios | 1 | Estación de trabajo que consiste en un sistema de suspensión activa (MRA). Incluye: Suspensión activa con sistema de resorte de masa multigrado de libertad para aplicaciones docentes e investigativas, Guía de laboratorio, manual del usuario, guía de inicio rápido y controladores prediseñados. Amplificador AMPAQ-L2 de corriente lineal de 2 canales, Dispositivo de adquisición de datos Q8-USB de 8 canales, Licencia individual QUARC Essentials. (Números de parte como referencia: 823, 660, 841, 971.) | Pieza
95 | Dirección de laboratorios | Dirección de Laboratorios | 1 | Estación de trabajo. Brazo manipulador de cuatro grados de libertad con la interfaz QFlex 2. Camara RealSense RGBD y gripper de alto desempeño. Diseñado para para la educación en ingeniería moderna y aplicaciones de investigación académica. Incluye software completo QUARC con licencia de 1 año. (modelo de referencia: Qarm USB 1021) | Pieza
96 | Dirección de laboratorios | Dirección de Laboratorios | 1 | Estación de trabajo: Vuelo estacionario de 3 grados de libertad. Incluye: Cuadricóptero estacionario de 1X3 DOF con joystick, guía de laboratorio, manual de usuario y controladores prediseñados. También: Amplificador lineal de 4 canales controlado por voltaje VoltPAQ-X4, Dispositivo de adquisición de datos Q8-USB de 8 canales, Licencia individual QUARC Essentials. Números de parte como referencia: 506, 845, 841, 971. | Pieza
97 | Dirección de laboratorios | Dirección de Laboratorios | 1 | Estación Péndulo invertido rotatorio. Incluye sistema Uube-Servo 3 con amplificador personalizado integrado para optimizar el modelado y el control. Módulos de disco de inercia y péndulo. Manual de usuario y guía de inicio rápido. Libros de trabajo abiertos y personalizables, así como software académico para MATLAB, Simulink y Python, y recursos adicionales para el instructor, incluyendo mapeo de libros de texto y ejemplos de extensión. Licencia individual QUARC Essentials. (Números de parte como referencia: 1088, 971.) (modelo de referencia: QUBE-servo3) | Pieza
98 | Dirección de laboratorios | Dirección de Laboratorios | 10 | Fuente de poder DC de 2 canales de 0 a 32V y 5A por canal. Potencia de 100W. Resolución de hasta 1 mV/0.1 mA, fusible electrónico, interfaz USB/LAN. (modelo de referencia: NGC102) | Equipo
99 | Dirección de laboratorios | Dirección de Laboratorios | 15 | Fuente de poder DC programable de 3 canales (2 de 0 a 30V y 3A y 1 de 0 a 5V y 3A) potencia de 195W y precisión del 0.06% (modelo de referencia: 2231A-30-3) | Equipo
100 | Dirección de laboratorios | Dirección de Laboratorios | 25 | Generador arbitrario de funciones de 200 MHz, 2 canales. Velocidad de muestreo de 1.25GSa/seg, 16Mpts en forma arbitraria (32Mpts opcionales), 16 bits de resolución, interface LAN, USB, USB-tipo C (modelo de referencia: DG922 Pro) | Equipo
101 | Dirección de laboratorios | Dirección de Laboratorios | 4 | Generador de alta tensión y microcorrientes para experiencias de electrostática. ES-9077. Salidas: 30V, 1kV, 2kV y 3kV CC +-3%. Impedancia de salida: 120 MOhm por cada kV. 9V. | Equipo
102 | Dirección de laboratorios | Dirección de Laboratorios | 1 | Generador de funciones vectorial. Rango de frecuencia: 4 kHz a 3 GHz, 60 Mhzd de ancho de banda RF. Incluye SMCVB-B103 y extensión de garantía. (modelo de referencia: SMCV100B) | Equipo
103 | Dirección de laboratorios | Dirección de Laboratorios | 4 | HMI Human Machine Interface VT5. 7 pulgadas | Pieza
104 | Dirección de laboratorios | Dirección de Laboratorios | 1 | Impresora 3D. Impresión de alta velocidad de 600mm/s.Tamaño de impresión grande 300 300 300 mm. Lidar y cámara inteligente IA. Fuego de la caja. Flujo de 32 mm³/s y enfriamiento dual (modelo de referencia: K1 Max) | Equipo
105 | Dirección de laboratorios | Dirección de Laboratorios | 1 | Intercambiador de calor de placas con juntas. Este intercambiador de calor consta de una serie de placas delgadas y termo conductoras que se ensamblan para crear cavidades o canales para cada uno de los dos fluidos. Al alternar el fluido que circula en cada canal entre los fluidos 1 y 2, se crea una estructura multicapa compacta que permite una transferencia de calor eficiente. Se pueden añadir o quitar placas del intercambiador de calor de placas con juntas, modificando así la superficie donde se realiza el intercambio de calor. (modelo de referencia: L PLATE HEAT EXCH G-06) | Equipo
106 | Dirección de laboratorios | Dirección de Laboratorios | 1 | kit de camaras para dron incluye: Cámara multiespectral ?Micasense RedEdge-P Payload Kit (GEN II) Especificaciones técnicas 6 bandas multiespectrales Rojo, Verde, Azul, Rededge, Infrarrojo cercano, Pancromático (lente de 10,3 mm), Peso de la carga útil (incl. soporte) 502 g (1,1 lb), GSD más bajo posible 2,0 cm/px 0,78 in/px, Cobertura máxima con el GSD más bajo* Hasta 90 ha (230 ac) a una altitud de vuelo de 60 m (190 ft), Cobertura máxima a 120 m (400 pies)* Hasta 160 ha (395 ac) a 4 cm/px (1,57 in/px) GSD, Precisión absoluta horizontal (RMS) con PPK (sin GCP) Hasta 3 cm (1,18 pulgadas), Tipo de sensor 5 sensores individuales Rojo, Verde, Azul, Borde rojo, Infrarrojo cercano, pixeles 1426X 1088, Distancia focal de la lente 5,5 mm (0,22 pulgadas) 10,3 mm (0,4 pulgadas), GSD a 120 m de altitud de vuelo Altitud de vuelo Superposición frontal máxima Cobertura máxima* GSD más bajo posible Altitud de vuelo 4 cm/px (3,2 in/px). Cámara Sensor Lidar para WINGTRA ONE GEN II, incluye una licencia de procesamiento durante un año. Para el procesamiento se incluye: Licencias Pix4D para un profesor y 25 estdiantes. PERPETUA. Aplicación de escritorio con licencia flotante (para uso de un profesor y uso en 25 dispositivos simultáneamente para estudiantes) Procesamiento de escritorio ilimitado, Servicios de capacitación, Soporte personal y actualizaciones incluidas en los primeros 36 meses, acceso gratuito a material de cursos PIXDmapper Essentials y PIXDmapper In -depth más reciente. El proveedor debe presentar una carta avalada por el fabricante del equipo donde haga constar que cuenta con un centro de servicios y soporte técnico en México. | Kit
107 | Dirección de laboratorios | Dirección de Laboratorios | 1 | Kit para armado y control de un sistema neumático. El kit incluye los siguientes elementos:Unidad de mantenimiento (modelo de referencia: MSB4-1/4-FRC7:J3M1), Regulador de flujo en línea (modelo de referencia: GR-QS-4), Electroválvula (modelo de referencia: VUVG-B14-P53C-ZT-F-1P3), Válvula de palanca (modelo de referencia: H-3-1/4-B), Cilindro dobre efecto (modelo de referencia: S-PAZ-DW20-100PPV), Tubo flexible azul (modelo de referencia: Pun4 PUN-4X0,75-BL) (50 m), Conjunto de cables de conexión (modelo de referencia: AS-KS-SSTK-4MM-V2), Panel de práticas (modelo de referencia: ACC-PRPL-700), Compresor ultrasilencioso (modelo de referencia: AS-P-VD-6-25-110), Edutrainer (modelo de referencia: ETER2-MOD-POWER-24V-US), Bloque de distribución (modelo de referencia: TP-BG-PVB8-Q6-Q4), silenciador rosca (modelo de referencia: U-1-B), sensor de proximidad (modelo de referencia: SME-8M-DO-24V-K-7,5-OE), Accesorios de compresor (modelo de referencia: AS-KOMPRESSOR), Acople interior (modelo de referencia: KD3-CK-4 y KD4-1/4-A), Acople exterior o clavija de enchufe (modelo de referencia: KS4-CK-4) Edutrainer (modelo de referencia: AS-NG-PSU24V-ULCSA). Todos los elementos son compatibles entre sí. | Kit
108 | Dirección de laboratorios | Dirección de Laboratorios | 6 | Medidor LCR, Resolución de 40,000 Recuentos, Mediciones (L, C, R, D, Q), Frecuencias de Prueba (120 Hz, 1 kHz), Modo de Tolerancia 1%, 5%, 10%. (modelo de referencia: 878B) | Equipo
109 | Dirección de laboratorios | Dirección de Laboratorios | 1 | Módulo de comunicación plus, Protocolo HART y FIELDBUS, IS, inalámbrico. Con pantalla táctil a color VGA resistiva de 5.7 pulgadas. Incluye batería recargable Li-on. Flash extendido de 2GB NAND y 32 GB. Alimentación: 110-240 V AC, 50/60 Hz. (Modelo de referencia: TREXLFPKLWS3) | Pieza
110 | Dirección de laboratorios | Dirección de Laboratorios | 2 | Módulo de entrada de temperatura de la serie C, 4 canales, 14 S/s, +-80 mV. Incluye filtros anti-aliasing, detección de termopares abiertos y compensación de unión fria para medidas de termopares de alta precisión. (modelo de referencia: NI-9211) | Piezas
111 | Dirección de laboratorios | Dirección de Laboratorios | 2 | Módulo de entrada de voltaje y corriente de la serie C S/s, 16 canales. Tiene ocho canales de entrada de corriente y ocho de voltaje, con rechazo a ruido integrado. (modelo de referencia: NI-9207) | Pieza
112 | Dirección de laboratorios | Dirección de Laboratorios | 2 | Módulo NI-9263 de salida de voltaje de la serie C, 100 kS/s/ canal simultáneo, +-10 V. 4 canales. Es un modulo de salida analógica de actualización simultánea. Cuenta con protección de sobrevoltaje, protección de corto circuito, baja interferencia entre canales (crosstalk). | Pieza
113 | Dirección de laboratorios | Dirección de Laboratorios | 1 | Motor de inducción trifásico de tipo jaula de ardilla alta eficiencia: 1 Hp, 1750 RPM, 230V, 3.2A | Equipo
114 | Dirección de laboratorios | Dirección de Laboratorios | 40 | Multímetro digital de verdadero valor eficaz. Soporta caídas de hasta 4 metros. Corriente y tensión de CA de verdadero valor eficaz. Permite realizar mediciones de hasta 1000 V de CA y CC. Permite realizar mediciones de hasta 10 A (20 A durante 30 segundos). Frecuencias de hasta 200 kHz. Termómetro integrado. Incluye accesorios. (modelo de referencia: 87V MAX) | Equipo
115 | Dirección de laboratorios | Dirección de Laboratorios | 20 | Osciloscopio de señales mixtas de banco y portátil, con 200 Mhz de ancho de banda, 4 canales analógicos (incluye un apunta de prueba por cada canal) y 16 canales digitales; versión educativa. Incluye (ya instalado en el equipo) generador de funciones 50 MHz, paquete de depuración de buses (I2C, SPI, RS-232/422/485/UART, CAN, CAN FD, CAN XL, LIN, Automotive, Ethernet 10BASE-T1S y SENT), sonda lógica de 16 canales digitales (P6316) y plan de protección total de 5 años (T5). (modelo de referencia: MSO24-EDU 2-BW-200) | Equipo
116 | Dirección de laboratorios | Dirección de Laboratorios | 10 | Pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz, 600A CA, 600V AC/DC. Medida de corriente CA de 600 A. Medida de tensión de CA y CC de 600 V. Categoría de seguridad eléctrica CAT IV de 300 V y CAT III de 600 V (modelo de referencia: Modelo 373) | Pieza
117 | Dirección de laboratorios | Dirección de Laboratorios | 1 | Plataforma robot de tierra autónomo de arquitectura abierta, construido en una plataforma móvil de accionamiento diferencial. Esta solución es ideal para la docencia de robótica móvil de grado y posgrado, ya que va acompañada de cursos integrales y equipada con sensores incorporados como LiDAR, cámara RealSense frontal, cámara orientada hacia abajo, giroscopio y acelerómetro, todo alimentado por una computadora a bordo de NVIDIA Jetson Orin Nano. | Pieza
118 | Dirección de laboratorios | Dirección de Laboratorios | 1 | Plataforma robot de tierra autónomo. Incluye: Plataforma, Template Map (4x4), entorno reconfigurable (12x12), 2 baterías, cargador de batería y cable de carga, mando de juego inalámbrico, enrutador y Licencia individual QUARC. (Números de parte como referencia: 1083. Qbot) | Pieza
119 | Dirección de laboratorios | Dirección de Laboratorios | 5 | Plc 110/220 Vca 6 Di / 4 Do, elevador lógico programable tensión de alimentación 110/220vca, 6 entradas digitales (4 mixtas analógicas/digitales) 4 salidas (Modelo de referencia: Sr3b101fu) | Piezas
120 | Dirección de laboratorios | Dirección de Laboratorios | 5 | PLC DC/DC/DC 14DI 24VDC/10DQ 24VDC/2AI 0-10V ALIM 24VDC, Alimentación: 24 VDC Entrada: 14 entradas digitales 24 VDC (2 configurables analógicas 0-10 V) Salidas: 10 salidas digitales 24 VDC Comunicación: Profinet (2 puertoS RJ45) Memoria: 125KB S7-1200 PLC 1215C DC/DC/DC 14DI 24VDC/10DQ 24VDC/2AI 0-10V ALIM 24VDC, 2 Puertos Profinet (modelo de referencia: S7-1200; 1215C ) | Pieza
121 | Dirección de laboratorios | Dirección de Laboratorios | 10 | PLC, 8 en 6 salidas analógicas 6AD 2DA RTU Modbus 485 PT100 K opción de termopar con conteo RTC 2CH 60K (modelo de referencia: FX3U 14MT-Ktype) | Piezas
122 | Dirección de laboratorios | Dirección de Laboratorios | 2 | PLC, Memoria de trabajo: 250kB programas y 1 MB datos, Tarjeta de memoria incluida, Interfaz: PROFINET IRT con 2 Port Switch Entradas/salidas: 32 entradas digitales (24 V CC), 32 salidas digitales (24 V CC, 0,5 A), 5 entradas analógicas, 4x U/I, 1x R/RTD, res de 16 bits, 2 salidas analógicas, 2x U/I,res de 16 bits. Incluye Software TIA-Portal. (modelo de referencia: Edutrainer , S7-1500, ET-RK1-SCE-1512C-MSW, CPU S7-1512C-1PN) | Pieza
123 | Dirección de laboratorios | Dirección de Laboratorios | 10 | PLC. Placa de control industrial. PLC 8 en 6 salidas Anolog 6AD 2DA (modelo de referencia: WS3U FX3U-14MR) | Piezas
124 | Dirección de laboratorios | Dirección de Laboratorios | 2 | Plotter fresador básico para creación de prototipos PCB. (Modelo de referencia: ProtoMat E44) | Equipo
125 | Dirección de laboratorios | Dirección de Laboratorios | 1 | Plotter fresador con un uso de gran potencia y un láser UV adicional para creación de prototipos PCB. Placa doble cara 9x12 pulgadas 1/2 onza. Compresor de bajo ruido. (Modelo de referencia: ProtoMat S64).Requiere la instalación del servicio de aire comprimido para su funcionamiento. | Equipo
126 | Dirección de laboratorios | Dirección de Laboratorios | 1 | Polarímetro digital. Con lámparas de Na y Hg. Incluye filtros de 589, 578, 546, 436, 405 y 365 nm. Resolución: 0.0001°. Velocidad de respuesta: 6°/sec. Rango de rotación: +/- 90° Repetibilidad: 0.002° Modos de medición: Rotación óptica, Rotación específica, Concentración, escala de azúcar (Z), Pureza Brix, Pureza óptica y modo de escaneo por tiempos. Modulador celda de Faraday de estado sólido con garantía de por vida. Polarizadores Polaroid de alta calidad con garantía de por vida. Lámpara de descarga de sodio para una línea de Na D auténtica y defendible (589 nm) Lámpara de descarga de mercurio para líneas de Hg Incluye software de seguridad de datos para cumplir con la regulación 21 CFR parte 11. Detector de tubo fotomultiplicador. Rango de medición de temperatura de 0 ? 40?C. Exactitud de +/- 0.1?C. Requisitos de energía CA 100 ~ 240 V±10%, 50 o 60 Hz, 80 - 300 W.Celda cilíndrica de cuarzo de 10 mm de diámetro X 1 mm longitud de trayectoria, 1.0 mL. Celda cilíndrica de cuarzo de 10 mm de diámetro X 10 mm longitud de trayectoria, 1.0 mL. Celda cilíndrica de cuarzo de 10 mm de diámetro X 50 mm longitud de trayectoria, 5.0 mL volumen. Celda cilíndrica de cuarzo 10 mm de diámetro X100 mm longitud de trayectoria, 8.7 mL volumen. Soporte de celda en forma de V. Estación de trabajo (PC), Sistema Operativo Windows 11 (32 or 64 bit) Soporte de celda con termostato Peletier para aceptar tanto celdas rectangulares como celdas cilíndricas con una precisión de temperatura de +- 0.1 °C. Se debe incluir la verificación de las especificaciones en el laboratorio del solicitante para la instalación del equipo. Se debe incluir la instalación, puesta en marcha y capacitación. La capacitación debe darse, mínimo a dos personas, en sitio. La capacitación podría darse, adicionalmente, en las instalaciones del fabricante. La instalación y puesta en marcha del equipo deberá incluir todo lo necesario. Si el sitio donde será instalado el equipo no cuenta con los recursos eléctricos necesarios, la cotización los deberá incluir. Si la instalación y puesta en marcha del equipo requiere de insumos, estos deberán ser integrados en la cotización. La propuesta debe incluir un año de garantía a partir de la puesta en marcha del equipo. Manuales de operación | Equipo
127 | Dirección de laboratorios | Dirección de Laboratorios | 1 | QDrone Autonomous Vehicles Research Studio. Incluye: Un Sistema de Localización (6 Cámaras Optitrack Flex13.) que admite hasta 4 Vehículos, Estación de Control Terrestre para el Estudio de Investigación de Vehículos Autónomos, Kit de accesorios para estudio de investigación de vehículos autónomos con Un router de red de alto rendimiento, controlador de vuelo manual portátil, EPI con tapones para los oídos y gafas de seguridad y herramientas para personalizar sus drones. Además, incluye Licencia individual QUARC Complete, un quadrotor de investigación QDrone 2. cuatro protective Netting, cuatro tapetes protectores. (Números de parte como referencia: 968,1015, 1011, 979,1073, 1014, 1016.) | Equipo
128 | Dirección de laboratorios | Dirección de Laboratorios | 1 | Robot colaborativo UR3E. Carga útil: 3 Kg (6.6 lbs), Alcance: 500 mm (19.7 in), Grados de libertad: 6 articulaciones rotativas, Velocidad TCP normal: 1 m/s (39.4 in/s), Huella: Ø 128 mm, Peso incluyendo el cable: 11.2 Kg (21.7 lb). Inlcuye kit educativo UR academy hardware, gripper eléctrico con intercambiador rápido automático y estación de trabajo a base de perfil estructural de aluminio. | Equipo
129 | Dirección de laboratorios | Dirección de Laboratorios | 8 | Tarjeta de adquisición de datos NI. Entrada de Potencia Soportada: Energizado por Bus Máximo Número de Canales de Entrada Analógica de Una Sola Terminal: 8 Máximo Número de Canales de Entrada Analógica Diferencial: 4 Máxima Velocidad de Muestreo : 20 kS/s Muestreo Simultáneo: No Resolución de Entrada Analógica: 14 bits Conector de Bus: USB 2.0 Número de Canales de Salida Analógica: 2 Máxima Velocidad de Actualización : 5 kS/s Número de Canales Digitales Bidireccionales: 13 Número de Contadores/Temporizadores: 1 Exactitud Absoluta de Entrada Analógica: 26 mV Tamaño del Búfer FIFO de Entrada Analógica: 2047 muestras (modelo de referencia: USB-6001) | Pieza
130 | Dirección de laboratorios | Dirección de Laboratorios | 6 | Tarjeta de adquisición de datos NI. Resolución de Entrada Analógica: 16 bits. Conector de Bus: USB 2.0. Máxima Velocidad de Muestreo : 50 kS/s. 8 canales de entrada analógica. Número de Canales Digitales Bidireccionales: 13 Número de Contadores/Temporizadores: 1. Exactitud Absoluta de Entrada Analógica: 26 mV (modelo de referencia: USB-6002) | Pieza
131 | Dirección de laboratorios | Dirección de Laboratorios | 6 | Tarjeta NI. Características: Entrada de Potencia Soportada: Energizado por Bus; Máximo Número de Canales de Entrada Analógica de Una Sola Terminal: 32; Máximo Número de Canales de Entrada Analógica Diferencial: 16; Máxima Velocidad de Muestreo : 1 MS/s/c; Muestreo Simultáneo, Resolución de Entrada Analógica: 20 bits; Conector de Bus: USB C; Número de Canales de Salida Analógica: 4; Máxima Velocidad de Actualización : 250 kS/s/c; Número de Canales Digitales Bidireccionales: 16; Número de Contadores/Temporizadores: 4; Exactitud Absoluta de Entrada Analógica: 1.3 mV (modelo de referencia: USB-6453) | Pieza
132 | Dirección de laboratorios | Dirección de Laboratorios | 1 | Transmisor de nivel industrial con salida analógica de 0 a 10 VDC, alimentación de 12-30 VDC | Pieza
133 | Dirección de laboratorios | Dirección de Laboratorios | 3 | Transmisor de presión para medición de presión diferencial, manométrica y absoluta. Salida del ransmisor 4-20 mA señal digital basada en el protocolo HART. Carcasa de aluminio y brida coplanar. Pantalla LCD. (modelo de referencia: 3051C) | Pieza
134 | Dirección de laboratorios | Dirección de Laboratorios | 3 | Transmisor de temperatura. Salida del transmisor 4-20 mA señal digital basada en el protocolo HART. Carcasa de aluminio. Configuración de medición: Entrada de sensor individual. (modelo de referencia: 3144P) | Pieza
135 | Dirección de laboratorios | Dirección de Laboratorios | 4 | Variador de frecuencia (VFD) tipo vectorial. Entrada de 220V, salida trifásica de 220V, potencia de 0.75 kW (1 HP) y comunicación RS485. | Pieza
136 | Dirección de laboratorios | Escuela Preparatoria Número 1 | 1 | Condensador con soporte para diafragma (460 20), componente del experimento Browniano de las partículas de humo. Para montaje de la lampara. Tambien es adecuado para la fijación de diafragmas, objetos de imagen, diapositivas y filtros de 50 mm x 50 mm. | Equipo
137 | Dirección de laboratorios | Escuela Preparatoria Número 1 | 1 | Panel de marco C100, de dos niveles para CPS, base en forma de T (666428). Adecuado para instalación encima de un conducto de alimentación eléctrica. Ancho: 97 cm; Altura: 84 cm; Profundidad (base en forma de T): 30 cm. | Pieza
138 | Dirección de laboratorios | Escuela Preparatoria Número 5 | 2 | Gabiente de puerta abatible de acero con cristal. Estructura metálica de calibre 22 con 2 estanterías arriba y 1 estantería ajustable. Cristal de 5 mm Agarradera metálica Placa de acero rolado en frío antes de la pintura Recubrimiento en pintura en polvo color blanco. Peso soportado por cada entrepaño 30 kg distribuidos uniformemente | Piezas
139 | Dirección de laboratorios | Escuela Preparatoria Número 5 | 2 | Organizador con 44 gavetas (12 medianas y 32 chicas), dimensiones (base x alto x fondo); 51cm x 40 cm x 16 cm, dimensiones gaveta mediana: 12 cm x 5 cm x 15 cmdomenciones gaveta chica: 6 cm x 4 cm x 15 cm, marco de ABS resistente a impactos por favor | Piezas
140 | Dirección de laboratorios | Escuela Preparatoria Número 7 | 1 | Móvil CASSY-2 instrumento de medición universal con WIFi integrado que se utiliza con sensores para realizar mediciones de química, física y biología, pantalla táctil. Frecuencia de muestreo máx. 100.000 valores/segundo. Pantalla gráfica: 9 cm. Resolución: 12 bits, Resolución temporal de las entradas del temporizador: 20 ns., altavoz integrado para tonos de tecla, dispositivo de almacenamiento de datos, capacidad de la batería 14 vatios-hora ( tamaño AA reemplazable), Dimensiones: 175 mm x 95mm x 40 mm, Operación: gran rueda táctil capacitiva (42 mm). | Equipo
141 | Dirección de laboratorios | Escuela Superior de Apan | 1 | VE-B5 MICROSCOPIO BINOCULAR INTERMEDIO, OCULARES WF 10X/22 MM, CONAJUSTES DE DIOPTRíAS EN UNO DE LOS OCULARES, CABEZA BINOCULAR TIPOSIEDENTOPF 30o Y GIRATORIA 360o, CON AJUSTE DE DISTANCIA INTERPUPILARDE 48 ? 75 MM, REVOLVER CUADRUPE CON ANILLO ANTIDERRAPANTE Y TOPE,OBJETIVOS 4X, 10X, 40X (RETRáCTIL), INMERSIóN 100X (RETRáCTIL) CON óPTICAACROMáTICA CON CORRECCIóN AL INFINITO, ACABADO METáLICO Y ANILLO DECOLOR PARA FáCIL IDENTIFICACIóN, PLATINA DE DOBLE PLACA CONMOVIMIENTOS COAXIALES X,Y 150 X 132 MM CON VERNIER, ESCALAMILIMéTRICA, PINZA Y TOPE CON AJUSTE DE ALTURA, CONDENSADOR ABBE, A.N. 1.25 CON ANILLO ELEVADOR, DIAFRAGMA DE IRIS, ILUMINACIóN, KOHLER LEDCON CONTROL DE INTENSIDAD VARIABLE Y DIAFRAGMA DE CAMPO EN LALáMPARA, ALIMENTACIóN 3 BATERíAS AA RECARGABLES DE 1.2 V( INCLUIDAS)PARA 4 HORAS DE OPERACIóN CONTINUA. CA110/240V, 50/60HZGARANTIA 1 AÑO | Equipo
142 | Dirección de laboratorios | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | 5 | Anemómetro de paletas con termómetro con las siguientes características mínimas: Display LCD de 10mm y 3 5/6 dígitos (máximo 5999)Retroiluminación automáticaVariedad de unidades de medida como km/h, nudos, MpH etcTemperatura del aire mostrada en ºC o ºFAccesorios: pila, manualFunciones del anemómetro: Knots, ft/min, km/h, m/s, mphTemperatura del aire: -10°C ... 45°CTipo de pantalla: LCDSe deberá entregar dentro de su oferta técnica por cada bien o componente que integre la partida ofertada, un catálogo original impreso de la página de internet del fabricante, siempre y cuando se indique la dirección URL de la página donde se obtuvo, sin enmendaduras ni tachaduras, dicho catálogo se presentará en el idioma del país de origen acompañado de una traducción simple al español. Los catálogos entregados por los licitantes forman parte integral de la propuesta técnica y deberán contener las características mínimas señaladas. Para la evaluación técnica de los bienes que conforman este laboratorio se verificará que se cumpla con los requisitos y especificaciones técnicas solicitadas en la presente convocatoria, así mismo se cotejará que la oferta técnica no presente discrepancias con el catálogo principal y/o ficha técnica expedida en hoja membretada del fabricante. La omisión de cualquiera de los requisitos antes mencionados es causal de descalificación que los bienes integrados en la oferta técnica, cuentan con refacciones y servicio disponibles en el mercado con una vigencia de por lo menos cinco años Se deberá incluir la instalación y puesta en marcha del equipo/laboratorio suministrado. Se deberá incluir la capacitación al personal de la universidad, una vez que el equipo se encuentre instalado y puesto en marcha. | Pieza
143 | Dirección de laboratorios | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | 1 | Banco de prácticas doble de hidráulica transparente con las siguientes características mínimas: Una Estación de trabajo con las siguientes características técnicas mínimas: Dimensiones: 1100 mm (largo) x1960 mm (alto) 800 mm (fondo). Mesa soporte móvil metálica, Panel de prácticas de 950x1.050 mm. para la fijación rápida de los elementos, con casquillos de sujeción de Ø 5 mm a una separación de 50x50 mm en plancha de acero, plastificada al horno, para garantizar una larga vida útil en perfecto estado de conservación. Bastidor superior para montaje de los elementos eléctricos y demás elementos. Porta-planos ubicado en el lateral del panel para lectura, amarre por pinza. 4 ruedas, 2 de ellas bloqueables con freno para inmovilización del Banco. Armario con 3 cajones, con cierre centralizado y llave. Acabado de alta calidad con protección de seguridad contra apertura de más de 1 cajón a la vez. Cada cajón dispone de bandeja metálica para fijación de los elementos. Espacio para montaje de grupo hidráulico. Grupo hidráulico de accionamiento portátil, con depósito transparente. Dispone de una toma de aire para introducción de burbujas en el interior del circuito hidráulico para permitir visualizar el sentido de circulación del aceite y la velocidad del mismo. Caracteristicas mínimas: Depósito transparente, V= 6 l, Bomba de engranajes Q= 1 l/min, Válvula limitadora de presión, Pmax. = 10 bar, Manómetro de Ø 40 mm, con escala de 0 a 16 bar. Motor monofásico 0,09 Kw 110Vac, 60 Hz. Cable de alimentación, longitud 3m, con enchufe monofásico. Interruptor de marcha-paro. 3 Racores de conexión rápida (P+2T). Grifo para la introducción de burbujas de aire en el circuito. Bidón de aceite con colorante rojo especialUn Conjunto de dispositivos transparentes para hidráulica manual con las siguientes características técnicas mínimas:Un Cilindro de doble efecto con las siguientes características mínimas: Cilindro de Ø20x Ø10x58mm.Un Distribuidor 4/2 manual con las siguientes características mínimas: Accionamiento manual, recuperación por muelle.Un Válvula limitadora presión con las siguientes características mínimas: Mando directo. Regulación manual por manilla giratoriaUn Repartidor de 3 bocas con manómetro de 0 a 16bar con las siguientes características mínimas: Con 3 conectores rápidos auto-obturantes: 1 hembra y 2 machos.Una Válvula antirretorno con las siguientes características mínimas: Asiento por muelle sobre bola.Una Estrangulador de caudal con las siguientes características mínimas: De aguja, regulación manual por manilla giratoria.Un Repartidor de 6 conexiones con las siguientes características mínimas: 6 enchufes machos NW4, auto-obturantes.Un Juego de 10 mangueras con las siguientes características mínimas: 6 NW4 x 520 mm, 4 NW4 x 350 mm, con racores rápidos autoobturantesUn Válvula limitadora de presión con las siguientes características mínimas: A corredera, con amortiguación de 3 vías. Regulación por manilla giratoriaUn Cilindro de simple efecto con las siguientes características mínimas: Ø20x Ø10x40 mm. Recuperación por muelleUna Válvula reductora de presión con las siguientes características mínimas: Reductora de 3 vías, mando directo. Regulación por manilla giratoriaUna Estrangulador de caudal con antirretorno con las siguientes características mínimas: Estrangulación de aguja, regulación por mando, manual giratorioUna Válvula manual de cierre, 2 vías con las siguientes características mínimas: Mando manual giratorioUna Válvula antirretorno pilotada con las siguientes características mínimas: Válvula antirreorno con accionado hidráulicoUn Regulador de caudal compensado con las siguientes características mínimas: Con compensación hidrostática, regulación por mando manual giratorioUn Repartidor de 4 conexiones con las siguientes características mínimas: Con 4 enchufes NW4 autoobturantes, 3 macho y 1 hembraUn Juego de mangueras con las siguientes características mínimas: Un juego de 5 mangueras con racores rápidos autoobturantes NW4x520Todo el material estará fabricado en metacrilato conteniendo internamente elementos industriales originales en metal. Los enchufes rápidos deben ser del tipo Fugas Cero manteniendo la estanqueidad en todo momento. Cada componente debe ser apropiado para paneles con casquillos de Ø5 mm cada 50mm (horizontalmente y verticalmente)Un manual de prácticas con las siguientes características mínimas: Nivel I y II. Fundamentos teóricos, ejercicios y resultadosUn Conjunto de dispositivos transparentes para electrohidráulica con las siguientes características técnicas mínimas: Un Módulo de alimentación eléctrico con las siguientes características mínimas: 110-240 VAC / 24 VDC, I=5 A, Protección contra cortocircuito y sobrecarga, con rearme automático e indicación luminosa de funcionamiento. Fuente de alimentación estabilizada. Hembrillas de conexión de Ø=4mm. Caja aislante con tapa transparente serigrafiadaUn Conjunto de 2 finales de carrera con las siguientes características mínimas: 1 contacto NC y 1 contacto NA. Cuerpo transparente. Ø=4 mm. Con bananas de conexionadoUn Módulo de pulsadores, lámparas, diodos supresores y temporización con las siguientes características mínimas: 4 pulsadores, 2 verdes, 1 rojo, 1 amarillo, con 2 contactos abiertos + 2 cerrados cada uno. 1 interruptor con 1 contacto abierto + 1 cerrado. 1 temporizador a la conexión/desconexión (seleccionable), tiempo regulable de 0 a 6 segundos. 4 diodos supresores de chispa. 4 lámparas indicadoras, 2 verdes, 1 roja y 1 amarilla. Hembrillas de conexión de Ø =4mmUn Módulo de 3 relés con las siguientes características mínimas: 3 relés con 4 contactos conmutados cada uno. Con Led indicador de excitación bobina. Distribuidor de conexiones eléctricos: 6 positivos y 6 negativos. Hembrillas de conexión de Ø=4mm. Caja aislante con tapa transparente serigrafiada y sistema de adaptación a panel con agujeros de Ø 17mm y separación 50x50mmUn Juego de cable de conexiones con las siguientes características mínimas: 14 cables azules de 500 mm., con bananas de Ø4 mm. 14 cables rojos de 500 mm., con bananas de Ø4 mm. 8 cables azules de 1500 mm., con bananas de Ø4 mm. 8 cables rojos de 1500 mm., con bananas de Ø4 mm.Un Juego de 3 conectores + cable para electroimanes con las siguientes características mínimas: 2 grises + 1 negro. Incluye conector solenoide 2P+G, led y cable con 2 bananas macho de Ø=4 mmUna Electroválvula distribuidora 4/2 con las siguientes características mínimas: Recuperación por muelle 24VDC solenoide 2P+GUna Electroválvula distribuidora 4/3 con las siguientes características mínimas: Centrada por muelles. A, B, P, T cerrados en posición central. Accionamiento por 24 VDCUn manual de prácticas de Electrohidráulica con las siguientes características mínimas: Fundamentos teóricos, ejercicios y resultadosUn Motor de engranajes internos con las siguientes características mínimas: Actuador hidráulico giratorio bidireccional, de engranajes internos, con 7 y 6 lóbulos respectivamente.Un Motor de engranajes externos con las siguientes características mínimas: Actuador hidráulico giratorio bidireccional, de engranajes externos, con dos engranajes de 12 dientes y con un ejeUn Motor de paletas con las siguientes características mínimas: Actuador hidráulico giratorio bidireccional, con 8 paletas actuando sobre un rotor excéntricoUn Motor de pistones axiales con las siguientes características mínimas: Actuador hidráulico giratorio bidireccional de pistones axiales. 7 pistones actuando sobre un plano inclinado con drenajeUn Motor oscilante con las siguientes características mínimas: Actuador hidráulico oscilante bidireccional. Angulo de giro 180º.Un Conjunto de dispositivos transparentes para Hidráulica proporcional básica con las siguientes características técnicas mínimas: Un Modulo de mando proporcional con las siguientes características mínimas: Módulo de alimentación para dos bobinas proporcionales Imax=0,8A, Regulación de la corriente por potenciómetro y visualización por amperímetro (uno por bobina). Posibilidad de introducir señal. Dither para mejora de histéresis. Hembrillas de conexión de Ø =4mm Caja aislante con tapa transparente serigrafiadaUn Juego de 2 conectores con LED con las siguientes características mínimas: LED con iluminación progresiva en función de la intensidad de corriente Con cable y bananas de Ø 4mmUn Limitadora de presión proporcional con las siguientes características mínimas: Mando directo. Rango de la regulación de presión de 0 a 10 barUn Regulador de caudal compensado proporcional con las siguientes características mínimas: Regulador de caudal de 2 vías proporcional con compensación hidrostáticaUn Distribuidora proporcional 4/3 con las siguientes características mínimas: Válvula distribuidora 4/3 de accionamiento directo por bobinas proporcionales. Centrada por muelles A, B y P unidos, T cerrado en posición central.Una Válvula Distribuidora proporcional 4/3 preaccionada con las siguientes características mínimas: Válvula distribuidora 4/3 proporcional preaccionada. Centrada por muelles, A B y P unidos, T cerrado en posición centralUn manual de prácticas con las siguientes características mínimas: Hidráulica Proporcional. Fundamentos teóricos, ejercicios y resultados. Se deberá entregar dentro de su oferta técnica por cada bien o componente que integre la partida ofertada, un catálogo original impreso de la página de internet del fabricante, siempre y cuando se indique la dirección URL de la página donde se obtuvo, sin enmendaduras ni tachaduras, dicho catálogo se presentará en el idioma del país de origen acompañado de una traducción simple al español. Los catálogos entregados por los licitantes forman parte integral de la propuesta técnica y deberán contener las características mínimas señaladas. Para la evaluación técnica de los bienes que conforman este laboratorio se verificará que se cumpla con los requisitos y especificaciones técnicas solicitadas en la presente convocatoria, así mismo se cotejará que la oferta técnica no presente discrepancias con el catálogo principal y/o ficha técnica expedida en hoja membretada del fabricante. La omisión de cualquiera de los requisitos antes mencionados es causal de descalificación, que los bienes integrados en la oferta técnica, cuentan con refacciones y servicio disponibles en el mercado con una vigencia de por lo menos cinco años, instalación y/o puesta en marcha según se solicite. Se deberá incluir la capacitación al personal de la universidad, una vez que el equipo se encuentre instalado y puesto en marcha. | Equipo
144 | Dirección de laboratorios | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | 1 | Carro móvil con 397 herramientas con las siguientes características mínimas: Juego maestro industrial combinado 397 piezas, con gabinetes, las características del kit son: Dimensiones: 26-1/2 x18 x34-1/2 y algunas herramentales con las que cuentan son: NO. DE PINZAS/TIJERAS: 35pz, NO. DE HERRAMIENTAS VARIAS: 72pz, NO. DE LLAVES: 89pz, NO. DE DADOS/ACCESORIOS: 143pz, NO. EXTRACTORES/PRENSAS: 13pz, NO. DE DESTORNILLADORES: 42pz, NO. DE GABINETES/CAJAS: 2 Gabinetes 1 Caja. | Equipo
145 | Dirección de laboratorios | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | 10 | Kit de seguridad de soldadura con las siguientes características mínimas: Este paquete deberá incluir: Careta Electrónica, Guantes ARGONERO, GUANTES carnaza, Caretas Electrónicas: Las caretas electrónicas para Soldador con sombra variable 9-13 ofrece una gran resistencia al calor y al impacto. Es ligera y por su diseño brinda comodidad y seguridad permitiendo un gran confort. Disponible en varios modelos atractivos. Fácil de armar. Cinco sombras variables (9-13). Oscurecimiento de la sombra instantáneo. Protección completa de cara y cuello. Protección contra rayos Ultra Violeta (UV) e Infrarojos (IR). Cumple con los estándares de las normas DIN EN 175 CE, ANSI Z87.1. CARACTERÍSTICAS: ÁREA DE VISIBILIDAD: 92 mm x 42 mmTAMAÑO DE CARTUCHO: 110 mm x 90 mm x 9 mmSOMBRA VARIABLE: DIN 9 A 13ESTADO LUMINOSO: DINTIEMPO DE CAMBIO LUMINOSO A OSCURO: 1/25 000 sTIEMPO DE CAMBIO DE OSCURO A LUMINOSO: 0,1 - 0,9 sTOTALMENTE AJUSTABLE, MONTAJE EN EL CARTUCHOCONTROL DE SOMBRA: TOTALMENTE AJUSTABLE (EXTERNO)CONTROL DE SENSIBILIDAD: TOTALMENTE AJUSTABLE, MONTAJE EN EL CARTUCHOFUENTE DE ALIMENTACIÓN: CELDAS SOLARES CON 2 BATERÍAS LITIOENCENDIDO Y APAGADO: AUTOMÁTICOSENSORES DE ARCO:TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -5 °C~+55 °CTEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -20 °C~+70 °CPESO TOTAL: 420 gNORMAS QUE CUMPLE: DIN EN 175 CE, ANSI Z87.1CaracterísticasCumple con los estándares de las normas DIN EN 175 CE, ANSI Z87.2Se deberá entregar dentro de su oferta técnica por cada bien o componente que integre la partida ofertada, un catálogo original impreso de la página de internet del fabricante, siempre y cuando se indique la dirección URL de la página donde se obtuvo, sin enmendaduras ni tachaduras, dicho catálogo se presentará en el idioma del país de origen acompañado de una traducción simple al español. Los catálogos entregados por los licitantes forman parte integral de la propuesta técnica y deberán contener las características mínimas señaladas. Para la evaluación técnica de los bienes que conforman este laboratorio se verificará que se cumpla con los requisitos y especificaciones técnicas solicitadas en la presente convocatoria, así mismo se cotejará que la oferta técnica no presente discrepancias con el catálogo principal y/o ficha técnica expedida en hoja membretada del fabricante. La omisión de cualquiera de los requisitos antes mencionados es causal de descalificación Se deberá incluir la instalación y puesta en marcha del equipo/laboratorio suministrado. Se deberá incluir la capacitación al personal de la universidad, una vez que el equipo se encuentre instalado y puesto en marcha. | Kit
146 | Dirección de laboratorios | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | 5 | Medidor de nivel de ruido profesional; Datalogger con las siguientes características mínimas: USB 2.0 y datalogger con memoria interna para hasta 32000 cuentas / 1x / sec. ~ 1x / min.Conforme con IEC-61672-1 clase 2 para medidores de ruidoMedidas MAX y MINTrípode (1/4 )Display de sobre y bajo rangoSalida AC/DC analógica para conectar con analizador de frecuencia o grabadoraEstándares: EN-61672-1 clase 2; IEC-61672-1 tipo 2, ANSI S1.4 tipo 2Accesorios: Cable de micrófono de 3m, estuche, cable USB, software para Windows, trípode, adaptador de red 9V-AC, batería y manualAlmacenamiento de datos: ?Iluminar desde el fondo: ?Nivel de sonido: 30 ... 130 dBRango de frecuencia: 31,5 Hz ... 8 kHzSoftware: ?Tipo de pantalla: LCDUSB: ?Valuación: A, CSe deberá entregar dentro de su oferta técnica por cada bien o componente que integre la partida ofertada, un catálogo original impreso de la página de internet del fabricante, siempre y cuando se indique la dirección URL de la página donde se obtuvo, sin enmendaduras ni tachaduras, dicho catálogo se presentará en el idioma del país de origen acompañado de una traducción simple al español. Los catálogos entregados por los licitantes forman parte integral de la propuesta técnica y deberán contener las características mínimas señaladas. Para la evaluación técnica de los bienes que conforman este laboratorio se verificará que se cumpla con los requisitos y especificaciones técnicas solicitadas en la presente convocatoria, así mismo se cotejará que la oferta técnica no presente discrepancias con el catálogo principal y/o ficha técnica expedida en hoja membretada del fabricante. La omisión de cualquiera de los requisitos antes mencionados es causal de descalificación cuentan con refacciones y servicio disponibles en el mercado con una vigencia de por lo menos cinco años, instalación y/o puesta en marcha según se solicite. Se deberá incluir la capacitación al personal de la universidad, una vez que el equipo se encuentre instalado y puesto en marcha. | Equipo
147 | Dirección de laboratorios | Escuela Superior de Ciudad Sahagún | 1 | Simulador de soldadura con realidad aumentada, incluye curricula de la AWS con las siguientes características mínimas: El sistema integral de formación en soldadura deberá estar compuesto por un simulador de entrenamiento con tecnología de visión de realidad aumentada. El simulador deberá contener controles similares a los de fuente de alimentación real, mascara real de soldadura, antorchas reales, piezas de soldadura, así como calidad de cordón y ajustes similares a máquinas multiprocesos reales, también podrán tenerse los modos de transferencia. El Sonido de la soldadura deberá ser HD remasterizado. Podrán incluirse todos los parámetros de soldadura, visuales y sonidos SV calibrados como en el taller de soldadura real. Las características mínimas del simulador de soldadura con realidad aumentada deberán ser; procesos de soldadura soportados: GMAW (MIG/MAG), FCAW G/S, SWAW (electrodo MMA), GTAW (TIG), electrodo stick, filller rod; Posiciones de soldadura admitidos: PA, PB, PC, PD, PF/PG, PE, PH/PJ, HL045/JL045 ? 1F, 2F, 3F, 4F, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 5F, 6G, 6F, así como otras posiciones de soldadura en AWMS: 6GR en AWM-011 (pipelin 6gr); uniones predeterminadas incluidas en soldadura manual: chapa superpuesta, chapa a tope en V, Chapa a chapa en T, tubería a tope en V, tubería a chapa en T; uniones de soldadura conforme al contenido formativo de la Asociación Americana de Soldadura, AWS: AWM001, AWM002, AWM003, AWM004, AWM005, AWM006, AWM007, AWM008, AWM011, AWM012, AWM013, AWM014, AWM020; se deberá permitir la manipulación de la pieza por separado en cualquier momento del ejercicio para realizar una inspección visual del cordón de soldadura; Selección de tensión en soldadura manual: se puede modificar durante el ejercicio; selección de intensidad de amperaje: modificable durante el ejercicio; selección del gas protector: flujo modificable durante el ejercicio; selección de la velocidad del hilo en soldadura manual: En GMAW (MIG/MAG) y FCAW, modificables durante el ejercicio; Materiales soportados: Acero al carbono, acero inoxidable y aluminio. La composición del gas deberá simularse conforme al material y proceso de soldadura según; Material acero al carbono: GMAW ? Argón/CO2 y CO2, GTAW - helio, FCAW - Argón/CO2 y CO2; Material aluminio: GMAW - Argón, GTAW ? Argón; Material Acero inoxidable: GMAW - Argón/CO2, GTAW ? Argón. El simulador deberá permitir la selección de distintos grosores en la simulación de probetas, siendo mínimamente las siguientes opciones para elegir: 3mm, 6mm, 10 mm. El simulador deberá permitir la selección del diámetro de varilla y varilla de relleno según el material y proceso simulado, siendo mínimamente las siguientes configuraciones; Material acero al carbono: GMAW ? 0.8mm, 1mm, 1.2mm, SMAW ? 2.5mm, 3.25 mm, 4mm, GTAW ? 2mm. 2.4 mm, 3.2mm; Material acero inoxidable: GMAW ? 0.8mm, 1mm, 1.2mm, SMAW - 2.5 mm, 3.25 mm, 4mm, GTAW ? 2mm, 2.4mm, 3.2mm; material aluminio: GMAW ? 1mm, 1.2mm; GTAW ? 2mm, 2.4mm, 3.2mm. Además, el simulador deberá permitir la selección de electrodos y varilla de relleno según el material y proceso de soldadura, siendo mínimamente las siguientes opciones a elegir: Material Acero al carbono: GMAW ER70S-6; SMAW E7048,E6010, E6013; GTAW ER70S-6; FCAW E71T-1, E71T-7; Material Acero inoxidable: GMAW E316LSi; SMAW E316L; GTAW ER316L; Material aluminio: GMAW ER5356; GTAW ER5356. El simulador deberá contar con la posibilidad de probar diferentes ajustes durante el ejercicio y sus efectos en el cordón de soldadura, también, deberá permitir el ejercicio de multipasada con diferentes procesos de soldadura. El simulador deberá permitir las siguientes configuraciones para la realización de los ejercicios prácticos; técnica de soldadura: empujar/arrastrar, patrón de soldadura: recto, triángulo, convexo, círculo, zigzag; Modos de transferencia: Cortocircuito, globular, rociado, arco pulsado. El simulador deberá permitir añadir a elección guías de ayuda en pantalla para la correcta deposición del cordón de soldadura, además, deberá permitir el análisis del cordón a través de funciones de resistencia mecánica y de sección transversal, siendo mínimamente los siguientes defectos analizados: Porosidad, salpicaduras, inclusión de escoria, quemado. Al término del ejercicio práctico el simulador deberá emitir un informe donde muestre por lo menos los siguientes datos: CTWD, velocidad de desplazamiento, ángulo de trabajo, ángulo de desplazamiento, trayectoria, tensión, velocidad de alimentación del hilo, parámetros técnicos, ajustes del equipo y prueba de flexión. El simulador deberá permitir el trabajo de formación a través de un curso de formación en soldadura desarrollado por el fabricante mediante realidad aumentada. A través de una aplicación LMS se deberá permitir el acceso a profesores y alumnos, a través de una aplicación web, donde podrán visualizar el contenido, progreso y realización de exámenes para cada usuario, donde se podrá incluir un informe personalizado de las prácticas y progreso. Adicionalmente, el acceso para profesor deberá poder realizarse a través de una aplicación de escritorio, permitiendo al igual que en la versión web para profesor, el monitoreo de lo que los alumnos en tiempo real, sea dentro del aula o en línea, además, se podrán obtener informes de ejercicios, cursos, alumnos, y diplomas, los cuales podrán ser descargados en formato CSV. El simulador deberá posibilitar el mantenimiento a distancia a través de conexión de internet. El simulador deberá estar fabricado conforme a los reglamentos CE y Comisión Federal de Comunicaciones, FCC. El simulador deberá incluir como accesorios una varilla de relleno, guantes de soldar y antenas WI-FI. El sistema integral deberá ser alimentado de 100 ? 240 V contendrá un procesador Intel Core i5 10th gen chipset Intel q470e o superior con RAM 16Gb DDR4 2400 mhz o superior. Deberá contener una tarjeta gráfica NVIDIA Quadro T1000, disco duro M2SSD 128GB, Audio Realtek high definition, su tamaño de pantalla deberá ser de 9.7? con resolución de pantalla HD LCD 1024 x 768 XGA deberá tener puertos en el panel trasero pantalla: HDMI/display ports USB: 4 x USB 3.2 gen1, conexión 2x LAN 2x antenas Intel wifi6 dual band Audio Puerto para micrófonos/ altavoces. Deberá tener una resolución del módulo de visión RA: MIPI LCD 4.7?, entrada de pantalla HDMI de hasta 1280x 720, distorsión de video ultra baja, color verdadero de 24 bits. Deberá tener resolución de las cámaras [x2): 640x480 / 800x600 enfoque automático con temperatura de funcionamiento: 0 ? 45°, humedad: 10 - 80%. Se deberá incluir piezas para ensamble de por lo menos 5 piezas de soldadura educativas con certificación UNE-EN ISO 9606 compatible con AWS y ASME: con dichas piezas educativas deberán ser una unión en chapa, una unión tubo-tubo a tope en v, una unión de chapa a solape, una unión de chapa en ángulo t y una unión en ángulo t tubo-chapa. Se deberán incluir antorchas: una GMAW (MIG/MAG), un electrodo MMA, una CTAW (TIG), un electrodo y varilla de aporte. Deberá de contar con un casco con visor de RA, un posicionador de piezas soporte de acero inoxidable, hierro y aluminio para el posicionamiento de las piezas-uniones de soldadura del simulador de realidad aumentada. Una licencia perpetua avanzada, para sistema de entrenamiento. El sistema e-learning para profesores y alumnos que se incluye en el sistema LMS deberá abarcar los siguientes temas mínimamente: curso de introducción a la soldadura, con 2 horas estimadas, prácticas 57 y 100 horas de los cursos.Con los siguientes contenidos mínimos:Módulo 1 - introducción a la soldadura: Unidad 11 - introducción general y aplicaciones y Cuestionario de autoevaluaciónMódulo 2 - soldadura manual con electrodo revestido, SMAW: Unidad 2.1 - principios del procedimiento y equipamiento con cuestionario de autoevaluaciónUnidad 2.2 - técnica operativa- cuestionario de autoevaluaciónUnidad 2.3 - materiales de aportación y seguridad- cuestionario de autoevaluación- ejercicios prácticosMódulo 3 - soldadura semiautomática MIG-MAC/GMAW:Unidad 3 - principios del procedimiento y equipamiento- cuestionario de autoevaluaciónUnidad 3.2 - técnica operativa- cuestionario de autoevaluación- ejercicios prácticosUnidad 3.3 - materiales de aportación y seguridad+ cuestionario de autoevaluación- ejercicios prácticosMódulo 4 - soldadura TIG/GTAW:Unidad 4.1 - principios del procedimiento y equipamiento- cuestionario de autoevaluación- ejercicios prácticosUnidad 4.2 - técnica operativa- cuestionario de autoevaluación- ejercicios prácticos- Programa de soldador internacional por IIW (800 horas) con los siguientes Contenidos:Módulo teoría general (general para todos los procesos):Unidad 1 - uso de la electricidad para el soldeo por arcoUnidad 2 - equipo de soldeoUnidad 3 - seguridad e higieneUnidad 4 - seguridad en el trabajo en tallerUnidad 5 - consumibles de soldeoUnidad 6 ? posiciones de soldeo simbología de unionesUnidad 7 - especificaciones de procesos de soldeo (wps)Unidad 8 - imperfecciones de la soldaduraUnidad 9 - clasificación de los aceros y su soldabilidadUnidad 10 - certificación de soldadoresUnidad 11 - certificación de soldadores. Soldeos y ensayos del cupón de pruebaUnidad 12 - certificación de soldadores. Ejercicios prácticosUnidad 13 - métodos de corte y preparación de bordesUnidad 14 - soldabilidad de los acerosUnidad 15 - contracciones, tensiones residuales y deformacionesUnidad 16 - revisión de los principales procesos de soldeo por fusiónUnidad 17 - seguridad en el trabajo en obraUnidad 18 - imperfecciones e inspección de las uniones soldadasUnidad 19 - aseguramiento de la calidad en el soldeoUnidad 20 - uniones soldadas de tuberíasUnidad 21 - otros materiales diferentes al acero al carbonoUnidad 22 - mecanismos de fallo y sus consecuenciasUnidad 23- normas internacionales en soldaduraO módulo procesosS.1 - proceso de soldeo T11S.2- proceso de soldeo 131-135S.3 - proceso de soldeo 141S.4 - proceso de soldeo 138O módulos materialesP.1.- acero inoxidableP.2 - formación teórica suplementaria para el soldeo de aluminio y sus aleaciones- Curso de homologación de soldadores por UNE-ISO 9606-1:2017 con los siguientes contenidos mínimos:1. Soldadura MAG ángulo pc (24 practicas) contenidos teórico-práctico para obtener la certificación en ángulo (FW), posición pc, proceso 135 (MAG-GMAW) en acero al carbono (incluye posiciones pa-1f y pb-2f).2. Soldadura MAG ángulo pf (26 prácticas) contenidos teórico-prácticos para obtener la certificación en ángulo (FW), posición pf-3f, proceso 135 [MAG-GMAW) en acero al carbono (incluye posiciones pa-1f y pb-2f).3. Soldadura MAG ángulo pd (24 prácticas) contenidos teórico-prácticos para obtener la certificación en ángulo (fw), posición pd-4f, proceso 135 (MAG-GMAW) en acero al carbono (incluye posiciones pa-1f, pb-2f, pc y pe).4. Soldadura MAG ángulo ph (25 prácticas) contenidos teórico-prácticos para obtener la certificación en ángulo (fw) con tubo, posición ph-5f, proceso 135 (MAG-GMAW) en acero al carbono (incluye posiciones pa-If, pb-2f, pc, pd-4f, pe y pf-3fu)- Curso de iniciación de soldadores DVS con los siguientes contenidos mínimos: DVS SMAW, con horas teóricas mínimas de 7 horas, con numero de prácticas: 100 horas, horas del curso: 107 horasMódulo 1 - introducción a la soladura- teoría: proceso de soldadura MMA- Cuestionario: proceso de soldadura MMA- ejercicio: soldadura de cordónMódulo 2 - bases técnicas* teoría: bases técnicas- cuestionario: bases técnicas- ejercicio: soladura en ángulo en posición pb (en ángulo)Módulo 3 - equipamiento para soldadura- teoría: equipamiento para soldadura- cuestionario: equipamiento para soldadura- ejercicio: soldadura en ángulo en posición pb (en ángulo)Módulo 4 - electrodos de varilla» teoría: electrodos de varilla- cuestionario: electrodos de varilla- ejercicio: soldadura en ángulo en posición pf (vertical ascendente)Módulo 5 - electrodos de alambre y gas protector- teoría: electrodos y gases+ cuestionario: electrodos y gases- ejercicio: soladura en ángulo en posición pd (sobre cabeza)Módulo 6 - seguridad en el trabajo- teoría: seguridad en el trabajo- cuestionario: seguridad en el trabajo- ejercicio: soldadura a tope en posición pa (horizontal)Módulo 7 - juntas, costuras y posiciones de soldadura- teoría: juntas, costuras y posiciones de soldadura- cuestionario: juntas, costuras y posiciones de soldadura- ejercicio: soldadura a tope en posición pf (vertical ascendente)DVS GTAW, horas teóricas estimadas: 7 horas, n de prácticas: 100 horas horas del curso: 107 horas. Con los siguientes contenidos mínimos:Módulo 1 - introducción a la soladura- teoría: proceso de soldadura TIG- cuestionario: proceso de soldadura TIG- ejercicio: soldadura de cordónMódulo 2 - bases técnicas- teoría: bases técnicas- cuestionario: bases técnicas- ejercicio: lap joint en posición pb (en ángulo)Módulo 3 - equipamiento para soldadura- teoría: equipamiento para soldadura- Cuestionario: equipamiento para soldadura- ejercicio: soladura en ángulo de una capa en posición pb (en ángulo)Módulo 4 - electrodos de tungsteno y varilla de relleno- teoría: electrodos de varilla- cuestionario: electrodos de varilla- ejercicio: soldadura en ángulo de varias capas en posición pb (en ángulo)Módulo 5-parámetros de soldadura y técnica de trabajo-teoría: parámetros de soldadura y técnica de trabajo-cuestionario: parámetros de soldadura y técnica de trabajo-ejercicio: soldadura en ángulo de una capa en posición pf (vertical ascendente)Módulo 6-seguridad en el trabajo- teoría: seguridad en el trabajo- cuestionario: seguridad en el trabajo- ejercicio: soldadura en ángulo de varias capas en posición pf (vertical ascendente)Módulo 7 - juntas, costuras y posiciones de soldadura teoría: juntas, costuras y posiciones de soldadura- cuestionario: juntas, costuras y posiciones de soldadura- ejercicio: soladura en ángulo de una capa en posición pd (sobre cabeza) - Entrenamientos ludo Breamans con los siguientes contenidos mínimos: BL SMAW, BL GMAW, BL GTAW. 10 prácticas por cada curso, en 3 niveles de dificultad- módulo de análisisLa licencia perpetua avanzada incluirá el programa de formación de soldadores internacionales según la guía IAB-089 de la federación europea de soldadura (EWF) y el instituto internacional de soldadura (IIW). Este programa está diseñado para impartirse en el equipo, y apto para la adquisición del certificado cense de la sociedad americana de soldadura (AWS). La curricula AWS (American Welding Society), deberá estar disponible en español, Colección de tareas y actividades guiadas desarrolladas por la American Welding Society (AWS). Se deberá entregar dentro de su oferta técnica por cada bien o componente que integre la partida ofertada, un catálogo original impreso de la página de internet del fabricante, siempre y cuando se indique la dirección URL de la página donde se obtuvo, sin enmendaduras ni tachaduras, dicho catálogo se presentará en el idioma del país de origen acompañado de una traducción simple al español. Los catálogos entregados por los licitantes forman parte integral de la propuesta técnica y deberán contener las características mínimas señaladas. Para la evaluación técnica de los bienes que conforman este laboratorio se verificará que se cumpla con los requisitos y especificaciones técnicas solicitadas en la presente convocatoria, así mismo se cotejará que la oferta técnica no presente discrepancias con el catálogo principal y/o ficha técnica expedida en hoja membretada del fabricante. La omisión de cualquiera de los requisitos antes mencionados es causal de descalificación los bienes integrados en la oferta técnica, cuentan con refacciones y servicio disponibles en el mercado con una vigencia de por lo menos cinco años, instalación y/o puesta en marcha según se solicite Se deberá incluir la instalación y puesta en marcha del equipo/laboratorio suministrado. Se deberá incluir la capacitación al personal de la universidad, una vez que el equipo se encuentre instalado y puesto en marcha. | Equipo
148 | Dirección de laboratorios | Escuela Superior de Huejutla | 1 | Gabinete de Seguridad para Sustancias Corrosivas 2 puertas Azul Número de Repisas 2 Tipo de Puerta Con Bisagras. Tipo de Montaje Apilable. Tipo de Bloqueo Con Candado. Interior/Exterior Interior. Capacidad de Almacenamiento 45 gal. Ancho de Abertura de la Puerta 40 3/4 in. Altura Exterior 65 . Profundidad Exterior 18 . Ancho Exterior 43 . Construcción de la Pared Dual Wall. Formato del Gabinete Estándar. Tipo de Cierre de la Puerta Manual. Tipo de Manija de la Puerta Empotrada. Clasificación EN del Fuego Sin Combustible. Clase FM 6050. Incluye Rodillos No. NFPA 400 No. NFPA 30 Sí. Tipo de Almacenamiento Seguro Gabinete. Tipo de Almacenamiento Químico Gabinete para Corrosivos. Tipo de Contenedor de Almacenamiento Contenedores Pequeños. Número de Puertas 2. Color Azul. Acabado Recubrimiento Pulverizado. Incluye (4) Patas de Ajuste de Nivel y Etiqueta de Advertencia de Peligro, Bandeja para Trabajo de Polietileno. Material Acero. Artículo Gabinete de Seguridad para Sustancias Corrosivas. Capacidad del Tambor 0. Incluye Patas Niveladoras Leveling Feet Included. Otros Estándares Aprobado FM, IFC, NFPA 1. Orientación de Almacenamiento del Tambor Not Applicable. País de origen estados unidos (sujeto a cambios). El armario de seguridad para sustancias corrosivas JUSTRITE(R) está diseñado para el almacenamiento de ácidos y sustancias corrosivas. El armario de acero galvanizado de calibre 18 tiene un acabado con recubrimiento de polvo epoxi. Cuenta con estantes SpillSlope(TM) que se ajustan en centros de 3 pulgadas, fondo de polietileno, asa de pala U-Loc(TM) con candado y etiquetado reflectante Haz-Alert(TM). | Pieza
149 | Dirección de laboratorios | Escuela Superior de Tizayuca | 6 | Generador de Señales Analógico de 10 MHz; 1 Canal, Barrido; Indicadores LEDs. Características: Generador de Señales Analógico 10 MHz, Rango de 0,1 Hz a 10 MHz, Forma de onda de salida sinusoidal 60/80/120MH, 1µHz resolución de banda completa, Función de salida de expresión única. Longitud de forma de onda arbitraria 16 Mpts | Equipo
150 | Dirección de laboratorios | Escuela Superior de Tizayuca | 6 | Medidor de fases trifásico inteligente. Características: Generador de Señales Analógico 10 MHz. Rango de 0,1 Hz a 10 MHz. Forma de onda de salida sinusoidal, cuadrada, triangular, pulso y rampa. Afinación general o específica. Pantalla de LED de 5 dígitos. Barrido LIN/LOG. Ciclo de trabajo variable. Compensación DC variable Voltimetro de pinza trifasico inteligente. Características: este medidor permite medir simultáneamente sistemas trifásicos y muestra el diagrama de fases en la pantalla LCD, ideal para monitorear cuadros de distribución eléctrica. Modo de visualización: LCD, de 240 x 160 puntos, gama automática, RS-232 retroiluminación LCD, retención de datos, frecuencia de muestreo: 0.5 micrometros/s. accesorios estándar: batería 1.5 vlt pinzas amperimétricas (3 unidades), cables de punta (1 amarillo, un verde, un rojo, un negro) | Equipo
151 | Dirección de laboratorios | Escuela Superior de Tizayuca | 6 | Medidor LCR 20H 600uF 20MOHMS. El UT-603 es un medidor LCR el cual mide los valores más comunes de resistencias, capacitores e inductores. Características: Resolución del display, Rango manual, prueba de diodos, prueba de transistor (hFE), alarma de continuidad, indicación de batería baja. Alimentación 1 Pila de 9V (6F22). Tamaño del display LCD 61mm x 32mm. Color del Producto Rojo y Gris. Peso del Producto 312g. Tamaño del Producto 172 83 38mm. Accesorios: pila, puntas de prueba con terminación caimán, manual de usuario en inglés y funda protectora. | Piezas
152 | Dirección de laboratorios | Escuela Superior de Tizayuca | 6 | Multímetro digital portátil True RMS de 60,000 cuentas, 4 5/6 Dig. rangos de 1,000V en DC, 750V AC y 20A AC/DC; rango automático y comunicación USB para control remoto. Características: Multímetro 4 5/6 Dígitos. Con medida de Temperatura y USB, Una carcasa moldeada con doble inyección de plástico le otorga agarre y protección adicional, Pantalla LSC de 6,0000 cuentas, precisión de 0.08%, Verdadero Valor Eficaz (True RMS) en AC y DC, Medida de: Temperatura, frecuencia y capacitancia, Prueba de componente y diodo, Auto apagado, Todos los rangos de corriente están protegidos por fusible, Categoría de seguridad según IEC61010 1: CATIII 1000V, CAT IV 600V, Interfaz de comunicación PC vía USB. | Piezas
153 | Dirección de laboratorios | Escuela Superior de Tizayuca | 6 | Osciloscopio digital de banco con ancho de banda de 50 MHz, velocidad de muestreo de 1 GS/s, 2 canales analógicos y longitud de registro de 20Kpts, cuenta con comunicación USB y pantalla a color. Características: Osciloscopio digital de banco 50 MHz ? Tektronix. Ancho de banda de 200 MHz. 2 canales analógicos. Profundidad de almacenamiento de cada canal: 56Mpts. Velocidad de muestreo de 1 GSa/ s en todos los canales. Tasa de captura de forma de onda: 500.000 wfms/s. | Equipo
154 | Dirección de laboratorios | Escuela Superior de Tizayuca | 5 | Parrilla con agitación de 25.4 x 25.4 cm. Placa cerámica (Pyroceram) de 25.4 x 25.4 cm.Temperatura máxima de 550°C. Velocidad de agitación de 60 a 1150 rpm.Alimentación eléctrica 120V, 60Hz; 2.4A, 283W. | Piezas
155 | Dirección de laboratorios | Escuela Superior de Tizayuca | 15 | Puntas de prueba de voltaje pasiva para osciloscopios. 100MHz. Atenuación 10:1 / 1:1, conector BNC (P/M), 1 M? / 20pF. Características: Punta de Prueba de Voltaje Pasiva 100MHz, 20pF ? Tektronix, Atenuación 10X, Ancho de banda de 100MHz, Longitud de cable: 1.3m, Puntas de prueba de voltaje pasivas diseñadas para usarse con osciloscopios con entrada BNC de 1 M? / 20pF, Normatividad: UL61010-031; 2007, CAN/CSA C22.2 No. 61010-031-07, IEC61010-031; IEC 61010-031/A1:2008. | Piezas
Número de partidas cotizadas:
Condiciones de pago:
Vigencia de la cotización:
Plazo y condiciones de entrega:
Garantía de los bienes: